Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

KELIO REVIZINIS ANTIALERGINIS SĄNARIO INDIVIDUALUS ENDOPROTEZAS (Nr. 10629)

2025--____-_____

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

1. Bendroji dalis.

1.1. Pirkimo objektas – Kelio revizinis antialerginis sąnario individualus endoprotezas (Nr. 10629), skirtas paciento operacijai (toliau - prekė, implantas), kurio įsigijimo išlaidas po atliktos operacijos VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei (toliau – Pirkėjui) kompensuos Valstybinė ligonių kasa (toliau – VLK).

1.2. Prekės pristatymo terminas. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Pirkėjas turi teisę pateikti prekių užsakymą ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.3. Prekės pristatymo adresas. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, Vilnius, Pirkėjo atstovo nurodytą patalpą

1.4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam prekių pirkimo sutarties įvykdymui.

2. Specialieji Pirkėjo reikalavimai:

| Eil. Nr. | Prekė pavadinimas | Techninės specifikacijos reikalavimai* | Kiekis Kompl. | Vieneto kaina be PVM, EUR | Bendra kaina be PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Revizinis cementinio tvirtinimo totalinis dešinio kelio sąnario endoprotezas nikeliui, kobaltui, titanui, manganui, paladžiui, beriliui, sidabrui, auksui alergiškiems žmonėms | - Skirtas pacientui, kuriam nustatyta alergija nikeliui, kobaltui, titanui, manganui, paladžiui, beriliui, sidabrui, auksui - Visi pirminio/revizinio kelio sąnario endoprotezo metaliniai komponentai (šlaunikaulinis, blauzdikaulinis komponentai, gali būti stiebai, dalis tarpusavyje sutvirtinantys elementai) turi būti padengti antialergine daugiasluoksne keramikine danga. - Tvirtinimas mišrus arba cementinis. - Šlaunikaulinio komponento savybės- asimetrinis, skirtingo dydžio šlaunikauliniai komponentai suderinami ne mažiau kaip su 2 skirtingų dydžių blauzdikauliniais komponentais. - Šlaunikaulinio komponento anatominė orientacija ir dydžių variacija – dešinė, ne mažiau 7 dydžių. - Šlaunikaulinio komponento distaliniai augmentai - ne mažiau 2 dydžių - Šlaunikaulinio komponento užpakalinės dalies augmentai - ne mažiau 2 dydžių - Šlaunikaulinio komponento prailginimo stiebas, cementuojamas, ne mažiau 3 diametrų ir 2 ilgių, iš kurių trumpasis stiebas 30 - 80mm ilgio. - Šlaunikaulinio komponento prailginimo stiebas, becementinio tvirtinimo. 2 pasvirimo kampai, kiekvienas turi turėti neutralų, medializuotą ir lateralizuotą variantus. Ne mažiau 9 diametrų ir 2 ilgių. - Blauzdikaulio platformos padėtis - fiksuota. - Blauzdikaulio komponentų dydžių variacija - ne mažiau 7 dydžiai (su galimybe prijungti prailginimo stiebus ir pleištus). - Blauzdikaulio komponento augmentai lateralinai/medialiniai, ne mažiau 3 storių kiekvienam blauzdikaulinio komponento dydžiui. - Blauzdikaulinio komponento prailginimo stiebas, cementuojamas, ne mažiau 3 diametrų ir 2 ilgių, iš kurių trumpasis stiebas 30 - 60mm ilgio. - Blauzdikaulinio komponento prailginimo stiebas, becementinio tvirtinimo, ne mažiau 10 diametrų ir 2 ilgių - Intarpo medžiaga - ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHIMWPE) - Ne mažiau kaip dviejų tipų intarpai, iš kurių vienas yra didelio stabilumo (constraint), bet ne vyrinis(hinge). Komplekte su tvirtinimo sraigtu. - Intarpo dydžių ir storių variacija – ne mažiau 5 dydžių ir 7 storių. - Kelio girnelė – ne mažiau 4 dydžių. - Paruoštas implantavimui, sterilus - Sukomplektuotas su individualiais anatominiais modeliais. | 1 |  |  |
| Bendra suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (5%) suma EUR |  |  |  |  |  |
| Bendra suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |

* Pastabos:

1. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms prekėms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, jie yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam.

2. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti  vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.

Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

3. Pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad tiekėjas neturi pašalinimo pagrindų, nurodytų VPĮ 46 straipsnio 21 dalyje ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 9² punkte.