TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

5. Siūloma įranga turi būti nauja, neeksploatuota.

6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

7. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

7.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

7.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

7.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

8. Specialistų mokymai  ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥1 akademinė val.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Krūtų tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; 4. MSK tyrimai. |  |  |
| 2. | Sistemos struktūra | 1. Sistema lengvai transportuojama, ant ratukų; 2. Reguliuojamas sistemos valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 20 cm; 3. Valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±45°; 4. ≥ 60 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 5. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 6. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė ≥ 12 colių; 7. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas; 8. Jungtys davikliams 4 aktyvios. |  |  |
| 3. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas;. 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas. |  |  |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 380 dB |  |  |
| 5. | Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame gylyje | Būtina |  |  |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 40 cm |  |  |
| 7. | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 2. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti |  |  |
| 8. | B rėžimo konfigūruojami parametrai | Vieno mygtuko paspaudimu, automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui |  |  |
| 9. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; 2. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. |  |  |
| 10. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store arba send arba lygiavertės; b) Modality Worklist arba lygiavertė; c) Query/Retrieve arba lygiavertė. |  |  |
| 11. | Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: |  |  |  |
| 11.1 | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (1,0 - 5,0) MHz . 2. Elementų skaičius 160; 3. Apžiūros kampas 70o. |  |  |
| 11.2 | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (5,0 - 15,0) MHz.; 2. Pjezo elementų skaičius 960; 3. Paviršiaus ilgis 50 mm. |  |  |
| 12. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 13. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | Integruotas vidinis arba išorinis nepertraukiamo maitinimo šaltinis, užtikrinantis sistemos veikimo laiką skenavimo režime ne trumpesnį nei 60 minučių. |  |  |
| 15. | Tiekėjo siūloma prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus dėl medicinos priemonių | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties sertifikato ir/arba atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 16. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |