## Techninė specifikacija
1 pirkimo objekto dalis. Skaitmeninė angiografijos sistema intervencinei kardiologijai
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo pastabos / pasiūlymai / komentarai
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Reikalavimai skaitmeninei angiografijos sistemai
2.1 | Paskirtis | Angiografinė sistema, pritaikyta vaininkinių arterijų procedūroms atlikti
2.2 | Pagrindiniai skenavimo režimai | 1. Skaitmeninė impulsinė rentgenoskopija,
2. Skaitmeninė impulsinė rentgenografija,
3. Skaitmeninė substrakcinė angiografija (DSA),
4. Erdvinė rotacinė DSA,
3 | Reikalavimai C tipo arkai
3.1 | Rotacinis kampas RAO/LAO galvos padėtyje | ≥ 115º/105º
3.2 | Pavertimo kampas CRAN/CAUD galvos padėtyje | ≥ 45º/45º
3.3 | Kampinio judėjimo greitis atliekant rotacinius ir pavertimo kampo judesius galvos padėtyje | ≥ 15 º/s
3.4 | Motorizuotas arkos pasukimas apie vertikalią ašį | ≥ 180º
3.5 | Arkos gylis | ≥ 90 cm
3.6 | Automatinis arkos pozicionavimas pagal išsaugotą poziciją | Būtina, ≥ 50 pozicijų atmintis
3.7 | Motorizuotas automatinis arkos pozicionavimas pagal pasirinkto išsaugoto vaizdo projekciją | Būtina
3.8 | Montavimo būdas prie grindų | Būtina
4 | Reikalavimai rentgeno spindulių detektoriui
4.1 | Detektoriaus vaizdo jutiklio scintiliatorius | CsI arba lygiaverčio tipo
4.2 | Vaizdo jutiklio įrašomo vaizdo toninis gylis | ≥ 14 bitų
4.3 | Detektoriaus aktyvios matricos įstrižinis dydis | ≥ 25 cm, bet ≤ 35 cm
4.4 | Elemento atstumo žingsnis (pitch) | ≤ 200 µm
4.5 | Maksimalus kvantinis vaizdo jutiklių efektyvumas (angl. DQE prie 0 lin/mm) | ≥ 75%
4.6 | Skiriamoji geba | ≥ 2,5 lp/mm
4.7 | Didelės spartos rentgenografijos sekos kardiologijai | ≥ 30 kadrų/sek
4.8 | Detektoriaus gaunamų vaizdų laukų dydžiai | ≥ 4 skirtingų matmenų
5 | Reikalavimai kolimatoriui
5.1 | Diafragmų tipai | Kontūrinio tipo ir stačiakampių pleištų diafragmos
5.2 | Spinduliuotės spektro filtrai | ≥ 3
5.3 | Sistema leidžianti keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių | Būtina
6 | Reikalavimai rentgeno generatoriui
6.1 | Maksimali galia | ≥ 100 kW
6.2 | Generuojamas įtampos diapazonas | ≥ (50 – 125) kV
6.3 | Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas | Būtina
6.4 | Ekspozicijos sinchronizacija su EKG | Būtina
7 | Reikalavimai rentgeno vamzdžiui
7.1 | Skysčiu aušinamas, su apsauga nuo perkaitimo | Būtina
7.2 | Židinių skaičius | ≥ 2
7.3 | Anodo šiluminė talpa | ≥ 3,7 MHU
7.4 | Maksimalus anodo aušinimo pajėgumas | ≥ 0,5 MHU/min
7.5 | Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa | ≥ 6,9 MHU
7.6 | Maksimalus nuolatinis rentgeno vamzdžio aušinimo pajėgumas | ≥ 3000 W
7.7 | Tinklelinis (angl. grid) srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režimu | Būtinas
7.8 | Kontrolinė paciento apšvitos matavimo sistema | Būtina
8 | Reikalavimai angiografiniam paciento stalui
8.1 | Motorizuotas stalviršio judėjimas | Vertikalus, išilginis ir skersinis
8.2 | Stalviršio (angliškai: tabletop) matmenys (neskaičiuojant šoninių bėgelių), ilgis x plotis | ≥ 260 x 45 cm
8.3 | Išilginė stalviršio eiga | ≥ 120 cm
8.4 | Maksimali stalo apkrova | ≥ 250 kg
8.5 | Išilginis paciento padengimas rentgeno lauku | ≥ 187 cm
8.6 | Stalas gali judėti automatiškai į užprogramuotas pozicijas | Būtina, pozicijos pasirinkimas iš standartinių pozicijų, vartotojo sukurtų ir pagal pasirinktą referentinį vaizdą
8.7 | Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas | Būtina
8.8 | Paciento stalo priedai | 1. Čiužinys pacientui pagamintas iš visko elastinės arba lygiavertės medžiagos. Čiužinio storis ≥ 5 cm - 1 vnt,
2. Paciento tvirtinimo diržai - 1 komplektas,
3. Lašinės stovas - 1 vnt,
4. Galvos laikiklis - 1 vnt,
5. Silikoninė galvos pagalvėlė - 1 vnt.
8.9 | Reikalavimai reguliuojamam porankiui | 1. Kiekis - 2 vnt,
2. Tvirtinamas prie angiografinio paciento stalo,
3. Porankio konstrukcija leidžia procedūros metu fiksuoti paciento ranką reikiamoje padėtyje (galimi fiksuotos rankos rotaciniai judesiai apie išilginę ašį bei plaštakos lenkiamieji judesiai visomis kryptimis),
3. Porankis pagamintas iš anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos.
8.10 | Stalviršis turi būti pagamintas iš anglies pluošto | Būtina
9 | Reikalavimai vartotojo sąsajai tyrimų patalpoje (operacinėje)
9.1 | Sistemos valdymo pultas su lietimui jautriu valdymu, gali būti tvirtinamas bet kurioje stalo pusėje ir naudojamas šioms funkcijoms atlikti | 1. Arkos pozicijos ir kampų keitimas,
2. Kolimavimas,
3. Procedūrų tipo parinkimas,
4. Vaizdų apdorojimas,
5. Paciento monitoriaus valdymas,
9.2 | Vaizdo monitorius | 1. Turi būti tvirtinamas prie lubų, ant lengvai pozicionuojamos „rankos“ arba bėginės lubinės sistemos,
2. Ekrano įstrižainė ≥ 55“,
3. Skiriamoji geba ≥ 8 mln. taškų,
4. Maksimalus rodomų vaizdų šaltinių kiekis viename monitoriuje ≥ 8,
5. Turi būti galima keisti vaizdo šaltinių langų dydį naudojant sensorinio valdymo pultą operacinėje,
6. Apsauginis monitoriaus ekranas.
10 | Reikalavimai vartotojo sąsajai operatoriaus patalpoje
10.1 | Reikalavimai angiografijos sistemos valdymo konsolei/kompiuteriui | 1. Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, EKG kreivės vaizdavimas, paciento demografiniai duomenys,
2. Vaizdo apdorojimas – šviesumo ir kontrasto reguliavimas, vaizdo didinimas, kolimavimas, kiekybiniai matavimai (kampas, atstumas),
3. Būtina galimybė procedūros metu peržiūrėti papildomus paciento vaizdus iš vidinės atminties ar PACS archyvo. Galimybė priimti ir išsaugoti vaizdus, kurie yra persiunčiami iš VULSK PACS vaizdų archyvo (DICOM Storage SCP).
10.2 | Reikalavimai monitoriams valdymo patalpoje | 1. Kiekis - 2 vnt,
2. Įstrižainė ≥ 24“,
3. Skiriamoji geba ≥ 2 mln. taškų,
4. Maksimalus ekrano skaistis ≥ 400 cd/m2.
10.3 | DICOM formato tyrimų eksportavimas į išorines duomenų laikmenas (arba lygiaverčiai) | CD/DVD ir USB įrašymo įrenginiai
11 | Reikalavimai duomenų ir vaizdo apdorojimo sistemai
11.1 | Vidinis archyvas rentgenografiniams vaizdams saugoti | ≥ 50000 vaizdų
11.2 | Programinės ir aparatinės įrangos paketas leidžiantis greitai atlikti širdies kraujagyslių rotacinę 3D angiografiją ir atlikti kraujagyslių patologijų analizę | Būtina
11.3 | 3D žemėlapis „Roadmap“ su automatiniu rekonstruoto trimačio vaizdo pozicionavimu pagal realaus laiko rentgeno vaizdą, priklausomai nuo arkos pozicijos, didinimo, SID | Būtina
11.4 | Programa stento ir balionų vizualizavimui realaus laiko vaizde širdies kraujagyslių procedūroms, su automatiniu stentų markerių aptikimu | Būtina
11.5 | DSA žemėlapio naudojimas siekiant sumažinti kontrasto naudojimą ir rentgeno dozę kartu su kraujagyslių žemėlapiu. | Būtina
11.6 | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atlikti tyrimus rotacinės angiografijos režimu nepriklausomai nuo srities (tiek galvos, tiek pilvo), siekiant gauti paciento trimatį modelį. | Būtina
11.7 | Kiekybinė širdies vainikinių arterijų matavimo, segmentavimo programinė įranga | Būtina
11.8 | DICOM sąsaja (arba lygiavertės) | 1. DICOM Storage,
2. DICOM Worklist,
3. DICOM Radiation Dose Structured Report.
12 | Reikalavimai programinei ir aparatūrinei intervencinių programų platformai kraujagyslių tyrimams | 1. Funkcinių tyrimų (frakcijinio tėkmės rezervo ir jo nehipereminio analogo) matavimo programinė įranga, |  | ?
2. Integruota skaitmeninė sistema, skirta intrakraujagyslinio ultragarso (IVUS) tyrimams atlikti, skirta kateteriams su darbiniu dažniu ≥ 60 MHz,
3. Platformos valdymas sisteminiu sensoriniu valdymo ekranu operacinėje,
4. Vaizdų išvedimas į monitorius operacinėje ir pultinėje (komplekuojama su gamintojo rekomenduojamų parametrų monitoriu (-iais)).
13 | Reikalavimai automatiniam angiografiniam švirkštui
13.1 | Tvirtinamas prie stalo arba lubų | Būtina
13.2 | Dvigubos talpos konstrukcija | ≥150 ml kiekvienai talpai
13.3 | Automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje | Būtina
14 | Reikalavimai operaciniam šviestuvui tvirtinamam prie lubų arba lubinės konstrukcijos
14.1 | Apšvietimo stiprumas | ≥ 70000 lux
14.2 | Apšvietimo stiprumo reguliavimas | Būtina
15 | Reikalavimai apsaugos priemonėms
15.1 | Apsauginės širmos, užtikrinančios kūno apsaugą iki juosmens, tvirtinamos abiejose paciento stalo pusėse | Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb, kiekis ≥ 2 vnt. Apsaugą sudaro apatinė dalis (lanksti priekinė dalis, specialus bėgelis), kurios apsaugos plotis ≥ 79 cm, aukštis ≥ 59 cm, bei pridedamas apsaugos paaukštinimas, kurio plotis ≥ 49 cm o aukštis ≥ 19 cm (galima uždėti/nuimti).
15.2 | Švinuoto stiklo ekranas su prie ekrano kabinamomis užuolaidėlėmis | Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb, kiekis ≥ 1 vnt. Apsauginio ekrano plotis ≥ 70 cm ir aukštis ≥ 85 cm. Ekranas turi vieno kampo išpjovimą patogiam apsaugos pozicionavimui prie paciento. Apsauga komplektuojama ir su visais reikalingais elementais (lubine konstrukcija, prailginimai, rankena ir kt.), kad ekraną būtų galima naudoti iš abejų stalo pusių). Tiekėjas įsipareigoja sumontuoti švinuoto stiklo ekraną savo lėšomis.
15.3 | Individualios apsaugos priemonės gydytojams (-joms) | 1. Komplekte su rentgeno aparatu turi būti pateikiama ne mažiau kaip 8 apsauginių priemonių komplektai, kurių kiekvienas susideda iš: liemenės, sijono ir apykaklės. Priemonių švino ekvivalentas: liemenės 0,35 - 0,50 mmPb, sijono ne mažiau kaip 0,25 mmPb, apykaklės 0,35 - 0,50 mmPb. Priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IIEC 61331-1:2014 / IEC 61331-3:2014 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti apsauginių priemonių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu,
2. Apsaugos priemonių laikymo sistema skirta laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius). Laikymo sistema su ratukais (iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdymo mechanizmu), bei metalinėmis pakabomis skirtomis laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius).
15.4 | Apsauginiai akiniai | 1. Kiekis - 2 vnt,
2. Su korekciniais arba FIT OVER tipo lęšias (arba lygiaverčiais),
3. Akinių svoris ≤ 90 g,
4. Priekinė apsauga ≥ 0,75 mmPb,
5. Šoninė apsauga ≥ 0,35 mmPb,
6. Komplektuojama su dirželiu ir saugojimo dėžute,
7. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti akinių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai.
16 | Reikalavimai nepertraukiamos el. srovės šaltiniui (UPS) | 1. Užtikrina sistemos (įskaitant stalo, vaizdo sistemos, monitorių, bei visų kitų šioje techninėje specifikacijoje aprašytų prietaisų veikimą) veikimą skaitmeninės impulsinės rentgenoskopijos režimo veikimą ≥ 10 minučių dingus elektros tiekimui,
2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti neginčijamus įrodymus (gamintojo patvirtinimą, elektros sąnaudų skaičiavimus ar pan.), kurie patvirtintų atitiktį techninės specifikacijos 16.1 p. nustatytiems reikalavimams.
17 | Dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys | Būtina
18 | Sistemą sudaro | 1. Angiografinė sistema (TS 2 - 7 p.) - 1 vnt,
2. Angiografinis paciento stalas - 1 vnt,
3. Vartotojo sąsaja tyrimų patalpoje (komplektuojama su visais priedais būtinais TS 9 p. aprašytiems funkcionalumams užtikrinti) - 1 komplektas,
4. Vartotojo sąsaja operatoriaus patalpoje (komplektuojama su visais priedais būtinais TS 10 p. aprašytiems funkcionalumams užtikrinti) - 1 komplektas,
5. Duomenų ir vaizdo apdorojimo sistema (įskaitant lazerinį spausdintuvą, klaviatūrą, optinę pelę) - 1 vnt,
6. Automatinis angiografinis švirkštas - 1 vnt,
7. Operacinis šviestuvas tvirtinamas prie lubų arba lubinės konstrukcijos - 1 vnt,
8. Apsaugos priemonės - 1 komplektas (komplektą sudaro 15 p. nurodytas apsaugos priemonių kiekis),
9. Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) - 1 vnt,
10. Papildoma įranga: automatinė švirkštinė pompa (2 vnt.), pirmos pagalbos rinkinys su pusiau automatiniu defibriliatoriumi (1 vnt.) - 1 komplektas,
11. Įranga dvipusiam paciento - operatoriaus akustiniam ryšiui - 1 vnt.
19 | Kiti reikalavimai
19.1 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą)
19.2 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
19.3 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
19.4 | Siūlomos angiografinės sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Įranga bus instaliuojama D1.3 patalpoje (pridedamas patalpų planas) | Visi instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir patalpų paruošimo (įkaitant lubų, apšvietimo, ventiliacijos ir kt. operacinėje esančių konstrukcinių elementų) eksploatacijai kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Kaštai turi apimti ir darbus, kurie bus numatyti radiacinės saugos projekte.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne