Ultragarsinis siurblys - destruktorius, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pastabos / pasiūlymai / komentarai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Ultragarsinė įranga skirta ardyti ir siurbti audinius kontroliuojamu selektyviu būdu |  |
| 2 | Taikymo sritis | Neurochirurgijoje įvairių galvos, stuburo smegenų ir stuburo auglių šalinimui |  |
| 3 | Destrukcijos, aspiracijos ir irigacijos moduliai integruoti į vieną modulį | Būtina |  |
| 4 | Integruotas kompiuteris | Būtina |  |
| 5 | Valdymas | Prietaisas valdomas per lietimui jautrų (touch screen) spalvotą LCD tipo ekraną |  |
| 6 | Prietaiso veikimo ir gedimų diagnostika | Gali būti vykdoma, įrašant prietaiso techninius rodmenis į išorinę duomenų laikmeną (USB laikmeną) ir perduodant išorinėje laikmenoje esančius prietaiso rodmenis prietaiso gamintojui. |  |
| 7 | Prietaiso ir prijungtos rankenos diagnostikos režimas | Automatinis prietaiso pasitikrinimas tinkamumui dirbti ją įjungus. |  |
| 8 | Galimybė vieno klavišo paspaudimu greitai pajungti žarnelių sistemą | Būtina |  |
| 9 | Teisingo vamzdelių sistemos pajungimo jutiklis | Būtina |  |
| 10 | Darbiniai dažniai | Ne mažiau galimybių kaip 22 ±1 kHz ir 35±1 kHz |  |
| 11 | Rankenos veikimo principas | Pjezoelektrinis |  |
| 12 | Rankenos aušinimo būdas | Orinis |  |
| 13 | Darbinių sistemos elementų (rankena, antgalis, montavimo platforma) sterilizavimo būdas | Autoklavavimas |  |
| 14 | Audinių selektyvumo nustatymų skaičius su ultragarsinio signalo amplitudės-laiko moduliacija, tam kad padidinti saugumą dirbant prie kraujagyslių ir nervų, ne mažiau | Ne mažiau 4 |  |
| 15 | Audinių selektyvumo režimo pasirinkimo mygtukas ir režimo indikatorius | Ant lietimui jautraus ekrano |  |
| 16 | Endoskopinis režimas, leidžiantis sinchroniškai aktyvuoti ir deaktyvuoti destrukciją ir aspiraciją | Būtina |  |
| 17 | Endoskopinio režimo pasirinkimo mygtukas ir režimo indikatorius | Ant lietimui jautraus ekrano |  |
| 18 | Medžiaga, iš kurios pagaminti antgaliai | Titanas |  |
| 19 | Preaspiracinės angos antgalio darbiniame gale, kurios apsaugo nuo užsikimšimo dentritu ir tuo būdu mažina rūko susidarymą operaciniame lauke | Būtina |  |
| 20 | Maksimali antgalio judėjimo amplitudė | Ne mažiau 420 mikronų |  |
| 21 | Antgalio judėjimo amplitudės reguliavimas | Reguliuojama ne siauresnėse ribose kaip nuo15% iki 100%, žingsniu, ne didesniu nei 5% |  |
| 22 | Galimybė keisti antgalio judėjimo amplitudę kojiniu pedalu | Būtina |  |
| 23 | Operacinio lauko irigacijos parinkimas | Ne siauresnėse ribose kaip 2-20 ml/min diapazone, žingsniu, ne didesniu nei 1 ml/min. |  |
| 24 | Operacinio lauko "išplovimo" režimas | Būtina |  |
| 25 | Aspiracijos greičio reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip 0-100%, žingsniu ne didesniu nei 5% |  |
| 26 | Sistemos vakuumo lygis | Ne mažiau 640 mmHg |  |
| 27 | Komplektacija |  |  |  |
| 27.1 | Prietaisas su vežimėliu ir kojiniu valdymo pedalu | Būtina |  |
| 27.2 | Rankena, skirta darbui 35 kHz dažniu, su sterilizavimo konteineriu | 2 kompl. |  |
| 27.3 | 35 kHz rankenos antgalių priveržimo stovas ir antgalių priveržimo raktas turintis garsinę priveržimo jėgos indikaciją | 2 kompl. |  |
| 27.4 | Rankena, skirta darbui 23 kHz dažniu, su sterilizavimo konteineriu | 1 kompl. |  |
| 27.5 | 23 kHz rankenos antgalių priveržimo stovas ir antgalių priveržimo raktas turintis garsinę priveržimo jėgos indikaciją | 1 kompl. |  |
| 27.6 | Jungiamieji vamzdeliai, skirti irigacijai, aspiracijai. Sterilūs | 1 kompl. |  |
| 27.7 | Apsauginiai filtrai | 1 kompl. |  |
| 27.8 | Antgaliai rankenai, skirtai darbui 35±1 kHz dažniu |  |  |  |
| 27.8.1 | Mikro antgalis, lenktas, ne mažiau 1 vnt. | 12,00 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus, vienkartinio naudojimo. |  |
| 27.8.2 | Dantytas, lenktas, ne mažiau 1 vnt. | 12 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus, vienkartinio naudojimo. |  |
| 27.8.3 | Standartinis, ne mažiau 1 vnt. | 5 ± 0,5 cm ilgio, 2 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus, vienkartinio naudojimo. |  |
| 27.8.4 | Mikro antgalis, lenktas; ne mažiau 1 vnt. | 12,00 ± 0,5 cm ilgio, 1,5 ±0,1 mm vidinio diametro. Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 5 kartų). |  |
| 27.8.5 | Standartinis, lenktas, ne mažiau 1 vnt. | 11 ±0,5 cm ilgio, 2 ±0,1 mm vidinio diametro. Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 5 kartų) |  |
| 27.9 | Antgaliai rankenai, skirtai darbui 23±1 kHz dažniu |  |  |  |
| 27.9.2 | Standžių audinių, ne mažiau 1 vnt. | 7,5 ±0,5 cm ilgio, 2 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus, vienkartinio naudojimo. |  |
| 27.9.3 | Kaulų, ne mažiau 1 vnt. | 16,5 ±0,5 cm ilgio, 1,0 ±0,1 mm vidinio diametro. Sterilus, vienkartinio naudojimo |  |
| 27.9.4 | Standartinis, ne mažiau 1 vnt. | 7,5 ±0,5 cm ilgio, 2 ±0,1 mm vidinio diametro. Daugkartinio naudojimo (ne mažiau 5 kartų). |  |
| 28. | Garantija | ≥24 mėn. |  |