REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ ŽMOGAUS PAPILOMOS VIRUSO IR LYTIŠKAI PLINTANČIŲ LIGŲ NUSTATYMUI REALAUS LAIKO POLIMERAZĖS GRANDININĖS REAKCIJOS METODU, SUDERINTŲ DARBUI SU ROTOR GENE Q5 PLEX LABORATORINE SISTEMA ARBA SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Prekė |  | Reikalavimai | Orientacinis kiekis mato vienetais | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) |  | Siūlomos fasuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma EUR su PVM | Gamintojas, produkto Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagentų ir papildomų priemonių, skirtų žmogaus papilomos viruso ir lytiškai plintančių ligų nustatymui realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu specifikacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Bendri reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms | 1. Reagentai ir papildomos priemonės skirti darbui su pirkėjo nuosavybės teise įsigytu realaus laiko PGR instrumentu „RotorGene Q5 PLEX“ arba tiekėjas visam sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos būdu) pateikia realaus laiko PGR instrumentą atitinkantį 1 priede nurodytus reikalavimus. 2. Tyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). 3. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 12 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Reagentų rinkiniai ir papildomos priemonės žmogaus papilomos viruso nustatymui |  | 1. Skirta aptikti ne mažiau kaip 14 aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso genotipų (įskaitant 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) iš lytinių takų gleivinės nuograndų skystoje citologinėje terpėje, realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos metodu. 2. Kiekvienas viruso genotipas identifikuojamas atskirai. 3. Reagentų rinkiniai sudaryti iš ne mažiau kaip 14 aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso pradmenų/zondų mišinio, kitų reakcijos reagentų, teigiamos kontrolės, neigiamos kontrolės, vidinės endogeninės kontrolės. 4. CE-IVD ženklinimas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). . | 3456 reakcijos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Reagentų rinkiniai ir papildomos priemonės lytiškai plintančių ligų nustatymui |  | 1. Skirta ne mažiau kaip 7 lytiškai plintančių ligų sukėlėjams (įskaitant Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum, Gardnerella vaginalis, ) nustatyti iš lytinių takų gleivinės nuograndų skystoje citologinėje terpėje arba šlapime, realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos metodu. 2. Reagentų rinkinį sudaro: ne mažiau kaip 7 lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų pradmenų/zondų mišinys, kiti reakcijos reagentai, teigiama kontrolė, neigiama kontrolė, vidinė kontrolė. 3. CE-IVD ženklinimas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). | 480 reakcijų |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Reagentų rinkiniai ir papildomos priemonės nukleorūgščių (DNR / RNR) išskyrimui |  | 1. Skirta nukleorūgščių išskyrimui magnetinių dalelių arba lygiaverčiu principu iš bakterinės ir virusinės kilmės sukėlėjų. 2. Suderinta darbui su siūlomais reagentų rinkiniais ir laboratorine sistema. 3. Reagentų rinkinį sudaro visi būtini reagentai ir vienkartinės priemonės reikalingos nurodytam tyrimų kiekiui atlikti. 4. CE-IVD ženklinimas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). | 3936 reakcijos |  |  |  |  |  |  |

PASTABOS, PAPILDOMI REIKALAVIMAI:

- Jeigu tyrimams atlikti reikalinga daugiau reagentų ir priemonių nei nurodyta techninėje specifikacijoje (1.1.2. – 1.1.4. punktuose), tiekėjas privalo nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas būtinąsias sudedamąsias priemones (reagentus, kontrolines medžiagas, mėgintuvėlius ir/arba kitas gamintojo nurodytas būtinąsias priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui su pirkėjo turimu realaus laiko  PGR instrumentu „RotorGene Q5 PLEX“ arba su panaudai siūloma įranga.

- Skaičiuojant  tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos  atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas,  nurodytus galiojimo ir stabilumo terminus.

1 priedas

Realaus laiko polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) analizatoriaus su programine įranga techninė specifikacija (kiekis – 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų vertės | Siūlomos parametrų vertės |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas – įrašo tiekėjas |  |
| 1. | Paskirtis | Realaus laiko polimerazės grandininėms reakcijoms atlikti. |  |
| 2. | Komplektacija | 1. Realaus laiko PGR aparatas; |  |
|  |  | 2. Kompiuteris su programine įranga. |  |
| 3. | Optinė sistema | Ne mažiau 5 kanalų. |  |
| 4. | Būtini optinės sistemos kanalų bangos ilgiai: | 1. Sužadinimas 365±20 nm, detekcija 460±20 nm; |  |
|  |  | 2. Sužadinimas 470±10 nm, detekcija 510±5 nm; |  |
|  |  | 3. Sužadinimas 530±5 nm, detekcija 557±5 nm; |  |
|  |  | 4. Sužadinimas 585±5 nm, detekcija 610±5 nm; |  |
|  |  | 5. Sužadinimas 625±5 nm, detekcija 660±10 nm. |  |
| 5. | Temperatūros kontrolė | 1. Temperatūros ribos nuo ≤ 35 iki ≥ 99 °C, tikslumas (paklaida) ne daugiau ±0,5 °C; |  |
|  |  | 2. Šildymo ir šaldymo greičiai ne mažesni kaip 15 °C/s; |  |
|  |  | 3.Temperatūros tolygumas ≤ ±0,02 °C. |  |
| 6. | Talpa (maksimalus vienu metu tiriamų mėginių kiekis, priklausomai nuo naudojamų mėginių talpų) | 1. Ne mažiau 36 mėginių 0,2 ml tūrio mėgintuvėliuose; |  |
|  |  | 2. Ne mažiau 72 mėginių 0,1 ml tūrio mėgintuvėliuose; |  |
|  |  | 3. Galimybė naudoti ne mažiau 100 šulinėlių, kurių tūris 0,1 ml, rotorių, esantį įrangos komplektacijoje. |  |
| 7. | Mėginių apsauga nuo garavimo | Mėginiai veikiami sunkio jėga, besisukančio rotoriaus pagalba. |  |
| 8. | Valdymas | Komplekte pateikiamo kompiuterio pagalba. |  |
| 9. | Kompiuteris | Kompiuteris, atitinkantis PGR aparato gamintojo techninius reikalavimus. |  |
| 10. | Programinė įranga | 1. Su siūlomu realaus laiko PGR aparatu suderinta programinė įranga, skirta sistemos valdymui, duomenų kaupimui ir analizei; |  |
|  |  | 2. Suderinta su Windows operacinėmis sistemomis; |  |
|  |  | 3.Programinės įrangos įdiegimas ir atnaujinimas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Naudojimo instrukcija | Kartu su panaudai teikiama įranga turi būti pateikta naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Panaudai teikiama įranga turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas). |  |
| 13. | Priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu | 1.Tiekėjas, pateikęs įrangą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus, užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 2. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val. tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |