Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

*  netaikoma garantijai.

Siūlomos prekės privalo turėti galiojantį CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai (pildo tiekėjas) Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Taikymo sritis | - Abdominaliniai tyrimai; - Akušeriniai tyrimai; - Ginekologiniai tyrimai; - Raumenų kaulų sistemos tyrimai (MSK); - Kardiologiniai tyrimai; - Kraujagyslių tyrimai. |  |
| 2. | Konstrukcija | - Mobilus: sisteminis blokas ir monitorius integruoti transportiniame vežimėlyje; - Ne mažiau kaip 3 daviklių pajungimo jungtys. |  |
| 3. | Valdymo panelė | - Su valdymo panelėje integruotu lietimui jautriu skystųjų kristalų arba lygiaverčiu ekranu vaizdo parametrų valdymui ir tyrimo programų parinkimui; - Su reguliuojamu valdymo panelės aukščiu - Panelės ekrano įstrižainė ≥ 25 cm - Panelės ekrano raiška ≥ 1280 x 800 taškų |  |
| 4. | Vaizdo monitorius | - Spalvotas skystųjų kristalų (LCD, LED, OLED) arba lygiavertės technologijos ; - Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm; - Raiška ≥ 1920 x 1080 taškų |  |
| 5. | Vaizdavimo režimai turi būti nežiau; | - 2D režimas; - Spalvinio doplerio režimas; - Pulsinės bangos doplerio (PW) režimas; - Nuolatinės (pastovios) bangos doplerio (CW) režimas; - Galios doplerio režimas |  |
| 6. | Maksimalus sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 256 dB |  |
| 7. | 2D režimas | - Didžiausias atvaizduojamas skenavimo gylis ≥ 33 cm; - Signalo apdorojimo programa arba algoritmai triukšmo mažinimui (arba atskyrimui) ir struktūrų ribų išryškinimui; - Maksimalus kadrų dažnis ≥ 800 kadrų per sekundę. |  |
| 8. | Spalvinio doplerio režimas | - 2D ir spalvinio doplerio režimų vaizdavimas dviejuose atskiruose languose; - Spalvinio doplerio M režimas; - Anatominio doplerio M režimas; - Pulso pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,2 iki 9,9 kHz; - Maksimalus kadrų dažnis ≥ 260 kadrų per sekundę. |  |
| 9. | Pulsinės bangos doplerio (PW) režimas | Pulso pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1,0 kHz iki 18,5 kHz. |  |
| 10. | Nuolatinės (pastovios) bangos doplerio (CW) režimas | Pulso pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1,8 kHz iki 50 kHz. |  |
| 11. | Galios doplerio režimas | Pulso pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,2 iki 9,9 kHz; |  |
| 12. | Automatinė vaizdo parametrų optimizavimo funkcija | Būtina automatinė vaizdo parametrų optimizavimo funkcija vieno mygtuko paspaudimu nustatant optimalius skenavimo parametrus (diagnostiniam tyrimui reikalingo laiko sutrumpinimui) 2D ir spalvinio doplerio (arba spektrinio doplerio) režimuose. |  |
| 13. | Davikliai, pateikiami komplekte kartu su ultragarso aparatu: |  |  |
| 13.1 | Konvekcinis abdominalinis (pilvinis) (kiekis 1 vnt.) | - Dažnio diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 2.0 iki 5.0 MHz; - Apžiūros lauko kampas ≥ 58º; - Elementų skaičius ≥ 128. |  |
| 13.2 | Linijinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | - Dažnio diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 4.0 iki 13.0 MHz; - Elementų skaičius ≥ 128; - Akustinio lango plotis ≥ 34 mm. |  |
| 13.3 | Kardiologinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | - Dažnio diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 2.0 iki 4.0 MHz; - Elementų skaičius ≥ 64. |  |
| 14. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | 220 V ± 10 %, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 15. | Komplektacija | Ne mažiau kaip: - Echoskopas – 1 vnt.; - Konvekcinis daviklis – 1 vnt. - Linijinis daviklis – 1 vnt. - Kardiologinis daviklis – 1 vnt. |  |
| 16. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas), Reikalavimus nurodytus techninės specifikacijos (Priedo Nr.1) 2, 3, 4 ir 13 punktuose – laikomi žaliaisiais savarankiškai nustatytus aplinkosaugos kriterijus (4.4.4 p.), taikant 4.4.4.4 papunktį, t. y. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekes, kurių sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų. Atsižvelgiant į tai, Prekės turi atitikti žemiau nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus, o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokie dokumentai yra prašomi):

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 19. | Reikalavimą, kad naudojant ultragarsinės diagnostinės sistemos (toliau - sistema) sudedamąsias dalis, t. y naudojant sistemą jos vežimėlis, valdymo panelė, vaizdo monitorius, daviklis turi būti daugkartinio naudojimo. t. y. techninės specifikacijos lentelės 2, 3, 4, 13 punktuose nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunktyje nurodytu aplinkosauginiu principu, nes prekė, tinka naudoti daug kartų ir yra ilgaamžė. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą (gamintojo patvirtinimą, gamintojo aprašą, naudojimo instrukciją ar kitą lygiavertį dokumentą). |