VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – RVPL336 Narkozės aparatas (toliau – prekės).

  - Prekių pristatymo vieta – Parko g. 21 Vilnius

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo mėn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Narkozės aparatas | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 3 mėn. |

1.4. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

2.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Prašomų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos charakteristikos aprašymas | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras pateikiamos įrangos gamintojo parengtoje dokumentacijoje ir vertime į lietuvių kalbą. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr., esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis ir / ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis |  | Pacientui tiekti anestezinius garus ir deguonį, užtikrinti kontroliuojamą ventiliaciją bei stebėti gyvybines funkcijas operacijos metu | x | x |
|  | Aparatas ant vežimėlio su ratukais, bent vienu užrakinamu stalčiumi, apšviečiamu darbo paviršiumi |  | Būtina | Taip/ne |  |
|  | Aparatas pritaikytas naudoti |  | - Suaugusiems - Vaikams | Taip/ne |  |
|  | Aparato maitinimo šaltinis |  | - 230V 50 Hz elektros tinklas 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min. | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Anestezijos aparto naudojamos dujos |  | O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno | Taip/ne |  |
|  | Į aparatą tiekiamų dujų srauto matavimas (dujų srauto matuokliai) |  | Dujų srauto matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras) | Taip/ne |  |
|  | Aparato naudojamu dujų slėgio diapazonas |  | ≤ 3 iki ≥ 6 bar | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Cirkuliuojančių dujų mišinio kiekis kvėpavimo sistemoje (be absorberio ir be maišo rankinei ventiliacijai tūrio) taikant maksimalų aparato generuojamą vienkartinį kvėpavimo tūrį |  | ≤ 2,3 litro | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Paciento kvėpuojamojo dujų mišinio tiekimo sistema |  | Tūrio reflektorius/keitiklis arba elektra varomas stūmoklinis ventiliatorius | Nurodyti konkretų variantą |  |
|  | Kvėpavimo sistemos pašildymas su jo išjungimo galimybe iš prietaiso valdymo ekrano |  | Būtina | Taip/ne |  |
|  | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime (ne siauresnis už nurodytą) |  | 0 - 10 l/min | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas |  | ≥ 70 l/min | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Integruotas darbo vietos apšvietimas |  | Būtina | Taip/ne |  |
|  | Daugkartinio naudojimo absorberio indo tūris |  | ≥ 1500 ml | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Pauzės rėžimas su laikmačiu |  | Būtina. Laikinai nutraukia šviežių dujų tiekimą | Taip/ne |  |
|  | Ventiliacijos režimai |  |  |  |  |
|  | Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma tūriu |  | Būtina | Taip/ne |  |
|  | Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma slėgiu |  | Būtina | Taip/ne |  |
|  | Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu |  | Būtina | Taip/ne |  |
| 16.4. | Sinchronizuota ventiliacija valdoma slėgiu arba reguliuojama slėgiu kontroliuojama tūriu (PRVC) |  | Būtina | Taip/ne |  |
| 16.5. | Pagalbinis slėgis gali būti taikomas sinchronizuotos ventiliacijos metu |  | Būtina | Taip/ne |  |
|  | Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas |  | Maksimalus ribojamas slėgis ≥ 70 cmH20 | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Ventiliatoriaus parametrai |  |  |  |  |
|  | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime |  | ≤ 10-≥ 1500 ml | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos |  | ≤ 5 - ≥ 60 % | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos |  | ≤ 4 - ≥ 80 k/min | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | PEEP ką reiška režimas |  | Reguliuojamas diapazone 2 cmH20 iki 30 cmH20 | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Įkvėpimo - iškvėpimo (l:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) |  | 1:5 - 4:1 | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Maksimalus įpūtimo srautas |  | ≥ 180 l/min | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Įkvėpimo slėgis |  | ≤ 7 - ≥ 80 cmH2O | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Įkvėpimo laikas |  | ≤ 0.2 – ≥ 10 s | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Garintuvas anestetinėms dujoms (Sevoflurano) suderinamas su siūlomu narkozės aparatu |  | 1 vnt. | Taip/ne |  |
|  | Ventiliatoriaus valdymo ekranas |  | Spalvotas, ≥ 38 cm įstrižainės | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas |  | 1.Pasukamas greito funkcijų / parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas 2.Lietimui jautrus ekranas (touch screen") | Taip/ne |  |
|  | Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane |  | Ne mažiau 2 kreivių ekrane vienu metu | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai: |  | 1.Garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu naudojamų anestetinių dujų tipo atpažinimu 2.O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime 3.Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus 4.Tūrio ir slėgio parametrų monitoravimas 5.Plaučių tamprumo, elastingumo ir pasipriešinimo parametrų indikacija. | Taip/ne |  |
|  | Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys |  | Leidžiantis realizuoti anestetinių dujų pašalinimo funkciją nesant aktyvios dujų pašalinimo sistemos | Taip/ne |  |
|  | Paramagnetinė (arba lygiavertė) deguonies koncentracijos matavimo technologija |  | Būtina | Taip/ne |  |
|  | Papildomas O2 išvadas su elektroniniu arba mechaniniu srauto matuokliu |  | Deguonies tiekimui į kaukę arba nosies kaniules | Taip/ne |  |
|  | Automatinis aliarmų ribų nustatymas |  | Būtina | Taip/ne |  |
|  | Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui |  | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus | Taip/ne |  |
|  | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi |  | Būtina, žarnos ilgis nuo 3 iki 5 metrų, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Atidirbusių dujų išmetimo žarna | Būtina, žarnos ilgis nuo 3 iki 5 metrų su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema |  | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Gyvybinių funkcijų monitorius suderinamas su siūlomu narkozės aparatu | Monitorius sujungtas su narkozės aparatu kreivių, kilpinių kreivių ir skaitinių parametrų reikšmių perdavimui iš narkozės aparato į gyvybinių funkcijų monitoriaus ekraną |  | Taip/ne |  |
|  | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato | Būtina |  | Taip/ne |  |
|  | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1.230V± 10% 50 Hz elektros tinklas 2.Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 150 min. |  | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Reikalavimai monitoriaus ekranui | 1.Spalvotas, lietimui jautrus 2.Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių 3.Galimas kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10 |  | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos | 1.Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa 2.ST arba QT segmento analizė |  | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | 1.USB jungtys ≥ 2 2.Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (RJ45 arba lygiavertė jungtis) |  | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | 1.Atminties trukmė ≥ 48 val. 2.Būtina galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis 3.≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje |  | Nurodyti konkrečius parametrus____ |  |
|  | Monitoruojami parametrai | - EKG (multiderivacinis kanalas) - Kvėpavimas - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) - Temperatūra - Neinvazinis kraujospūdis - SpO2 |  | Taip/ne |  |
|  | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui | - EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V - ŠSD matavimo ribos 15-300 k/min (ne siauresnės už nurodytas) - ST segmento matavimas |  | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui | - Temperatūros matavimo ribos: 0 - 45°C (ne siauresnės už nurodytas) - Matavimo paklaida ≤ ± 0,1 °C (diapazone nuo 25-45 °C) |  | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui | - Kraujospūdžio matavimo ribos ne mažiau 15 – 250 mmHg - Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis arba lygiavertis - Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT |  | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui | - SpO2 matavimo ribos 30-100% (ne siauresnis už nurodytą) - Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%) - Perfuzijos indeksas |  | Nurodyti konkrečius parametrus |  |
|  | Komplektuojami monitoriaus priedai | - EKG elektrodų kabelis 3-ių elektrodų -1 vnt. - SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems, guminis - 1 vnt., - Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl. - Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus -1 kompl. - Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis -1 vnt. |  | Nurodyti |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  | Taip/ne | x |
|  | CE sertifikatas pagal MDR 2017/745 | Būtina |  | Taip/ne |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  | Nurodyti konkretų terminą |  |
|  | Prekės instaliavimas | Būtina |  | Taip/ne |  |
|  | Personalo apmokymas | Būtina |  | Taip/ne |  |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.