Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„LOR DIAGNOSTINĖ VIDEO ENDOSKOPINĖ SISTEMA”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 538039)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | Pasiūlymo kaina, € be PVM skaičiais | Pasiūlymo kaina, € su PVM skaičiais | Pasiūlymo kaina, € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis, kodas), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ (MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | LOR diagnostinė video endoskopinė sistema |  |  | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Bendrieji reikalavimai 1. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė atitinka Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Pateikiami CE sertifikatai arba jam lygiaverčiai dokumentai (CE ženklinimas su notifikuotos įstaigos numeriu), liudijantys, kad prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus, arba valstybėse narėse akredituotų kompetentingų įstaigų išduotos prekių kokybę patvirtinančios pažymos (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą, pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). 2. Siūlomų prekių techninės charakteristikos turi atitikti techninius reikalavimus. Pateikti išsamius prekių techninius aprašymus lietuvių kalba, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje (originalai ar tinkamai patvirtintos kopijos), pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. 3. Tiekėjas privalo instaliuoti siūlomas prekes bei teikti prekių techninį aptarnavimą arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti įrangos instaliavimo ir techninės priežiūros darbus. Pateikti gamintojo išduotus dokumentus įrangos instaliavimui ir techniniam aptarnavimui vykdyti (su vertimu į lietuvių kalbą), (turėti serviso inžinierių apmokymo sertifikatus, pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 4 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 4 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vaizdo sistema | - Funkcionalumas: - Monitorius, vaizdų formavimo modulis, archyvavimo sistema ir šviesos šaltinis integruoti viename korpuse; - Su rankena sistemai nešti; - Su VESA 100 tipo ar lygiaverte jungtimi vaizdo sistemai tvirtinti prie mobilaus stovo; - DVI-D arba lygiavertė jungtis išorinio monitoriaus prijungimui; - Svoris ≤ 10 kg; - ≥ 2 lizdai kamerų galvutėms ar lankstiems video endoskopams prijungti; - Integruotas monitorius: - LED tipo arba lygiavertis monitorius; - Monitoriaus įstrižainė ≥ 17,5" (geresnių savybių prekei bus suteikiami balai); - Raiška ≥1920 x 1080; - Šviesumas ≥500 cd/m2; - Šviesos šaltinis: - LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis; - Lempos tarnavimo laikas ≥25000 valandų (geresnių savybių prekei bus suteikiami balai); - Šviesos srautas atitinkantis ≥170 W ksenono lempos šviesos srautą (geresnių savybių prekei bus suteikiami balai); - Vaizdų išsaugojimo modulis: - Galimybė išsaugoti video vaizdus bei nuotraukas į vidinį kaupiklį ir išorines laikmenas; - Vidinio kaupiklio talpa ≥40 GB (geresnių savybių prekei bus suteikiami balai); - Nuotraukų formatas JPG arba lygiavertis - Video įrašų formatas MPEG-4 arba lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Video endoskopas | - Lankstus; - Suderinamas su vaizdo sistema p. 1.; - Matymo kryptis: 0°; - Matymo kampas: ≥100°; - Distalinio galiuko lenkimosi kampai (a/ž): ≥140°/140°; - Distalinio galiuko skersmuo: ≤2,9 mm; - Darbinis ilgis: 32 ±2 cm; - Komplektacija: Lagaminas transportavimui - 1 vnt., sandarumo matuoklis - 1 vnt., dangtelis slėgių suvienodinimui - 1 vnt.; konteineris sterilizavimui – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stovas vaizdo sistemai | - Mobilus stovas, pritaikytas p. 1. aprašytos įrangos tvirtinimui; - Su kanalu įrangos laidams; - Su rankena stovui stumti. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bendri reikalavimai: | 4.1. CE ženklinimas. 4.2. Garantija > 24 mėn. (bus suteikiami balai) 4.3. Darbuotojų apmokymas. 4.4. Atsarginių dalių tiekimas > 10 metų. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komplektacija: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Vaizdo sistema | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  | Video endoskopas | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  | Stovas vaizdo sistemai | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |  |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (4.2. p.) |  | 0-10 balų | Interpoliacinis |
| T2 | Monitoriaus įstrižainė ≥ 17,5" (1.2.2. p.) |  | 0-5 balų | Interpoliacinis |
| T3 | Lempos tarnavimo laikas ≥25000 valandų (1.3.2. p.); |  | 0-5 balų | Interpoliacinis |
| T4 | Šviesos srautas atitinkantis ≥170 W ksenono lempos šviesos srautą (1.3.3. p.) |  | 0-5 balų | Interpoliacinis |
| T5 | Vidinio kaupiklio talpa ≥40 GB (1.4.2. p.); |  | 0-5 balų | Interpoliacinis |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |