#### Pirkimo sąlygų

#### 2 priedas

OTORINOLARINGOLOGUI SKIRTOS ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos.

Perkančioji organizacija – VŠĮ Pakruojo sveikatos centras.

- Otorinolaringologui skirtos įrangos viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas įgyvendinant projektą Nr. 09-022-P-0018 Pakruojo sveikatos centro teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, pagal 2022-2030 metų Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonė Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“.

- Pirkimo objektas – audiologinė įranga, endoskopas ir gydytojo kėdutė  (toliau – prekės). Prekių apimtis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs reikalavimai prekei | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristika (nurodyti Taip/Ne arba tikslius siūlomos prekės parametrus) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Audiologinė kabina, 1 kompl. | Gamintojo pavadinimas, markė/modelis |  |
|  | Paskirtis | Skirta paciento izoliacijai nuo aplinkos triukšmo audiometrinio tyrimo metu. |  |
|  | Konstrukcija | Modulinė |  |
|  | Išorinė ir vidinė apdaila | Atspari ir nedegi medžiaga (pagal degumo reikalavimus) |  |
|  | Vidinis apmušalas | Tinkamas plauti ir dezinfekuoti |  |
|  | Kabinos grindų danga | Plaunamas, antistatinis, nedegus kilimas (pagal degumo, antistatinių savybių lygio nustatymo reikalavimus) |  |
|  | Kabinos sumontavimas | Sumontuota ant reguliuojamų 10-40 mm aukščio antivibracinių kojelių |  |
|  | Ventiliacijos sistema | Su automatiniu arba laiko valdymu |  |
|  | Triukšmo izoliacija | - Prie 125 Hz: 15±1dB; - Prie 250 Hz: 25±1dB; - Prie 500 Hz: 31±1dB; - Prie 1000: 38±1dB; - Prie 2000: 35±1dB; - Prie 3150: 37±1dB; - Prie 4000: 40±1dB; - Prie 6300: 44±1dB; - Prie 8000: 41±1dB; |  |
|  | Durys | Turi atsidaryti iš vidaus, sandarios garsui, su magnetiniu arba akustinio sandarumo užraktu |  |
|  | Langas | Užtikrinantis gerą paciento matomumą. Langas pagamintas iš dvigubo stiklo, naudojamas akustikos srityje |  |
|  | Lango išmatavimai (plotis x aukštis) | ne mažiau kaip 50 x 80 cm |  |
|  | Kabinos išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | Ilgis 135±5cm, plotis 135±5cm, aukštis 230±30cm. |  |
|  | Kabinos apšvietimas | LED arba lygiavertis, šviestuvai ne žemesnės nei A+ energijos klasės |  |
|  | Kabinos konstrukcija | Turi būti pagaminta iš aliuminio arba lygiaverčio rėmo |  |
|  | Maitinimo įtampa | 86-265V |  |
|  | Turi atitikti standartą | Atitinka ISO 8253-1 (-2):2010 standartą arba lygiaverčius |  |
|  | Diagnostinis audiometras, 1 kompl. | Gamintojo pavadinimas, markė/modelis |  |
|  | Testai | - gryno tono audiometrija, - automatinis klausos slenksčių nustatymas (modifikuotas Hughson-Westlake metodas) - kalbinė audiometrija, - ABLB, - SISI, - DLI, - Stenger |  |
|  | Testų dažniai orinio laidumo audiometrijai (Hz) su leidžiamu nuokrypiu ne didesniu kaip ±1-2 %. | 125 - 8000 |  |
|  | Ekranas | LCD arba lygiavertis |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 2GB |  |
|  | Programinė įranga | Suderinama su garso tyrimų sistema |  |
|  | Testų dažniai kaulinio laidumo audiometrijai (Hz) su leidžiamu nuokrypiu ne didesniu kaip ±1-2 %. | 250- 8000 |  |
|  | Maskavimas | - Baltasis triukšmas; - Kalbinis triukšmas; - siaurajuostis triukšmas |  |
|  | Žingsniai | 1 arba 5 dB |  |
|  | Signalų padavimas | - Grynasis tonas - Trelinis tonas - Mikrofono įvestis tiesioginei kalbinei audiometrijai - Vidinė įvestis kalbinei audiometrijai |  |
|  | Į prietaisą įmontuotas terminis spausdintuvas | Būtina |  |
|  | Terminio popieriaus plotis | Ne mažiau kaip 110 mm. |  |
|  | USB Jungtis | Būtina |  |
|  | Spalvotas ekranas | Ne mažiau 4 colių |  |
|  | Audiometro išmatavimai (plotis x gylis x aukštis) | 30±5cm x 40±5cm x 12±5cm |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 3 kg |  |
|  | Komplektacija: | - Orinės ausinės, suderinamos su siūlomu audiometru; - Kaulinės ausinės, suderinamos su siūlomu audiometru; - Monitorinės ausinės su mikrofonu, suderinamos su siūlomu audiometru; - Paciento atsako jungiklis; - Popierius spausdintuvui - USB kabelis - Prietaiso apsauga nuo dulkių. |  |
|  | Turi atitikti standartus | - EN ISO 389 - EN 60645 - EN 60601 |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | Būtina, pristatoma kartu su prekėmis |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs reikalavimai prekei | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristika (nurodyti Taip/Ne arba tikslius siūlomos prekės parametrus) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lankstus endoskopas su šviesos šaltiniu, 1 kompl. | Gamintojo pavadinimas, markė/modelis |  |
|  | Endoskopo tipas | Lankstus |  |
|  | Distalinio galo skersmuo | 2,6 mm ± 0,3 mm |  |
|  | Darbinis ilgis | 310 mm ± 20 mm |  |
|  | Fokusavimo reguliavimas | Būtinas |  |
|  | Matymo laukas | Ne mažiau 70° |  |
|  | Užlenkimo kampas | 155° ± 30° |  |
|  | Transportavimo ir laikymo lagaminas | Būtinas |  |
|  | Šviesos šaltinis | LED arba lygiavertis, įmontuotas arba prijungtas nešiojamas LED modulis |  |
|  | CRI indeksas | 90% ± 4% |  |
|  | Šviesos intensyvumas | 215 klx ± 20 klx |  |
|  | Baterijos veikimo laikas | Ne mažiau 10 val. |  |
|  | Šviesos ryškumas | Reguliuojamas |  |
|  | Šviesos barjeras apsaugai nuo akinimo | Būtinas |  |
|  | Judesio jutiklis | Būtinas |  |
|  | Akumuliatorių pakrovimo blokas | Būtinas |  |
|  | Akumuliatoriai | Pakraunami ne mažiau 2 vnt., Li-ion arba lygiavertis |  |
|  | Šviesos šaltinis | Turi būti galima pilnai mirkyti dezinfekcinėse priemonėse |  |
|  | Sertifikatas | CE sertifikatas arba jam lygiavertis dokumentas |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | Būtina, pristatoma kartu su prekėmis |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs reikalavimai prekei | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristika (nurodyti Taip/Ne arba tikslius siūlomos prekės parametrus) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gydytojo kėdutė, 1 vnt. | Gamintojo pavadinimas, markė/modelis |  |
|  | Aukščio reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 55 cm iki 70 cm |  |
|  | Su nugaros atlošu | Būtina |  |
|  | Su rateliais | Ne mažiau 4 vnt., plastiko arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Sėdimosios dalies diametras | Ne mažiau 34 cm, medžiaga dirbtinė oda arba lygiavertė |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

- Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus (jei jų yra).

- Audiologinė kabina ir diagnostinis audiometras turi būti tarpusavyje suderinami, sumontuoti, taip, kad tinkamai funkcionuotų.

- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (jei toks yra).

- Į visus siūlomų prekių komplektus turi įeiti visos prekių sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant tinkamą prekių funkcionavimą.

- Į prekių kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su prekių tiekimu ir pristatymu.

- Jeigu pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamai įrangai ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai yra tik informacinio pobūdžio ir turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu įsigyjama prekė, turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti Aprašo 2 priedo II skyriuje pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- Techninė specifikacija yra neatsiejama pirkimo sutarties dalis.