#### Pasiūlymo priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

Siūlomos OTORINOLARINGOLOGUI SKIRTOS ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- VŠĮ Pakruojo sveikatos centro (toliau – perkančioji organizacija) vykdomam Otorinolaringologui skirtos įrangos viešajam pirkimui (toliau – pirkimas) siūlome toliau nurodytą audiologinę įrangą, endoskopą ir gydytojo kėdutę  (toliau – prekės):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs reikalavimai prekei | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristika (nurodyti Taip/Ne arba tikslius siūlomos prekės parametrus) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Audiologinė kabina, 1 kompl. | Gamintojo pavadinimas, markė/modelis |  |
|  | Paskirtis | Skirta paciento izoliacijai nuo aplinkos triukšmo audiometrinio tyrimo metu. |  |
|  | Konstrukcija | Modulinė |  |
|  | Išorinė ir vidinė apdaila | Atspari ir nedegi medžiaga (pagal degumo reikalavimus) |  |
|  | Vidinis apmušalas | Tinkamas plauti ir dezinfekuoti |  |
|  | Kabinos grindų danga | Plaunamas, antistatinis, nedegus kilimas (pagal degumo, antistatinių savybių lygio nustatymo reikalavimus) |  |
|  | Kabinos sumontavimas | Sumontuota ant reguliuojamų 10-40 mm aukščio antivibracinių kojelių |  |
|  | Ventiliacijos sistema | Su automatiniu arba laiko valdymu |  |
|  | Triukšmo izoliacija | - Prie 125 Hz: 15±1dB; - Prie 250 Hz: 25±1dB; - Prie 500 Hz: 31±1dB; - Prie 1000: 38±1dB; - Prie 2000: 35±1dB; - Prie 3150: 37±1dB; - Prie 4000: 40±1dB; - Prie 6300: 44±1dB; - Prie 8000: 41±1dB; |  |
|  | Durys | Turi atsidaryti iš vidaus, sandarios garsui, su magnetiniu arba akustinio sandarumo užraktu |  |
|  | Langas | Užtikrinantis gerą paciento matomumą. Langas pagamintas iš dvigubo stiklo, naudojamas akustikos srityje |  |
|  | Lango išmatavimai (plotis x aukštis) | ne mažiau kaip 50 x 80 cm |  |
|  | Kabinos išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | Ilgis 135±5cm, plotis 135±5cm, aukštis 230±30cm. |  |
|  | Kabinos apšvietimas | LED arba lygiavertis, šviestuvai ne žemesnės nei A+ energijos klasės |  |
|  | Kabinos konstrukcija | Turi būti pagaminta iš aliuminio arba lygiaverčio rėmo |  |
|  | Maitinimo įtampa | 86-265V |  |
|  | Turi atitikti standartą | Atitinka ISO 8253-1 (-2):2010 standartą arba lygiaverčius |  |
|  | Diagnostinis audiometras, 1 kompl. | Gamintojo pavadinimas, markė/modelis |  |
|  | Testai | - gryno tono audiometrija, - automatinis klausos slenksčių nustatymas (modifikuotas Hughson-Westlake metodas) - kalbinė audiometrija, - ABLB, - SISI, - DLI, - Stenger |  |
|  | Testų dažniai orinio laidumo audiometrijai (Hz) su leidžiamu nuokrypiu ne didesniu kaip ±1-2 %. | 125 - 8000 |  |
|  | Ekranas | LCD arba lygiavertis |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 2GB |  |
|  | Programinė įranga | Suderinama su garso tyrimų sistema |  |
|  | Testų dažniai kaulinio laidumo audiometrijai (Hz) su leidžiamu nuokrypiu ne didesniu kaip ±1-2 %. | 250- 8000 |  |
|  | Maskavimas | - Baltasis triukšmas; - Kalbinis triukšmas; - siaurajuostis triukšmas |  |
|  | Žingsniai | 1 arba 5 dB |  |
|  | Signalų padavimas | - Grynasis tonas - Trelinis tonas - Mikrofono įvestis tiesioginei kalbinei audiometrijai - Vidinė įvestis kalbinei audiometrijai |  |
|  | Į prietaisą įmontuotas terminis spausdintuvas | Būtina |  |
|  | Terminio popieriaus plotis | Ne mažiau kaip 110 mm. |  |
|  | USB Jungtis | Būtina |  |
|  | Spalvotas ekranas | Ne mažiau 4 colių |  |
|  | Audiometro išmatavimai (plotis x gylis x aukštis) | 30±5cm x 40±5cm x 12±5cm |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 3 kg |  |
|  | Komplektacija: | - Orinės ausinės, suderinamos su siūlomu audiometru; - Kaulinės ausinės, suderinamos su siūlomu audiometru; - Monitorinės ausinės su mikrofonu, suderinamos su siūlomu audiometru; - Paciento atsako jungiklis; - Popierius spausdintuvui - USB kabelis - Prietaiso apsauga nuo dulkių. |  |
|  | Turi atitikti standartus | - EN ISO 389 - EN 60645 - EN 60601 |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | Būtina, pristatoma kartu su prekėmis |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs reikalavimai prekei | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristika (nurodyti Taip/Ne arba tikslius siūlomos prekės parametrus) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lankstus endoskopas su šviesos šaltiniu, 1 kompl. | Gamintojo pavadinimas, markė/modelis |  |
|  | Endoskopo tipas | Lankstus |  |
|  | Distalinio galo skersmuo | 2,6 mm ± 0,3 mm |  |
|  | Darbinis ilgis | 310 mm ± 20 mm |  |
|  | Fokusavimo reguliavimas | Būtinas |  |
|  | Matymo laukas | Ne mažiau 70° |  |
|  | Užlenkimo kampas | 155° ± 30° |  |
|  | Transportavimo ir laikymo lagaminas | Būtinas |  |
|  | Šviesos šaltinis | LED arba lygiavertis, įmontuotas arba prijungtas nešiojamas LED modulis |  |
|  | CRI indeksas | 90% ± 4% |  |
|  | Šviesos intensyvumas | 215 klx ± 20 klx |  |
|  | Baterijos veikimo laikas | Ne mažiau 10 val. |  |
|  | Šviesos ryškumas | Reguliuojamas |  |
|  | Šviesos barjeras apsaugai nuo akinimo | Būtinas |  |
|  | Judesio jutiklis | Būtinas |  |
|  | Akumuliatorių pakrovimo blokas | Būtinas |  |
|  | Akumuliatoriai | Pakraunami ne mažiau 2 vnt., Li-ion arba lygiavertis |  |
|  | Šviesos šaltinis | Turi būti galima pilnai mirkyti dezinfekcinėse priemonėse |  |
|  | Sertifikatas | CE sertifikatas arba jam lygiavertis dokumentas |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | Būtina, pristatoma kartu su prekėmis |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs reikalavimai prekei | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristika (nurodyti Taip/Ne arba tikslius siūlomos prekės parametrus) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gydytojo kėdutė, 1 vnt. | Gamintojo pavadinimas, markė/modelis |  |
|  | Aukščio reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 55 cm iki 70 cm |  |
|  | Su nugaros atlošu | Būtina |  |
|  | Su rateliais | Ne mažiau 4 vnt., plastiko arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Sėdimosios dalies diametras | Ne mažiau 34 cm, medžiaga dirbtinė oda arba lygiavertė |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |