TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 Kanalų Holterio sistema

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Registratoriai |  |
| 1.2 | Apsauga | IPX0 |
| 1.3 | Klaviatūra | 3 mygtukai |
| 1.4 | Ekranas | LCD |
| 1.5 | Atmintis, ne mažiau | 8 GB SanDisk Industrial |
| 2. | EKG užrašymo trukmė | 7 dienos, registruojant 3 derivacijas, su 5 kontaktų paciento kabeliu. (papildoma opcija - 48 valandos, registruojant 12 derivacijų, su 10 kontaktų paciento kabeliu) |
| 2.1 | Skiriamoji geba | Iki 16 bit |
| 2.3 | Kanalų skaičius | 3 |
| 2.4 | Diskretizavimo dažnis, ne siauriau nei | 128-1024Hz |
| 2.5 | Prieširdžių virpėjimo detekcija | Programinė įranga naudoja širdies ritmo rastrinės kreivės analizę prieširdžių virpėjimo / prieširdžių plazdėjimo priepuolių atvejais. |
| 2.6 | Paciento judesių detekcija | Paciento judesiai nėra registruojami, paciento širdies veikla registruojama ambulatorinėmis sąlygomis, vykdant įprastą profesinę ar rekreacinę veiklą. |
| 3. | Maitinimo šaltinis (vidinės baterijos) | Šarminė baterija |
| 3.1 | Baterijos tarnavimo laikas | Iki 7 dienų 3 derivacijų registravimui; Iki 48 valandų, registruojant 12 derivacijų. |
| 3.2 | Baterijos keitimas | Šarminė baterija nekraunama (keičiama) |
| 4. | Analizavimo programa turi turėti ne mažiau nei išvardintas funkcijas: | - Įvykių redagavimas. - ST segmento įvertinimas. - PV ir PP patvirtinimas, - širdies susitraukimų dažnio histogramos. - Puslapio nuskaitymas norint greitai peržiūrėti EKG duomenis (galima nustatyti širdies susitraukimų dažnio, skilvelinių įvykių, supraskilvelinių įvykių, širdies sustojimo įvykių nuskaitymo sąlygas, nustatant sąlygos slenkstį). - Tendencijų (trend) diagramos ir tendencijų sąrašo peržiūra. - Informacijos apie širdies ritmo variabilumą ((HRV) arba dažnį peržiūra. - QT informacijos peržiūra. - Širdies ritmo turbulencijos analizė. - Obstrukcinės miego apnėjos analizė. - Kardiogramos su širdies stimuliatoriumi analizė - „Krioklio“ tipo diagrama - 12 derivacijų EKG (jei naudojamas 12 derivacijų Holter paciento kabelis) - Ataskaitų redagavimas, peržiūra ir spausdinimas |
| 5. | Komplektacija: | - Analizavimo programinė įranga -1 vnt. - Ilgalaikis EKG registratorius – 1 vnt. |
| 6. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai | - CE sertifikatas; - Oficialios paraiškos, rašytinio susitarimo ir tinkamos priežiūros pagal Reglamentą (ES) 2023/607, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2017/745 (toliau – MDR), dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, taikomų tam tikriems medicinos prietaisams ir in vitro diagnostikos medicinos prietaisams, statuso patvirtinimas. |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis |
| 8. | Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |

ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PERDAVIMAS/PRIĖMIMAS

1. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių  nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2. Prekės ar jų pakuotės turi būti ženklintos CE ženklu.

3. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.

4. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  |  | Modelis Holter Patch |
|  |  | Holterio monitorius priskiriamas IIa klasei. |
| 1. | Registratoriai | 59x42x15,5 mm |
| 1.2 | Svoris | 23 g |
| 1.3 | Apsauga | IPX0 |
| 1.4 | Valdymas | 1 mygtukas |
| 1.5 | Signalų indikacija | 3 LED indikatoriai |
| 1.6 | Atmintis | 1 GB integruota mikro SD kortelė |
| 2. | EKG užrašymo trukmė | Iki 14 dienų, keičiant bateriją kas 2 dienas. |
| 2.1 | Skiriamoji geba | Iki 16 bit |
| 2.3 | Kanalų skaičius | 1 kanalas; 3 kanalai. |
| 2.4 | Diskretizavimo dažnis, ne siauriau nei | 128-256 Hz |
| 2.5 | Prieširdžių virpėjimo detekcija | Programinė įranga naudoja širdies ritmo rastrinės kreivės analizę prieširdžių virpėjimo / prieširdžių plazdėjimo priepuolių atvejais. |
| 2.6 | Paciento judesių detekcija | Paciento judesiai nėra registruojami, paciento širdies veikla registruojama ambulatorinėmis sąlygomis, vykdant įprastą profesinę ar rekreacinę veiklą. Prietaisas tvirtinamas ant elektrodų pagalvėlės ant paciento krūtinės. |
| 3. | Maitinimo šaltinis (vidinės baterijos) | Viena AAA šarminė baterija |
| 3.1 | Baterijos tarnavimo laikas | Ilgas įrašymas - 7 dienos. Didelės raiškos įrašymas - 4 dienos |
| 3.2 | Baterijos keitimas | AAA tipo šarminė baterija nekraunama (keičiama), keitimo dažnis priklauso nuo įrašymo režimo. |
| 4. | Analizavimo programa turi turėti ne mažiau nei išvardintas funkcijas: | - Įvykių redagavimas. - ST segmento įvertinimas. - PV ir PP patvirtinimas, - širdies susitraukimų dažnio histogramos. - Puslapio nuskaitymas norint greitai peržiūrėti EKG duomenis (gaalima nustatyti širdies susitraukimų dažnio, skilvelinių įvykių, supraskilvelių įvykių, širdies sustojimo įvykių nuskaitymo sąlygas, nustatant sąlygos slenkstį). - Tendencijų (trend) diagramos ir tendencijų sąrašo peržiūra. - Informacijos apie širdies ritmo variabilumą ((HRV) arba dažnį peržiūra. - QT informacijos peržiūra. - Širdies ritmo turbulencijos analizė. - Obstrukcinės miego apnėjos analizė. - Kardiogramos su širdies stimuliatoriumi analizė - „Krioklio“ tipo diagrama - 12 derivacijų EKG (jei naudojamas 12 derivacijų Holter paciento kabelis) - Ataskaitų redagavimas, peržiūra ir spausdinimas |
| 5. | Komplektacija: | - Analizavimo programinė įranga -1 vnt. - Ilgalaikis EKG registratorius – 1 vnt. |
| 6. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai | - CE sertifikatas; - Oficialios paraiškos, rašytinio susitarimo ir tinkamos priežiūros pagal Reglamentą (ES) 2023/607, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2017/745 (toliau – MDR), dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, taikomų tam tikriems medicinos prietaisams ir in vitro diagnostikos medicinos prietaisams, statuso patvirtinimas. |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis |
| 8. | Garantinis laikotarpis | 12 mėn. |