TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paros kraujo spaudimo matavimo aparatas su SpO2 matavimo funkcija su 3 dydžių manžetėmis, 1vnt.

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija | Parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paros kraujo spaudimo matavimo aparatas su SpO2 matavimo funkcija su 3 dydžių manžetėmis | 1 vnt. |  |
|  | Paskirtis | Aparatas turi būti pritaikytas matuoti kraujo spaudimą ir SpO2, suaugusiems ir vaikams. |  |
|  | Matavimo režimai | Rankinis, automatinis ir nepertraukiamas. Kiekviename režime rodomas diastolinis, sistolinis ir vidutinis kraujo spaudimas ir pulso dažnis, ir O2 įsisotinimas. „Rankiniu“ režimu kiekvieną kartą atliekamas tik vienas matavimas. AUTO režime matavimas atliekamas ciklu. Galima nustatyti matavimų intervalą kas: 1/2/3/4/5/10/15/20/30/45/60/90 minučių. |  |
|  | Ekranas | spalvotas LCD ekranas |  |
|  | Reguliuojami garsiniai ir vaizdiniai perspėjimai | Būtina |  |
|  | 24 valandas trunkantis ambulatorinis stebėjimas realiu laiku ir duomenų peržiūra | Būtina |  |
|  | Visus duomenis galima perduoti į kompiuterį naudojant „Windows“ programinę įrangą, naudojant USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ (pasirenkamas). | Būtina |  |
|  | Komplektacija | Daugkartinės trijų dydžių ( suaugusiems dviejų dydžių , vaikams) manžetės, KS prailginimo žarnelė, SpO2 jutiklis, programinės įrangos kompaktinis diskas arba nuoroda su atsisiuntimo adresu, vartotojo vadovas Lietuviu kalba, USB duomenų kabelis, dėtuvė su diržu matuoklio nešiojimui, baterijos. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |

ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PERDAVIMAS/PRIĖMIMAS

1. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių  nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2. Prekės ar jų pakuotės turi būti ženklintos CE ženklu.

3. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.

4. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.