


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

        Veloergometras, 1 vnt.


	Eil. Nr.
	Techninis parametras
	Reikalaujama techninio parametro reikšmė
	Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius

	1.
	Reikalavimai sistemai:
	
	

	1.1
	Sistema skirta:
	Krūvio ir ramybės EKG
registravimui
	

	1.2.
	Siūloma sistema susideda iš ne mažiau nei išvardinta:
	· Krūvio EKG registratoriaus;
· vežimėlio;
· veloergometro (su kraujospūdžio matavimo moduliu)


	

	2.
	Reikalavimai kompiuteriniais sistemai:
	
	

	2.1
	Monitorius, ne mažiau nei išvardinta:
	· Ne mažiau 23 colių;
· LCD/LED arba lygiavertis

	

	2.2
	Operacinė sistema
	Windows arba lygiavertė
	

	2.3
	Atmintis
	Ne mažiau nei 4 GB
	

	2.4
	Sąsajos, ne mažiau nei išvardinta
	· USB
· RJ-45
	

	3.
	Reikalavimai  krūvio EKG registratoriui
	
	

	3.1
	Svoris
	 Ne daugiau nei 0,2 kg.
	

	3.2
	Išmatavimai
	 Ne daugiau nei 100 x 65 x 15 mm
	

	3.3
	USB kabelis, ne mažiau nei išvardinta
	· skirtas duomenų perdavimui;
· energijos maitinimui;
· ne trumpesnis nei 2,5 m.
	

	3.4
	Indikacija apie tinkamą registratoriaus prijungimą
prie kompiuterio
	Būtina
	

	3.5
	Paciento kabelis
	Ne mažiau nei 10 elektrodų;
	

	3.6
	Derivacijos, ne mažiau nei išvardinta:
	· Standartinės;
· Cabrera;
· Nehb;
· Frank;
· kairysis posteriorinis
· dešinysis prekardialinis
	

	3.7
	EKG analizės dažnis
	Ne mažiau nei 1000 Hz
	

	3.8
	Laiko poslinkis tarp EKG
kanalų
	< 100 μs
	

	3.9
	ST segmento matavimai, ne mažiau nei išvardinta:
	· amplitudė;
· nuolydis;
· vientisumas;
· indeksas.
	

	3.10
	J taškas
	Nustatomas kompiuterio arba
rankiniu būdu
	

	3.11
	QRS detekcija ir analizė
	Remiantis automatiniu derivacijos
pasirinkimu
	

	3.12
	Širdies ritmo (HR - Heart
Rate) diapazonas
	Ne siauriau nei nuo 15 iki 300 dūžių per minutę
	

	3.13
	Ramybės ritmo registravimas
	Ne trumpiau nei iki 20 min
	

	3.14
	Protokolai krūvio EKG, ne mažiau nei išvardinta:
	· Galimybė rinktis iš protokolų sąrašo;
· galimybė redaguoti pateiktus protokolus.
	

	3.15
	Galimybė palyginti ramybės       EKG įrašus su senesniais to paties paciento įrašais

	Būtina
	

	3.16
	Stiprus triukšmo slopinimo filtras (RNSF), ne mažiau nei išvardinta
	· Naudojamas krūvio testų metu;
· sumažina triukšmą ir bazinės linijos artefaktą
	

	3.17
	Tinkamo EKG signalo indikacija
	Būtina
	

	4.
	Reikalavimai veloergometrui
	
	

	4.1
	Galios diapazonas:
	Ne siauriau nei nuo 1 iki 999 vatų
	

	4.2
	Apkrovos diapazonas nepriklausomas nuo apsisukimų per minutę:
	Ne siauriau nei nuo 20 iki 999 W
	

	4.3
	Apsisukimų diapazonas
	Ne siauriau nei nuo 30 iki 130 n/min
	

	4.4
	Reguliuojamas sėdynės aukštis
	Pritaikytas pacientams, kurių ūgis nuo 120 cm iki 210 cm.
	

	4.5
	LCD ekranas
	Būtinas
	

	4.6
	Stabdymo principas
	Kompiuteriu kontroliuojami stabdžiai arba lygiavertis metodas
	

	4.7
	Maksimalus paciento svoris
	Ne mažiau 160 kg.
	

	4.8
	Veloergometras turi turėti integruotą kraujospūdžio matavimo modulį
	Būtina
	

	5.
	Įrangos žymėjimas CE  ženklu
	Būtinas
	

	[bookmark: _GoBack]6.
	Garantija
	Ne mažiau nei 24 mėn.
	



