TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Veloergometras, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai sistemai: |  |  |
| 1.1 | Sistema skirta: | Krūvio ir ramybės EKG registravimui |  |
| 1.2. | Siūloma sistema susideda iš ne mažiau nei išvardinta: | - Krūvio EKG registratoriaus; - vežimėlio; - veloergometro (su kraujospūdžio matavimo moduliu) |  |
| 2. | Reikalavimai kompiuteriniais sistemai: |  |  |
| 2.1 | Monitorius, ne mažiau nei išvardinta: | - Ne mažiau 23 colių; - LCD/LED arba lygiavertis |  |
| 2.2 | Operacinė sistema | Windows arba lygiavertė |  |
| 2.3 | Atmintis | Ne mažiau nei 4 GB |  |
| 2.4 | Sąsajos, ne mažiau nei išvardinta | - USB - RJ-45 |  |
| 3. | Reikalavimai krūvio EKG registratoriui |  |  |
| 3.1 | Svoris | Ne daugiau nei 0,2 kg. |  |
| 3.2 | Išmatavimai | Ne daugiau nei 100 x 65 x 15 mm |  |
| 3.3 | USB kabelis, ne mažiau nei išvardinta | - skirtas duomenų perdavimui; - energijos maitinimui; - ne trumpesnis nei 2,5 m. |  |
| 3.4 | Indikacija apie tinkamą registratoriaus prijungimą prie kompiuterio | Būtina |  |
| 3.5 | Paciento kabelis | Ne mažiau nei 10 elektrodų; |  |
| 3.6 | Derivacijos, ne mažiau nei išvardinta: | - Standartinės; - Cabrera; - Nehb; - Frank; - kairysis posteriorinis - dešinysis prekardialinis |  |
| 3.7 | EKG analizės dažnis | Ne mažiau nei 1000 Hz |  |
| 3.8 | Laiko poslinkis tarp EKG kanalų | < 100 μs |  |
| 3.9 | ST segmento matavimai, ne mažiau nei išvardinta: | - amplitudė; - nuolydis; - vientisumas; - indeksas. |  |
| 3.10 | J taškas | Nustatomas kompiuterio arba rankiniu būdu |  |
| 3.11 | QRS detekcija ir analizė | Remiantis automatiniu derivacijos pasirinkimu |  |
| 3.12 | Širdies ritmo (HR - Heart Rate) diapazonas | Ne siauriau nei nuo 15 iki 300 dūžių per minutę |  |
| 3.13 | Ramybės ritmo registravimas | Ne trumpiau nei iki 20 min |  |
| 3.14 | Protokolai krūvio EKG, ne mažiau nei išvardinta: | - Galimybė rinktis iš protokolų sąrašo; - galimybė redaguoti pateiktus protokolus. |  |
| 3.15 | Galimybė palyginti ramybės EKG įrašus su senesniais to paties paciento įrašais | Būtina |  |
| 3.16 | Stiprus triukšmo slopinimo filtras (RNSF), ne mažiau nei išvardinta | - Naudojamas krūvio testų metu; - sumažina triukšmą ir bazinės linijos artefaktą |  |
| 3.17 | Tinkamo EKG signalo indikacija | Būtina |  |
| 4. | Reikalavimai veloergometrui |  |  |
| 4.1 | Galios diapazonas: | Ne siauriau nei nuo 1 iki 999 vatų |  |
| 4.2 | Apkrovos diapazonas nepriklausomas nuo apsisukimų per minutę: | Ne siauriau nei nuo 20 iki 999 W |  |
| 4.3 | Apsisukimų diapazonas | Ne siauriau nei nuo 30 iki 130 n/min |  |
| 4.4 | Reguliuojamas sėdynės aukštis | Pritaikytas pacientams, kurių ūgis nuo 120 cm iki 210 cm. |  |
| 4.5 | LCD ekranas | Būtinas |  |
| 4.6 | Stabdymo principas | Kompiuteriu kontroliuojami stabdžiai arba lygiavertis metodas |  |
| 4.7 | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau 160 kg. |  |
| 4.8 | Veloergometras turi turėti integruotą kraujospūdžio matavimo modulį | Būtina |  |
| 5. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
| 6. | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |