TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Operacinis stalas traumatologijai, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stalo konstrukcija | 1. Stalas mobilus, su ratukais; 2. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis; 3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis – hidraulinis; 4. Operacinio stalo valdymas: 4.1 Distanciniu valdymo pulto; 4.2 Integruotu į stalą pagalbiniu valdymo pultu. 5. Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 454 kg; 6. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (AISI 316L). |  |
| 2. | Reikalavimai stalviršiui: | 1. Sudarytas iš atskirų sekcijų: - Galvos; - Dviejų dalių nugaros; - Sėdmenų; - Dviejų dalių kojų. 2. Galvos ir kojų sekcijas galima išmontuoti; 3. Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams; 4. Prie stalviršio kraštų primontuotas standartinis bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti; 5. Išoriniai (gabaritiniai) matmenys: - Ilgis (be bėgelių) ≥ 2200 mm; - Plotis (be bėgelių) ≥ 560 mm. |  |
| 3. | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Poliuretano arba lygiavertis; 2. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos; 3. Savybės: 3.1 Antibakterinis; 3.2 Nedegus; 3.3 Atsparus vandeniui; 3.4 Besiūlis. 4. Čiužinio storis 70 mm ± 5 mm. |  |
| 4. | Stalviršio padėties reguliavimas: | 1. Elektrohidraulinio valdymo Trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 2. Elektrohidraulinio valdymo Anti-trendelenburgo padėtis ≥ -30°; 3. Elektrohidraulinio valdymo Lateralinė pozicija ≥ ± 20/-20°; 4. Elektrohidraulinio valdymo stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 595 mm iki 1035 mm; 5. Elektrohidraulinio valdymo nugaros sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas, ribos ne siauresnės kaip nuo -45° iki +80°; 6. Dviejų dalių kojų sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip -90° iki +50°; 7. Galvos sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip -50° iki +30°; 8. 8. Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas – „Flex“ ≥ 225°; 9. Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas – „Reflex“ ≥ -100°; 10. Nulinės padėties nustatymo funkcija; 11. Motorizuotas išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm; |  |
| 5. | Kartu su operaciniu stalu komplektuojami priedai: |  |  |
| 5.1 | Rankos atrama – 2 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 2. Aukštos kokybės plieno konstrukcija, įgaubtu paviršiumi iš poliuretano; 3. Reiguliuojamo aukšio, rotuojama ir vartoma; 4. Su rankų fiksavimo diržu. |  |
| 5.2 | Lateralinės atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių – 2 vnt. (1 kompl.) | 1. Tvirtinamos prie operacinio stalo; 2. Anatominiškai suformuotu poliuretaniniu paviršiumi; 3. Rotuojamos 360° ir išilginamos; 4. Rotuojamos ir vartomos per rutulinį sujungimą. 5. Komplektacijoje tvirtinimai prie stalo bėgelių. |  |
| 5.3 | Menisko pozicionavimo laikiklis – 1 vnt. | - Ritinėlio formos; - Reguliuojamo aukščio; - Komplektacijoje tvirtinimas prie stalo. |  |
| 5.4 | Kelio artroskopinis laikiklis – 1 vnt. | - Lateralinis kelio laikiklis, rotuojamas ir vartomas rutulinės jungties pagalba; - Laikiklio padukai anatomiškai suformuoti, iš poliuretano; - Menisko pozicionavimo ritinėlis; - Komplektacijoje laikikliai tvirtinimui prie stalo. |  |
| 5.5 | Artroskopinis kojos laikiklio komplektas – 1 vnt. | - Pagamintas iš aukštos kokybės plieno; - Skirtas šlaunies fiksavimui; - Reguliuojamo aukščio ir pločio; - Komplektacijoje lenktas puslankiu laikiklis su paminkštinimais; - Kojos laikiklio plotis reguliuojamas sukama rankena. |  |
| 5.6 | Priedai | - Diržas paciento liemens fiksavimui – 1 vnt.; - Reguliuojamo aukščio anestezijos pertvaros laikiklis – 1 vnt.; - Reguliuojamo aukščio skysčių laikiklis, tvirtinamas prie stalo – 1 vnt. |  |
| 6. | Stalo valdymas | - Nuotolinio valdymo pultas, laidinis – 1 vnt. - Stalo korpuse sumontuotu valdymo pultu; |  |
| 7. | Elektros maitinimas | - Maitinimo šaltinis 230 V, 50Hz elektros tinklas; - Įkraunamas akumuliatorius: - Įkrovos laikas ≤ 12 val.; - Pilnai įkrauta baterija turi užtikrinti ne mažiau kaip 5 dienas naudojimo. |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; |  |