TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Panoraminis rentgeno aparatas, 1 vnt.

Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Visos prekės turi būti naujos. Kartu su Preke Tiekėjas Pirkėjui pateikia:

- prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba;

- techninę bylą (medicinos prietaiso pasą);

- dokumentus įrodančius atitikimą Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 (arba lygiavertis) nurodytiems reikalavimams medicinos radiologijos įrangai ir dokumentacijai;

- dokumentus įrodančius atitikimą Lietuvos higienos normoje HN 31:2021  (arba lygiavertį) numatytiems radiacinės saugos reikalavimams medicininėje radio diagnostikoje;

- rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal LR teisės aktus (HN 78:2009) (arba lygiavertį);

- bandymų protokolus atlikus lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas reikalingas procedūras pagal RSC direktoriaus 2007. 11.16d. įsakymą Nr. 63;

- dokumentus įrodančius atitiktį radiacinės saugos paruošimo, ekspertizės ir paruošimo eksploatacijai pagal HN 32:2021 (arba lygiavertį);

- Neribotas licencijų skaičius panoraminių nuotraukų peržiūrai.

- Prekėms suteikiama privaloma 24 mėnesių garantija.

- Papildoma Prietaiso ar jo atskirų dalių garantinio termino trukmė, viršijanti minimalų reikalaujamą 24 mėnesių garantinį terminą,          (įrašyti tiekėjo pasiūlyme nurodytą papildomą garantinį terminą). Papildomo garantinio termino laikotarpiu remonto išlaidas turi padengti tiekėjas.

- Visos Prekės turės būti pristatytos, sumontuotos ir vartotojai apmokyti dirbti su Prekėmis:

- Ne mažiau nei 4 (keturi) specialistai turi būti apmokyti dirbti su Preke. Turi vykti kontaktiniai specialistų mokymai, kurie turi būti įforminti mokymo protokolu.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t.t. su nuoroda į pridėtą katalogą, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Atitikimas keliamiems parametrams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) | Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamą gamintojo dokumentą ir pan. (nurodant informacijos vietą tinklapyje, dokumento puslapį, numerį ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Panoraminis rentgenas (1 vnt): |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas | Nurodyti |  |  |
| 1.2 | Modelis | Nurodyti |  |  |
| 1.3. | Jonizuojančios spinduliuotės generatorius | Aukšto dažnio nuolatinės srovės arba lygiavertis |  |  |
| 1.4. | Fokusavimo židinio taškas pagal IEC 60336/2005 (arba lygiavertį) | Ne didesnis nei 0,5 mm |  |  |
| 1.5. | Bendras filtravimas | ne mažiau 2mm Al |  |  |
| 1.6. | Anodinė įtampa | ne daugiau kaip 70 kV |  |  |
| 1.7. | Maksimali anodinė srovė | ≤ 7,1 mA |  |  |
| 1.8. | Nominali įtampa | Nuo 220 iki 240 VAC ± 1 % |  |  |
| 1.9. | Automatinis stuburo kompensavimas kV ir mA | Būtina |  |  |
| 1.10. | Sensoriaus pikselio dydis | Ne didesnis nei 99 μm |  |  |
| 1.11. | Nuotraukos lauko aukštis | Ne mažesnis nei 152 mm |  | . |
| 1.12. | Aktyvus sensoriaus paviršius (aukštis x plotis) | Ne mažesnis nei 1018 mm2 |  |  |
| 1.13. | Sensoriaus technologija | CMOS arba lygiavertė |  |  |
| 1.14. | Šaltinio-sensoriaus atstumas | 500 mm ±10 mm |  |  |
| 1.15. | Didinimo faktorius | Ne didesnis nei 1.3 |  |  |
| 1.16. | Ekspozicijos laikas | ≤ 14 sek. suaugusiems ≤ 13 sek. vaikams |  |  |
| 1.17. | Automatinis ryškiausio panoraminės nuotraukos sluoksnio nustatymas | Būtina |  |  |
| 1.18. | Suaugusių skenavimo režimas | Būtina |  |  |
| 1.19. | Vaikų skenavimo režimas | Būtina |  |  |
| 1.20. | Sukandiminės nuotraukos skenavimo režimas | Būtina |  |  |
| 1.21. | Segmento skenavimo režimas | Būtina |  |  |
| 1.22. | Sąnarių skenavimo režimas | Būtina |  |  |
| 1.23. | Ekspozicijos nustatymai atliekami kompiuteryje | Būtina |  |  |
| 1.24. | Dozės prognozė mGycm2 | Būtina |  |  |
| 1.25. | 2 lazerių sistema paciento galvos pozicionavimui | Būtina |  |  |
| 1.26. | Programinė įranga | Neribotas kiekis vartotojo licencijų panoraminių nuotraukų peržiūrai. Turi PACS serverio funkciją. |  |  |
| 1.27. | Pateikti CE sertifikato ir gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. (Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą) | Būtina |  |  |