TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Skaitmeninis mobilus rentgeno aparatas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechaninės charakteristikos |  |  |
| 1.1. | Vamzdžio kolona teleskopinio arba pantografinio tipo | Būtina |  |
| 1.2. | Aukštis transportavimo metu | ≤ 1500 mm |  |
| 1.3. | Plotis transportavimo metu | ≤ 600 mm |  |
| 1.4. | Rentgeno aparato judėjimas: rankinis arba motorizuotas | Būtina |  |
| 1.5. | Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų | Būtina |  |
| 1.6. | Bendras sistemos svoris | ≤ 500 kg |  |
| 1.7. | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≥ 2000 mm |  |
| 1.8. | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≤ 680 mm |  |
| 1.9. | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu | ≥ 120° |  |
| 1.10. | Rankinis detektoriaus užraktas | Būtina |  |
| 2. | Rentgeno spindulių generatorius |  |  |
| 2.1. | Maksimali galia | ≥ 2 kW |  |
| 2.2. | Įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | ≥ (40-100) kV |  |
| 2.3. | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | ≥ (0,5 - 25) mAs |  |
| 2.4. | Maksimali srovė | ≥ 35 mA |  |
| 3. | Rentgeno vamzdis |  |  |
| 3.1. | Židinio dėmių kiekis | ≥ 1 |  |
| 3.2. | Besisukantis arba stacionarus anodas | Būtina |  |
| 3.3. | Maksimalus anodo aušinimas | ≥ 250 W |  |
| 3.4. | Vamzdžio šiluminė talpa | ≥ 50 kHU |  |
| 4. | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |  |
| 4.1. | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį | ≥ ± 90° |  |
| 4.2. | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina |  |
| 5. | Rentgeno technologo darbo vieta |  |  |
| 5.1. | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas | Būtina |  |
| 5.2. | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina |  |
| 5.3. | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |
| 5.4. | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |  |
| 5.5. | Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage) | Būtina |  |
| 5.6. | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina |  |
| 5.7. | Apšvitos ataskaitos formavimas (DICOM SR) | Būtina |  |
| 5.8. | Valdymo panelėje integruoto lietimui jautraus ekrano įstrižainė | ≥ 12 colio |  |
| 6. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius |  |  |
| 6.1. | Ryšys su technologo darbo vieta | Būtina |  |
| 6.2. | Scintiliatoriaus tipas | CsI |  |
| 6.3. | Detektoriaus jautrios zonos dydis (ne siauresnis už nurodytą) | ≥ (340 x 420) mm |  |
| 6.4. | Pikselio dydis | ≤ 125 µm |  |
| 6.5. | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC-62220 standartą | ≥ 65 % prie 0,5 lp/mm |  |
| 6.6. | Apsaugos nuo drėgmės klasė | ≥ IPX6 |  |
| 6.7. | Apsaugos nuo dulkių klasė | ≥ IP5X |  |
| 6.8. | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote | ≥ 300 kg |  |
| 6.9. | Komplektuojamas arba su integruota baterija autonominiam maitinimui | Būtina |  |
| 6.10. | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos(ų) įkrovimu | ≥ 8 val. |  |
| 6.11. | Baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle | Būtina |  |
| 6.12. | Detektoriaus svoris su baterija | ≤ 2.5 kg |  |
| 7. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 7.1. | Belaidis rentgeno spindulių jungiklis | Būtina |  |
| 7.2. | Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde. | Būtina |  |
| 7.3. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |

Skaitmeninis mobilus rentgeno aparatas

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 60;

2) techniniai pranašumai (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = | 60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = | 40 |
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris | Pateikiama nuoroda į nurodytą parametro patvirtinantį dokumentą |  |
| T1 | "Glass free" technologijos detektorius | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 10 | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) |  |
| T2 | Mobilus rentgeno aparatas svoris ≤ 90kg. | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 10 | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) |  |
| T3 | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį ≥ 270 | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 10 | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) |  |
| T4 | Valdymo panelė padengta antibakterine danga | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 10 | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=CminCp⋅X.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T=iTi.

  - Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu (taip arba ne) ir neturi skaitinių išraiškų, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

- Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 10; T2 = L2 = 10; T3 = L3 =10, T4 = L4 =10.

- Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0; T3 = L3 = 0, T4 = L4 =0.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.