TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ultragarsinė  sistema ( Echoskopas ), 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)*, pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | - Nurodyti |  |
| 2. | Komplektacija | 1. Ultragarso aparatas 2. Linijinis daviklis 3. Konveksinis daviklis 4. Endokavitalinis daviklis 5. Sektorinis daviklis 6. Nespalvotas terminis spausdintuvas 7. Gelio šildytuvas |  |
| 3. | Taikymo sritys | 1. Smulkių dalių tyrimai 2. Kraujagyslių tyrimai 3. MSK tyrimai 4. Skydliaukės tyrimai 5. Širdies tyrimai 6. Ginekologiniai tyrimai 7. Abdominaliniai tyrimai 8. Urologiniai tyrimai |  |
| 4. | Sistemos architektūra | 1. Sistemos dinaminis diapazonas ≥ 272 dB 2. ≥ 4 aktyvios jungtys ultragarsiniams davikliams 3. Vaizdo monitorius pasukamas, palenkiamas, pakeliamas ir nuleidžiamas 4. Valdymo pultas pasukamas, pakeliamas ir nuleidžiamas. |  |
| 5. | Vaizdo monitorius | 1. LCD arba OLED arba lygiavertės technologijos 2. Ekrano įstrižainė ≥ 21 colio 3. Skiriamoji geba ≥ 1920 x 1080 vaizdo elementų |  |
| 6. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 10 colių ekrano įstrižainės 2. TGC arba STC kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje |  |
| 7. | Išorinės jungtys | 1. DisplayPort arba HDMI 2. LAN arba lygiavertis 3. USB ≥ 2 vnt. |  |
| 8. | Sistemos dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1,0 iki 18,0 MHz |  |
| 9. | Skenavimo (darbo) režimai | 1. Dvimatis režimas (B) 2. Vienmatis režimas (M) 3. Pulsinio doplerio režimas (PW) 4. Aukšto impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF) 5. Spalvinio doplerio režimas 6. Galios doplerio režimas 7. Nuolatinės bangos doplerio režimas 8. Audinių doplerio režimas 9. Smulkiosios kraujotakos vizualizacija 10. Tripleksinis režimas 11. Trapecinis vaizdavimas |  |
| 10. | 2D režimas | 1. Skenuojamas gylis ≥ 40 cm 2. Vaizdo padidinimas sustabdytame ir realiame vaizde 3. Aukštesnių harmonikų registravimas |  |
| 11. | Spalvinio doplerio režimas | PRF (ne siauresnis už nurodytą) nuo 1,5 iki 19,5 KHz |  |
| 12. | Spektrinio doplerio režimas | PRF (ne siauresnis už nurodytą) nuo 0,5 iki 40 KHz |  |
| 13. | Programinė įranga vaizdų analizei | 1. Automatiniai dopleriniai skaičiavimai realiame laike, PW režime 2. Panoraminis vaizdavimas 3. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) |  |
| 14. | Vienu mygtuko paspaudimu optimizuojami vaizdo parametrai | 1. Automatinė optimizacija PW režime: signalo stiprinimo, greičio diapazono, bazinės linijos poslinkio, mėginių vartų padėties bei kampo korekcijos |  |
| 15. | Paciento duomenų archyvavimas | 1. ≥ 500 GB talpos vidinis diskas 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: Send (arba Store), Print, Worklist |  |
| 16. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 5 iki 12 MHz 2. Paviršiaus plotis 39mm + 2mm. 3. Elementų skaičius > 192 |  |
| 17. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 1,5 iki 5 MHz 2. Apžvalgos kampas > 70o 3. Elementų skaičius > 160 |  |
| 18. | Sektorinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo 1,8 iki 5 MHz 2. Apžvalgos kampas > 120o 3. Elementų skaičius > 64 |  |
| 13. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 14. | CE ženklas ir sertifikatas | Būtina |  |

*Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos. Techninės specifikacijos lentelėje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus bei paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.

KITI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. 
1.1.Įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne seniau nei 2024 metais.

2. Į kainą įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Trakų rajono sveikatos centrą, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

3. Garantinis laikotarpis 
3.1. Ne mažiau nei 24 mėn.
3.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

4. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
4.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
4.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
4.3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė.
4.4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas.

5. Personalo mokymai.

6. Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

# PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2. Techniniai pranašumai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | - Dviejų vartelių dopleris. vienu metu atvaizduojas dviejų skirtingų taškų doplerio spektras. | Statinis: (Taip / Ne) | L1 = 0,10 | Taip – 10 balų Ne – 0 balų |
|  |  |  |  | Tiekėjas nurodo dokumento pavadinimą ir nurodo puslapį. |
| T2 | - Nuolatinės bangos doplerio režimas veikia su linijiniu davikliu ir konveksiniu davikliais | Statinis: (Taip / Ne) | L2 = 0,10 | Taip – 10 balų Ne – 0 balų |
|  |  |  |  | Tiekėjas nurodo dokumento pavadinimą ir nurodo puslapį. |
| T3 | - Automatizuotas Simpson metodas : automatiškai nustato širdies ciklo pradžią ir pabaigą (ED/ES), apskaičiuoja globalinį išilginį deformacijos indeksą (GLS), išstūmimo frakciją bei kairiojo skilvelio tūrį; | Statinis: (Taip / Ne) | L3 = 0,10 | Taip – 10 balų Ne – 0 balų |
|  |  |  |  | Tiekėjas nurodo dokumento pavadinimą ir nurodo puslapį. |
| T4 | Komplektuojamo endokavitalinio daviklio elementu skaičius > 192 | Statinis: (Taip / Ne) | L4 = 0,10 | Taip – 10 balų Ne – 0 balų |
|  |  |  |  | Tiekėjas nurodo dokumento pavadinimą ir nurodo puslapį. |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė):

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T), balus:

E = K + T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv×X

3. Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

- Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 10; T2 = L2 = 10; T3 = L3 =10, T4 = L4 =10.

- Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0; T3 = L3 = 0, T4 = L4 =0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami sudedant visų techninių kriterijų parametrų įvertinimus:

T=i=1Ti