TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Anestezijos sistema,  2 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai sistemai: |  |  |
| 1.1. | Sistemos valdymo ekranas | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. ≥ 15 colių įstrižainės spalvotas 3. ≥ (1920 x 1080) raiškos 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 5 kreivių 5. Reguliuojamas ryškumas 6. Sukiojamas ir paverčiamas |  |
| 1.2. | Individualių nustatymų profilių kūrimas pagal vartotojo poreikius | ≥ 5 profilių kūrimas |  |
| 1.3. | Individualus profilio nustatymo galimybės | 1. Ekrano išdėstymą; 2. Ventiliacijos parametrų nustatymus; 3. Aliarmų limitus; 4. Sistemos nustatymus; 5. Greitai pasiekiamas funkcijas |  |
| 1.4. | Paduodamos dujos ir jų srauto ribos | 1. O₂, 0,2 - ≥ 15 l/min 2. Oras, 0 - ≥ 15 l/min 3. N₂O, 0 - ≥ 12 l/min |  |
| 1.5. | Elektroniniai šviežių dujų mišinio tėkmės matuokliai | 1. Nustatomos O2 ir balansinių dujų (oro ar N₂O) tėkmės 2. Bendra šviežių dujų mišinio tėkmė vaizduojama ekrane |  |
| 1.6. | Žemos tėkmės (angl. Low Flow) optimizacija | Būtina |  |
| 1.7. | Laikino dujų tėkmės ir ventiliacijos sustabdymo funkcija | Būtina |  |
| 1.8. | Papildomas O2 ir oro tiekimo išvadas | 0 ~ ≥ 15 l/min |  |
| 1.10. | Anestezijos sistema komplektuojama su švirkštinėmis pompomis | 2 vnt. |  |
| 1.10.1. | Švirkštinė pompa palaiko tikslinės infuzijos režimą (TCI) | Būtina |  |
| 1.10.2. | Programinė įranga apjungianti anestezijos aparatą, paciento monitorių ir švirkštines pompas | 1. Gaunama informacija atvaizduojama anestezijos aparato ir/ar paciento monitoriaus ekrane 2. Galimybė valdyti švirkštines pompas anestezijos aparato ekrane |  |
| 1.10.3. | Anestezijos sistema palaiko šiuos švirkštinės pompos parametrų nustatymus: | Infuzijos režimas, greitis, tūris, laikas, okliuzijos slėgis, vaisto koncentracija, PK modelis, tikslinė koncentracija, svoris, amžius, ūgis ir lytis |  |
| 1.10.4. | Infuzinės pompos komunikuoja su anestezijos sistema per Wifi | Būtina |  |
| 1.11. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris be CO₂ absorberio talpos tūrio | ≤ 2200 ml |  |
| 1.12. | Kvėpavimo ciklo nuotėkio kompensavimas ir automatinis standumo kompensavimas | Būtina |  |
| 1.13. | Anestezijos sistemos modulinis dizainas suderinamas su šiais moduliais | 1. Dujų modulis 2. CO2 kapnografijos modulis 3. BIS modulis 4. NMT modulis |  |
| 1.14. | Dujų modulis | 1 vnt. |  |
| 1.14.1. | Reikalavimai dujų moduliui | 1. Skaitinė O₂, CO₂, N₂O, anestetikų koncentracijos MAC indikacija 2. Automatinis anestetikų atpažinimas 3. Integruotas paramagnetinis O2 sensorius 4. Pasiruošęs priimti sąmonės monitoravimo priedus 5. Suderinamas su įstaigoje esančiais Mindray paciento monitoriais |  |
| 1.15. | Garintuvas sevofluranui | 1 vnt. |  |
| 1.16. | Didžiausias dujų srautas | ≥ 180 l/min |  |
| 1.17. | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas arba kitas sprendimas sumažinantis kondensato kontūre susidarymą | Būtina |  |
| 1.18. | Absorbento talpos tūris | ≥ 1500 ml |  |
| 1.19. | Galimybė pakeisti absorbentą ventiliacijos metu | Būtina |  |
| 1.20. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą APL vožtuvas | ≥ 25 l/min |  |
| 1.20.1. | APL vožtuvas turi greito atleidimo funkciją (angl. quick release) | Būtina |  |
| 1.21. | Ventiliavimo režimai: | 1. Rankinė/spontaninė ventiliacija; 2. Kontroliuojamas tūriu (VCV); 3. Kontroliuojamas slėgiu (PCV); 4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu (SIMV-V); 5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu (SIMV-P); 6. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti tūrį (PCV-VG); 7. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija-slėgiu palaikanti (CPAP-PS); |  |
| 1.22. | Vienos ir multi-pakopų plaučių atstatymo protokolas (angl. Lung recruitment maneuver) | 1. Vienos pakopos režime pasibaigus protokolui galimybė nustatyti PEEP 2. Multi režimas turi ≥ 5 pakopas |  |
| 1.23. | Vt/IBW nustatymas | 1. Idealaus kūno svorio (IBW) apskaičiavimas pagal lytį ir ūgį 2. Įputimo tūrio (Vt) ir kvėpavimo dažnio nustatymas pagal IBW |  |
| 1.24. | Ventiliatoriaus parametrų ribos: 1. Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame režime 2. Įkvėpimo slėgio ribos 3. Slėgio ribos 4. Kvėpavimo dažnio ribos 5. I:E santykis 6. Įkvėpimo laiko ribos 7. Įkvėpimo pauzės ribos 8. Srauto trigerio ribos | 1. ≤ 10 ~ ≥ 1500 ml 2. ≤ 5 ~ ≥ 80 cmH2O 3. ≤ 10 ~ ≥ 100 cmH2O 4. ≤ 4 ~ ≥ 100 k/min 5. ≤ 4:1 ~ ≥ 1:8 6. ≤ 0,2 ~ ≥ 10 s. 7. ≤ 5 ~ ≥ 60 8. ≤ 0,2 ~ ≥ 15 l/min |  |
| 1.25. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai | 1. Minutinis tūris 2. Kvėpavimo tūris 3. Kvėpavimo dažnis 4. Maksimalus slėgis įkvėpime 5. Plato slėgis 6. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis 7. PEEP 8. Pasipriešinimas 9. Tamprumas 10. Elastingumas |  |
| 1.26. | Integruotas elektroninio valdymo PEEP | 1. Išjungtas, 2. ≤ 2 ~ ≥ 30 cmH2O |  |
| 1.27. | Rodomos grafinės kreivės ekrane | P-T, F-T, V-T, CO2, O2, anestetinės dujos, BIS, N2O |  |
| 1.28. | Rodomos kilpinės kreivės ekrane | P-V, F-V, F-P |  |
| 1.29. | Ekrane esantis laikmatis | Būtina |  |
| 1.30. | Komunikacinės jungtys | 1. RS 232C 2. USB 3. RJ-45 |  |
| 1.31. | Integruotas akumuliatorius (akumuliatoriai) | 1. Ličio jonų tipo arba lygiavertis (-čiai) 2. ≥ 90 min. autonominio darbo iš akumuliatoriaus (akumuliatorių) |  |
| 2. | Paciento monitorius | 1 vnt. |  |
| 2.1 | Ekranas | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. ≥ 12 colių įstrižainės, spalvotas 3. Raiška ≥ (1280 x 800) taškų 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama > 8 kreivių 5. Palaikomos gestų funkcijos 6. Stebėjimo kampas ≥ 170° |  |
| 2.2 | Paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo | Aušinimas be ventiliatoriaus |  |
| 2.3 | Galimybė paciento monitoriaus ekrane, peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus | Būtina |  |
| 2.4 | Budėjimo režimas | Būtina |  |
| 2.5 | Naktinis režimas | Būtina |  |
| 2.6 | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | - Maitinimo indikatorius - Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius - Baterijos krovimo indikatorius |  |
| 2.7 | Paciento monitoriaus registruojami parametrai | - EKG - Kvėpavimas - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) - SpO₂ - Temperatūra - Neinvazinis kraujospūdis - Invazinis kraujospūdis |  |
| 2.8 | Aritmijų aptikimas | ≥ 25 tipų |  |
| 2.9 | Temperatūros matavimo kanalai | ≥ 2 |  |
| 2.10 | Paciento monitoriaus baterija | - Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė) - Užtikrina ≥ 2 valandų autonominį darbą iš baterijos |  |
| 2.11 | Paciento monitoriaus tvirtinimo sprendimas prie anestezijos sistemos | Būtina |  |
| 2.12 | Komplektuojami paciento monitoriaus priedai: |  |  |
| 2.12.1 | 3 elektrodų EKG kabelis | 1 vnt. |  |
| 2.12.2 | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu | 1 vnt. |  |
| 2.12.3 | Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele | 1 kompl. |  |
| 2.12.4 | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt. |  |