TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Artroskopiniai komplektai ( meniskams, čiurnai, pečiams )

Šeiverio konsolė, rankena, antgaliai, šeiverio antgalio boras, šeiverio yla, elektrochirurginis generatorius ir kt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Perkamas kiekis 1 komplektas |  |  |
| 1 | Šeiverio konsolė (1 vnt.) | 1.1. Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms; 1.2. Sistemos valdymas: 1.2.1. lietimui jautriu ekranu ir mygtukų pagalba; 1.2.2. kojiniu jungikliu; 1.2.3. darbinio instrumento rankena; 1.3. 2 jungtys rankenoms prijungti; 1.4. Greičiai: 1.4.1. rotacijos į priekį/atgal: 8 000 aps./min.; 1.4.2. osciliacijos: 3000 ciklų/min.; 1.5. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas; 1.6. Sąsaja su atroskopine pompa (automatinis pompos sistemos aktyvinimas įjungus šeiverį arba šeiverio konsolė ir artroskopinė pompa yra vienas įrenginys) 1.7 Galimybė prijungti smulkiųjų sąnarių šeiverio sumažintas rankenas bei įprastines šeiverio rankenas. 1.8 Komplekte pateikiami šeiverio antgaliai ir borai po 20 vnt. |  |
| 2 | Šeiverio rankena (1 vnt.) | 2.1. Su siurbimo kanalu ir svirtele kontrolei; 2.2. Rankenos valdymas: 2.2.1. lietimui jautriu ekranu arba mygtukų pagalba; 2.2.2. pedalu; 2.3. Autoklavuojama 2.4 mygtukų skaičius ≤ 2 |  |
| 3 | Artroskopinė optika (1 vnt.) | 3.1. Perduodanti 4K UHD vaizdą 3.2. Vaizdo kryptis 300 3.3. Diametras 4 mm ±0,1 mm 3.4. Ilgis 152.5 mm ±0,1 mm 3.5. Autoklavuojama |  |
| 4 | Artroskopo įmova (1 vnt.) | 4.1 Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 mm diametro siūlomai optikai |  |
| 5 | Artroskopijos instrumentų rinkinio laikymo ir sterilizavimo dėžė (1 vnt.) | 5.1. Metalinė dėžė vienos operacijos rinkiniui laikyti bei sterilizuoti 5.2. Su dangčiu 5.3. Optikai, movai, obturatoriui ir šviesolaidžiui skirtais laikikliais |  |
| 6 | Instrumentas minkštųjų audinių paėmimui (striperis) (1 vnt.) | - Instrumento vidinis diametras 5±0,2 mm; - Instrumento darbinis ilgis ≥300 mm; - Atviru galu; - Sugraduotas iki ≥ 200 mm. |  |
| 7 | Gręžimo kaniulė nukreipikliui (1 vnt.) | - Tinkanti nukreipiklio rankenai; - Su dantukais; - Skirta 2,4±0,1 mm diametro grąžtams ir vieloms. |  |
| 8 | Gręžimo nukreipiklio rankena (1 vnt.) | Rankena, į kurią turi statytis alkūninis nukreipiklis ir gręžimo kaniulė, kurie prie rankenos turi tvirtintis fiksavimo mechanizmais. |  |
| 9 | ACL tiabialinis alkūninis nukreipėjas (1 vnt.) | - Instrumentas skirtas įstatyti į nukreipiklio rankeną. - Galimybė valdyti nukreipiklio pakrypimo kampą ne siauresnėse ribose kaip nuo 45° iki 75°; - Turintis lazerines (arba lygiavertes) atžymas ir dantuką distaliniame gale; - Instrumento distalinis galas ovalo formos. |  |
| 10 | Kanuliuotų grąžtų rinkinys (1 vnt.) | - Rinkinį sudaro kanuliuoti grąžtai, kurių diametrai imtinai nuo 6,0 mm iki 12,0 mm, didėjant kas 0,5 mm (rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 7 skirtingų dydžių grąžtų, galimybė pasirinkti iš didesnio spektro užsakymo metu); - Grąžtų paviršiuje turi būti gradacija iki ≥ 90 mm. |  |
| 11 | Transplantato storio ir ilgio nustatymo blokelis (1 vnt.) | Matavimo priemonė su lygiagrečiomis įpjovomis bei ertmėmis, skirta matuoti transplantato diametrus nuo 4,5 mm iki 12,0 mm, didėjant kas 0,5 mm (matavimo ribos ne siauresnės už nurodytas), bei ilgį iki ≥180 mm. |  |
| 12 | Šeiverio Yla (1 vnt.) | - Yla su rankena; Darbinis dalies ilgis 220±10 mm, galiukas lenktas 40°±1° kampu. |  |
| 13 | Kabliukas (1 vnt.) | Instrumento darbinė dalis sugraduota, diametras 3,5 ±0,1 mm. |  |
| 14 | Kandiklis (1 vnt.) | - Artroskopinis minkštųjų audinių kandiklis; - Instrumento darbinė dalis tiesi su distalinio galo užlenkimu; - Instrumento įvedamos dalies diametras 4.2±0,1 mm; - Darbinės dalies iškandimo plotis ≥5.5x2.5 mm. |  |
| 15 | Kandiklis (1 vnt.) | - Artroskopinis minkštųjų audinių kandiklis; - Instrumento darbinė dalis tiesi; - Instrumento įvedamos dalies diametras 3.4±0,1 mm; - Darbinės dalies iškandimo plotis ≥2.8 mm. |  |
| 16 | AC gręžimo nukreipiklis (kairinis) (1 vnt.) | - Nukreipėjas skirtas darbui su AC grąžto rankena; - Kairinis; - Instrumento distalinė dalis su išlenkimu bei grąžto išlindimo vietos atžyma. |  |
| 17 | AC gręžimo nukreipiklis (dešininis) (1 vnt.) | - Nukreipėjas skirtas darbui su AC grąžto rankena; - Dešininis; - Instrumento distalinė dalis su išlenkimu bei grąžto išlindimo vietos atžyma. |  |
| 18 | AC grąžto/ kreipiančiosios vielos nukreipėjas (1 vnt.) | - Grąžto/kreipiančiosios vielos nukreipėjas, tinkantis darbui su AC darbine rankena; - Skirtas darbui su 2,4±0,1 mm diametro grąžtu/kreipiančiąja viela; - Distalinė instrumento darbinė dalis su dantukais, apsauganti nuo praslydimo; - Proksimalinė instrumento dalis su gylio žymomis. |  |
| 19 | AC grąžto nukreipėjas (1 vnt.) | - Grąžto nukreipėjas, tinkantis darbui su AC darbine rankena; - Skirtas darbui su 3,0±0,1 mm diametro grąžtu; - Distalinė instrumento darbinė dalis su dantukais, apsauganti nuo praslydimo; - Proksimalinė instrumento dalis su gylio žymomis. |  |
| 20 | AC grąžto nukreipėjo laikiklis (1 vnt.) | - Instrumentas skirtas įstatyti į AC darbinę rankeną; - Galimybė reguliuoti grąžto nukreipėjo laikiklio pakrypimo kampą ne siauresnėse ribose kaip nuo 70° iki 100°; - Turintis lazerines (arba lygiavertes) atžymas; - Instrumentas su gręžimo nukreipėjo fiksacijos mechanizmu. |  |
| 21 | Kaltas (1 vnt.) | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su metaline rankena. Darbinė dalis lenkta. Instrumento ilgis 20010 mm. |  |
| 22 | Elevatorius (1 vnt.) | Instrumentas skirtas sąnarinio paviršiaus pašalinimui bei defekto ribų žymėjimui. OCD tipo. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Instrumento darbinė dalis aštri. Instrumento ilgis 20010 mm. |  |
| 23 | Yla (1 vnt.) | Instrumentas skirtas mikrolūžiams sąnariniame paviršiuje. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su metaline rankena. Darbinė dalis lenkta 60±5 kampu. Instrumento ilgis 20010 mm. |  |
| 24 | Kiuretė (1 vnt.) | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Dvipusė, viena darbinė dalis tiesi, kita lenkta į viršų. Instrumento ilgis 1705 mm. |  |
| 25 | Viengubos eigos artroskopionė pompa | 1. Skirta vandens padavimui į sąnarį; 2. Su parametrų reikšmių atvaizdavimui; 3. Skirta šioms operacijoms: 3.1. klubo sąnario; 3.2. kelio sąnario; 3.3. peties sąnario; 3.4. mažųjų sąnarių. 4. Savitestavimo sistema kiekvieną kartą įjungus; 5. Kojinis jungiklis valdymui, integruotas į šeiverio pedalą 6. Slėgio palaikymas 1500ml/min 7. Spaudimo nustatymas 10-120 kas 5 vnt 8. Lavage funkcija praplovimui |  |
| 26 | Artroskopinis elektrokaustikos generatorius (1 vnt.) | 1. Veikia bipolinės elektrochirurgijos žemos temperatūros plazmos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą) ir bipolinę koaguliaciją; 2. Ekranas, rodantis abliacijos ir koaguliacijos parametrus; 3. Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais; 4. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas |  |