1 PRIEDAS

Pirkimas „ODONTOLOGINIAI RENTGENO PRIETAISAI“

Pirkimas skaidomas į 3 pirkimo dalis. Tiekėjas galės pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

3. Pristatant prekę būtina pateikti:

3.1. prekės priėmimo-perdavimo aktas;

3.2. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.3. serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba);

3.4. prekės priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.5. garantinio aptarnavimo sąlygos lietuvių kalba.

4. Įrangos pristatymas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

1 pirkimo dalis. MOBILAUS DANTŲ RENTGENO APARATO KOMPLEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus dantų rentgeno aparatas |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1.1 | Nešiojamas (ne stumdomas) | Būtina |  |
| 1.2 | Ant tubuso skaidrus apsauginis stiklas, apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės | Būtina |  |
| 1.3 | Rentgeno vamzdis be alyvos aušinimui | Panaudota anglies nano technologija |  |
| 1.4 | Autonominė, pakraunama baterija | Būtina |  |
| 1.5 | Vamzdžio įtampa | Ne mažiau nei 65 kV |  |
| 1.6 | Vamzdžio srovė | Ne mažiau nei 2.5 mA |  |
| 1.7 | Židinio dėmė | Ne daugiau nei 0,4 mm |  |
| 1.8 | Rentgeno aparato svoris | Ne daugiau nei 2 kg |  |
| 1.9 | Automatinis parametrų nustatymas | Pasirinkus dantų grupę |  |
| 1.10 | Galimybė reguliuoti parametrus rankiniu būdu | Būtina |  |
| 1.11 | Rentgeno spinduliuotės laukas | Ne mažiau nei 60 mm apskritimas |  |
| 1.12 | Apsauginė apykaklė paciento skydliaukei apsaugoti | Švino ekvivalentas ne mažiau nei 0,3 mm |  |
| 1.13 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |
| 2. | Skaitmeninė radioviziografijos sistema |  |  |
| 2.1 | Skaitmeninės radioviziografijos sistemos 1 komplektą sudaro: 1.2.1. Jutiklis; 1.2.2. Laikiklio jutikliui komplektas; 1.2.3. Programinė įranga; 1.2.4. Vienkartinės higieninės įmautės | Būtina |  |
| 2.2 | Jutiklio technologija | CMOS + optinė plokštė |  |
| 2.3 | Jutiklio išoriniai matmenys | Ne daugiau nei 28 x 38 mm |  |
| 2.4 | Aktyvusis jutiklio plotas. | Ne mažiau nei 650 mm2 |  |
| 2.5 | Jutiklio taško (pikselio) dydis. | Ne daugiau 19 µm |  |
| 2.6 | Reali jutiklio raiška (rezoliucija). | Ne mažiau 16 lp/mm |  |
| 2.7 | Jungimas į kompiuterį USB jungtimi. | Tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių |  |
| 2.8 | Jutiklis aktyvuojasi savaime, atvėrus programą | Būtina |  |
| 2.9 | Jutiklio laido ilgis | Ne trumpesnis nei 3 m. |  |
| 2.10 | Programinė įranga | Būtina |  |
| 2.11 | Lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė | Būtina |  |
| 2.12 | Programos gebėjimas dirbti su Windows 11 | Būtina |  |
| 2.13 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |
| 3. | Nešiojamasis kompiuteris |  |  |
| 3.1 | Procesorius | Ne blogiau nei i5, 2,2 GHz, 8 branduolių |  |
| 3.2 | Operacinė sistema | Ne blogiau nei Windows 11 Pro |  |
| 3.3 | Duomenų saugojimas | Ne mažiau nei SSD 512 GB |  |
| 3.4 | Operatyvinė atmintis RAM | Ne mažiau nei 16 GB |  |
| 3.5 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 16“ |  |
| 3.6 | Klaviatūra su atskirais skaičių klavišais | Būtina |  |
| 3.7 | Kompiuterio svoris | Ne daugiau nei 1,8 kg |  |
| 3.8 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

2 pirkimo dalis. INTRAORALINĖ KAMERA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Intraoralinė kamera, 1 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | Programa lietuvių kalba | Būtina |  |
| 2. | Nuotraukų rezoliucija ne prasčiau negu 1024 x 768 pikselių | Būtina |  |
| 3. | Vaizdo rezoliucija ne prasčiau negu 640 x 480 pikselių | Būtina |  |
| 4. | Ne mažiau 8 LED lempučių apšvietimas | Būtina |  |
| 5. | Pritaikyta nuotraukoms tiek dantims iš išorinės pusės, tiek vidinės | Būtina |  |
| 6. | Autofokusavimo funkcija | Būtina |  |
| 7. | Matymo kampas – ne prasčiau negu 90 laipsnių | Būtina |  |
| 8. | Sensoriaus technologija – CMOS arba pažangesnė | Būtina |  |
| 9. | USB jungtimi sujungta su kompiuteriu | Būtina |  |
| 10. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

3 pirkimo dalis. DANTŲ RENTGENO APARATAS SU VIZIOGRAFIJOS SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dantų rentgeno aparatas, 1 vnt. |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1.1. | Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | 230 V (±10%), 50/60Hz |  |
| 1.2 | Turi būti rentgeno filmučių, skaitmeninės rentgenografijos automatinio įjungimo režimai bei rankinio nustatymo galimybė | Būtina |  |
| 1.3 | Anatominės programos | Ne mažiau 3 |  |
| 1.4 | Automatinis dantų pasirinkimas, sukandimo režimai | Būtina |  |
| 1.5 | Dozės matavimas mGy po kiekvienos ekspozicijos | Būtina |  |
| 1.6 | Programavimas | Ne mažiau 16 programų filmučių režime; Ne mažiau 16 programų skaitmeninio jutiklio režime |  |
| 1.7 | Aukštos įtampos rentgeno spindulių generatorius turi būti aukšto dažnio | Būtina |  |
| 1.8 | Galimi ekspozicijos laikai diapazone | Ne siauresniame diapazone nei nuo 0,02 sek. iki 2 sek. |  |
| 1.9 | Vamzdžio srovės stiprumas : | 3mA ir 6mA (pasirinktinai) |  |
| 1.10 | Vamzdžio įtampa: | 60 kV ir 70 kV (pasirinktinai) |  |
| 1.11 | Židinio dėmė | Ne daugiau 0,4 mm |  |
| 1.12 | Apsauginė apykaklė | Švino ekv. ≥0,35mm |  |
| 2 | Dantų radioviziografijos sistema, 1 vnt. | Skirta odontologinei rentgenodiagnostikai |  |
| 2.1 | Komplekte turi būti pateikta: | Jutiklis, programinė įranga, vienkartinės įmautės, laikikliai ne mažiau 4vnt. |  |
| 2.2 | Jutiklio technologija | CMOS arba lygiavertė |  |
| 2.3 | Jutiklio reali raiška | Ne < 24lp/mm |  |
| 2.4 | Jutiklio išoriniai matmenys | ne daugiau 28 x 38 mm ±10% |  |
| 2.5 | Aktyvusis jutiklio plotas | ne mažiau 650 mm2 |  |
| 2.6 | Pilkumo skalė | ne mažiau 12 bit |  |
| 2.7 | Juktiklio aktyvavimas | Aktyvus savaime, atvėrus programą |  |
| 2.8 | Jungimas į kompiuterį | tiesiogiai USB jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių |  |
| 2.9 | Valdymo ir peržiūros programinė įranga | Pateikiama kartu su radioviziografu |  |
| 2.10 | Valdymo ir apdorojimo programa privalo būti suderinama | su Windows 11 su įstaigos naudojama programine įranga – Carestream dental |  |
| 2.11 | Valdymo ir apdorojimo programa privalo išsaugoti pacientų sąrašą su jiems priskirtais tyrimų vaizdais | būtina |  |
| 2.12 | Valdymo ir apdorojimo programa privalo siųsti vaizdus į PACS serverį | būtina |  |
| 2.13 | Valdymo ir apdorojimo programos kalbų pasirinkimas | Anglų, lietuvių - būtina |  |

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

________________________