TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Laparoskopinė sistema, 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius

	1. 
	Aukštos raiškos (Full HD) monitorius, 1 vnt.

	1. Aukštos raiškos LED tipo monitorius; 

2. IPS tipo matrica arba lygiavertė matrica;

3. Skirtas naudoti medicinoje;

4. Kontrastas ≥1000:1;

5. Įstrižainė ≥ 27 colių

6. Šviesumas ≥ 800 cd/m2;

7. Raiška ≥1920 x 1080 taškų, formatas 16:9;

8. Signalų įvestys:

8.1. DVI – D;

8.2. 3G-SDI;

9. Signalų išvestys:

9.1. DVI – D;

9.2. 3G-SDI.
	

	2. 
	Aukštos raiškos videokameros galva, 1 vnt.
	1. Raiška: ≥ 1920 x 1080 vaizdo elementų;

2. Vaizdo formatas: 16:9;

3. Nuotraukų ir video vaizdų įrašymo funkcijos valdymas kameros galvos mygtukais;

4. Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai.
	

	3. 
	Vaizdo sistema, 1 vnt.
	1. Raiška: ≥1920 x 1080 taškų,

2. Meniu valdymas videokameros mygtukais;

3. Duomenų išsaugojimas (integruotas arba atskiras įrenginys):

3.1. USB tipo ar lygiavertėse išorinėse laikmenose;

3.2. Vidiniame kaupiklyje;

3.3. Vidinio kaupiklio talpa ≥50 GB;

4. Įrašų formatas:

4.1. Nuotraukos JPEG arba lygiavertis;

4.2. Video klipai MPEG-4 arba lygiavertis.
	

	4. 
	Šviesos šaltinis, 1 vnt.
	1. Atskiras įrenginys arba integruotas „Vaizdo sistemoje“

2. LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis;

3. Lempos darbo resursas  10000 valandų;

4. Reguliuojamas šviesos intensyvumas.
	

	5. 
	Optika
	1. 30 laipsnių;

2. Skersmuo 10  mm;

3. Ilgis 30±2 cm.
	

	6. 
	Šviesolaidis,

1 vnt.
	4. Fibrooptinis šviesolaidis;

5. Skersmuo 5±1 mm;

6. Ilgis 300±20 cm
	

	7. 
	CO2 dujų insufliatorius, 1 vnt.
	7. Didžiausias dujų padavimo greitis: ≥ 40 l/min;

8. Didžiausias slėgis: ≥ 30 mmHg;

9. ≥ 2 darbo režimai;

10. Galimybė užprogramuoti darbo režimų parametrus;

11. Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas;

12. Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas;

13. Nuolatinis slėgio monitoringas;

14. Komplekte: 

14.1.1. Sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai - 2 vnt.; 

14.1.2. Žarna insufliatoriaus pajungimui prie CO2 dujų šaltinio.

14.1.3. CO2 dujų filtrai, pak. 25 vnt.
	

	8. 
	Elektro chirurgijos įrenginys, 1 vnt.
	1. Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms;

2. Lietimui jautrus valdymo ekranas;

3. Galimybė sukurti ir išsaugoti individualias procedūras ir jų parametrus;

4. Ne mažiau 35 įrenginyje išsaugomų, gamyklinių ir individualių programų;

5. Ne mažiau kaip 5 monopolinio pjovimo režimai, maksimali galia ≥ 300 W.

6. Ne mažiau kaip 4 monopolinės koaguliacijos režimai, maksimali galia ≥ 120 W; 

7. Ne mažiau kaip 3 bipolinio pjovimo režimai, maksimali galia ≥ 200 W; 

8. Bipolinis pjovimo režimai: rezektoskopija (nemuduliuotos sinusoidės forma) (TUR), maksimali galia ≥200 W;

9. Bipolinis pjovimo režimai: rezektoskopija, maksimali galia ≥ 245 W.

10. Komplekte:

10.1  Ne mažiau 3-jų funkcijų kojinis jungiklis – 1 vnt. arba vienas pedalas dviejų funkcijų ir papildomas pedalas vienos funkcijos;

10.2  Vienkartiniai elektrodai – 50 vnt.;
10.3  Laidas vienkartiniams elektrodams pajungti – 1vnt.
	

	9. 
	Plovimo įrenginys, 1 vnt.
	1.Ratukinio tipo, skirta laparoskopijai ir histeroskopijai;

2. Galimybė dirbti su vienkartiniais bei daugkartiniais žarnelių rinkiniais;

3. Komplekte: daugkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai–  1 vnt.; daugkartinių žarnelių rinkinys 1 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys histeroskopijai, 20 vnt.
	

	10. 
	Vežimas endoskopinei įrangai, 1 vnt.
	1. 4 antistatiniai ratai, ne mažiau kaip du iš jų fiksuojami;

2. ≥ 3 lentynos;

3. ≥ 1 stalčius;

4. ≥ 12  elektros maitinimo lizdų; 

5. Videokameros galvutės laikiklis;

6. Kanalas įrangos laidams paslėpti;

7. Centrinis elektros jungiklis;

8. Komplekte: 

8.1. Prie vežimėlio tvirtinamas artikuliuojamas laikiklis (alkūnė) monitoriui pakabinti;

8.2. Prie vežimėlio tvirtinamas laikiklis angliarūgštės talpai.
	


4

