VPP-6520, TSD-1202

Specializuotos lovos nudegusiems pacientams gydyti techninė specifikacija

(kiekis – 2 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Paskirtis | Speciali lova nudegusių gulinčių pacientų gydymui, kurios gulimoji talpa pripildyta mikrosferinių dalelių (toliau tekste - mikrosferos), oro srauto pagalba sukuriančių sumažintą slėgį į odos paviršių užtikrinančią „sauso skysčio“ aplinką. |
| - . | Maksimalus leistinas paciento svoris | ≥130 kg |
|  | Lovos gulimosios talpos medžiaga | Nerūdijantis plienas arba lygiavertė |
|  | Lovos aukščio reguliavimo intervalas (eiga) | Ne mažiau kaip 20 cm |
|  | Lovos pritaikymas transportavimui | Lova su ratukais, ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais |
|  | Apsauginiai šoniniai bėgeliai | Lova turi apsauginius šoninius bėgelius |
|  | Lovos gabaritiniai matmenys (įskaitant valdymo įrenginį, neįskaitant prie lovos tvirtinamų priedų) | - Ilgis ≤ 255 cm - Plotis ≤ 95 cm - Aukštis, lovai esant žemiausioje aukščio reguliavimo padėtyje, 90 ± 7 cm |
|  | Lovos svoris | Neužpildytos mikrosferomis ≤ 380 kg, užpildytos - ≤ 1000 kg |
|  | Maksimalus veikiančios lovos triukšmingumas | ≤ 58 dB(A) |
|  | Naudojamos filtruojančios paklodės | Pagamintos iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos, pralaidžios iš apačios kylančiam šiltam orui ir žemyn tekančioms paciento išskyroms (paklodės porų dydis ≤ 35 µm) |
|  | Naudojamų mikrosferų diametras | Intervale nuo 65 iki 145 µm |
|  | Integruota gulimosios talpos, užpildytos mikrosferomis, vėsinimo ir šildymo sistema | Būtina. Palaikomos temperatūros keitimo (nustatymo) ribos ne siauresnės kaip nuo 30 iki 38 °C |
|  | Garsinė ir vaizdinė signalizacija | - Yra garsinė ir vaizdinė signalizacija, suveikianti nustatytai temperatūrai sumažėjus arba pakilus daugiau nei 2-3 °C; - Yra garsinė ir vaizdinė signalizacija su lovos išjungimu, suveikianti temperatūrai pasiekus kritinę ribą (ne daugiau 40 °C). |
|  | Mikrosferų „sauso skysčio“ aplinką sukuriantis oro srautas | Tolygiai reguliuojamas |
| - D | Pasirenkami darbo režimai | - Nepertraukiamo oro srauto; - Pulsuojančio oro srauto (pageidautinas, tačiau neprivalomas). |
|  | CPR funkcija | Yra CPR (paciento greito paruošimo reanimavimui) funkcija - atskiras jungiklis oro kompresoriaus išjungimui |
|  | Mikrosferų dekontaminacijos sistema | Integruota |
|  | Lovos maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |
|  | Komplektacija: | - Lova su valdymo įrenginiu, sukomplektuota mikrosferinėmis dalelėmis (pilnam gulimosios talpos užpildymui reikalingu kiekiu), oro filtru, filtruojančia paklode, jungiamaisiais kabeliais ir kitais priedais, reikalingais klinitrono dalelių lovos instaliavimui bei klinikiniam išbandymui, užtikrinančiais visų šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamų funkcijų atlikimą – 1 kompl. - Prie lovos tvirtinama orui pralaidi nugaros atrama, leidžianti pusiau sėdimą paciento padėtį – 1 vnt. - Prie lovos tvirtinama paciento pasikėlimo rankena – 1 vnt. |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
|  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);\ - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. |
|  | Garantijos sąlygos | Į garantinį aptarnavimą įskaičiuotas tiekėjo lėšomis atliekamas vienkartinis oro difuzoriaus bei viso mikrogranulių užpildo pakeitimas (įskaitant keičiamas detales bei medžiagas). Šie profilaktinio techninio aptarnavimo darbai atliekami praėjus gamintojo numatytam eksploatavimo laikotarpiui ar lovos darbo valandų skaičiui arba baigiantis garantiniam laikotarpiui (priklausomai nuo to, kas nutinka anksčiau). |
| - 1. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |

________________________