TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Basonų plovimo mašina – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (techninė specifikacija) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atskirai stovinti iš priekio pakraunama slaugos indų (basonų bei šlapimo antelių) plovimo ir dezinfekavimo mašina | Būtina |
| 2 | Rėmas, laikanti konstrukcija ir kamera iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Būtina |
| 3 | Nepriklausoma temperatūros kontrolė | Būtina |
| 4 | Įrenginio matmenys | Plotis: ne mažiau kaip 450 mm Gylis: ne mažiau kaip 580 mm Aukštis: ne daugiau kaip 1350 mm |
| 5 | Spintelė vandens nukalkinimo priemonėms laikyti | Būtina |
| 6 | Daugiafunkcinis plaunamų dezinfekuojamų slaugos indų laikiklis kameroje, kameros plovimo sistema su įpurškimo antgaliais | ≥ 8 antgalių, iš kurių ≥ 2 besisukantys |
| 7 | Vienu metu galima plauti ir dezinfekuoti ne mažiau nei 1 basoną ir 1 šlapimo indą arba 3 šlapimo indus | Būtina |
| 8 | Garo tiekimas iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus | Būtina |
| 9 | Plovimo programos. | Ne mažiau 2 programų. Vienos iš programų laikas su džiovinimu ≤ 12 minučių. |
| 10 | Energijos suvartojimas | Bent viena iš programų suvartoja ≤ 0,2 kWh/ciklui |
| 11 | Maksimalus vandens suvartojimas | Ne daugiau 13 litrų ciklui |
| 12 | Indų džiovinimas | Būtina |
| 13 | Prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti ES 2017/745 reglamento reikalavimus medicinos prietaisams | Būtina |
| 14 | Atitinka Europos standartą automatiniam plovimui ir dezinfekcijai LST EN ISO 15883: 2009 | Būtina |
| 15 | Elektros pajungimas, galingumas | 230V / 400V, 50 Hz |
| 16 | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |