TSD-1194, VPP-7282

Kompresinių movų kojoms techninė specifikacija 
(kiekis 4 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kompresinės movos kojoms yra skirtos paciento kojų limfodrenažui palengvinti – skatinti natūralią limfos ir kraujo cirkuliaciją |  |
| 2. | Reikalavimai kameroms | - ≥ 12 kamerų; - Kameros pagamintos iš poliuretano (arba lygiavertės) medžiagos. |  |
| 3. | Movos ilgis | ≥ 85 cm |  |
| 4. | Movos šlaunies apimtis | ≥ 88 cm (pripildyta oro) |  |
| 5. | Konstrukcija | - Su užtrauktuku per visą movos ilgį; - Su „velcro“ (ar lygiaverčiu) tvirtinimu movos viršuje, padedančiu pritaikyti movą skirtingiems pacientams. |  |
| 6. | Paviršius (danga) | Patvari danga, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms priemonėms |  |
| 7. | Suderinamumas | Siūlomos kompresinės movos kojoms turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais „Bösl Medizintechnik“ kompresinės terapijos prietaisais „Lympha-mat Digital Gradient“ (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti tiekėjo arba gamintojo patvirtinimą dėl suderinamumo) |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 9. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėnesių |  |
| 10. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 11. | Įrangos pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).