Pirkimo sąlygų 6 priedas

„Techninės specifikacijos 1 priedas“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI ANALIZATORIUI:

  - Įranga turi būti nauja (nenaudota).

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t.y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

  - Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti:

    - prekės vartotojo instrukciją originalo ir lietuvių kalba, prietaiso pasą,

    - dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas (ar jo subtiekėjas) yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jei jis nėra gamintojas), įgaliotas atstovauti ir techniškai aptarnauti prekę, arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks siūlomų prekių gamintojo sertifikuotą aptarnavimą visą sutarties galiojimo laikotarpį, originalo ir lietuvių kalba,

    - pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos IVDR direktyvoje nustatytus reikalavimus, kopijas originalo ir lietuvių kalba.

1.4 Kartu su įranga pateikiamas prietaiso techninis pasas. Tiekėjas, pateikdamas prekę, surašo duomenis apie medicinos prietaiso instaliavimą, išbandymą, darbuotojų apmokymą ir instruktavimą.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2.1 AUTOMATINIUI HEMATOLOGINIUI IR CRB TYRIMUS ATLIEKANČIAM ANALIZATORIUI – 1 VNT.

Siūlomas analizatorius turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus ir Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą lentelę:

| Eil.Nr | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įranga | Analizatorius, kuris atlieka bendrą hematologinį tyrimą (CBC) su leukocitų diferencijavimu į 3 dalis ir C reaktyvinio baltymo tyrimą. |  |
|  | Matuojami ne mažiau kaip šie parametrai | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-CW, RDW-SD, PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#, %) ir CRB (mg/L) |  |
|  | Mėginys | Bendras kraujas |  |
|  | Mėgintuvėliai | Galimybė matuoti iš: a) veninio kraujo mėgintuvėlių uždarų mėgintuvėlių, adatai praduriant mėgintuvėlio kamštelį; c) atvirų kapiliarinio kraujo mikromėgintuvėlių |  |
|  | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 30 μl kraujo CBC+CRP irne daugiau kaip 20 μl CBC |  |
|  | Reagentų monitoringas | Reagentų registravimas bei reagentų likučio atvaizdavimas |  |
|  | Mėginių identifikavimas | Mėginių ir kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas nuskaitant brūkšninį kodą |  |
|  | Kokybės kontrolė | Naudojama viena kontrolinė medžiaga CBC+CRP matavimui |  |
|  | Matavimo ribos | Ne siauresnės kaip: WBC 0 – 200,0(103/μL) RBC 0– 9 (1012/L) HGB 0 – 240 g/l HCT 2 – 80 % PLT 0 – 1400 (109/L) CRB 2,0 – 300 mg/L (iš bendro kraujo) |  |
|  | Matavimo paklaidos | WBC ≤2.0% RBC ≤1.5% HGB ≤1.5% MCV ≤1.5% PLT ≤1.5% |  |
|  | Matavimo laikas | CBC ne daugiau kaip 1 min CRP ne daugiau kaip 4min |  |
|  | Matavimo režimai | CBC CBC+CRP |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 10000 paciento rezultatų |  |
|  | Komplektacijoje | Išorinis spausdintuvas bei brūkšninių kodų skaitytuvas |  |
|  | CE ženklinimas | Būtinas |  |

2.2 DIAGNOSTINIAMS PREPARATAMS – 2500 BENDRŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ IR 2000 C REAKTYVAUS BALTYMO TYRIMŲ.

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. (įskaitant 1 lygio kontrolinius tyrimus) |
| --- | --- | --- |
|  | Bendras hematologinis tyrimas | 2500 |
|  | Bendras hematologinis tyrimas ir C reaktyvinis baltymas | 2000 |

Biomedicinos technologė                                                     	          Eglė Marija Karalienė

| (Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TVIRTINA:

| (Vadovo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |