Konkurso specialiųjų sąlygų 8 priedas /

Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas).

2. Pirkimo objektas – mobilūs keltuvai pacientams (10 vnt.), komplektuojami su 2 kėlimo diržais, skirti naujai rengiamam slaugos ir palaikomojo gydymo ir socialinės globos paslaugas teiksiančiam skyriui, adresu: Akacijų g. 2, Kulautuva, Kauno r. sav.

3. Bendrieji reikalavimai:

3.1. Prekes Tiekėjas turi pristatyti VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei, adresu: Akacijų al. 2, Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Konkreti prekių pristatymo data ir laikas derinami su Pirkėju. Šis terminas abiejų Šalių rašytiniu sutarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip dar 20 darbo dienų.

3.2. Visos prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Taip pat prekės turi būti pateikiamos nepažeistose pakuotėse, su visais prekių techniniais dokumentais, instrukcijomis ir (ar) dokumentais lietuvių kalba.

3.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

3.3.1. Techninės specifikacijos 5 punkto lentelės 1 eilutėje nurodytų prekių žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija);

3.3.2. Tiekėjo ir / arba gamintojo patvirtinimą / deklaraciją, patvirtinančią galimybę apie atsarginių originalių arba joms lygiaverčių dalių bent 5 metus po garantinio laikotarpio įsigijimą.

3.4. Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti:

3.4.1. Naudojimo instrukcijas ir (ar) dokumentus lietuvių kalba;

3.4.2. Serviso dokumentaciją lietuvių ir anglų kalba.

3.5. Prekių pristatymo metu Tiekėjas turi paruošti prekes eksploatacijai ir apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) personalo darbuotojus naudotis prekėmis. Tiekėjas, pristatęs Prekes, jas surinkęs, turi sutvarkyti Prekių pristatymo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro) ir visų rūšių pakuotes.

3.6. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais – medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., bei pateikiamos su visais prekių techniniais dokumentais, instrukcijomis (pateikta dokumentacija turi būti lietuvių ir anglų kalba).

4. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai:

Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4 papunkčiu, perkančioji organizacija perkamoms prekėms savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, t. y. perkami mobilūs keltuvai pacientams yra tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs, jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir pakeičiamos. Reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos 5 punkto lentelės 24 punkte ir techninės specifikacijos 6 punkte.

5. Techniniai reikalavimai prekėms (tikrinami pasiūlymo ir sutarties vertinimo metu):

Būtina užpildyti lentelės 4 ir 5 stulpeliuose reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo* dokumentai (išskyrus lentelės 5 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) ir techninės specifikacijos 3.3 papunktyje nurodyti dokumentai (techninės specifikacijos 5 punkto lentelės 1 eilutėje nurodytų prekių žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijos ir tiekėjo ir / arba gamintojo patvirtinimas / deklaracija, patvirtinanti galimybę apie atsarginių originalių arba joms lygiaverčių dalių bent 5 metus po garantinio laikotarpio įsigijimą) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

* Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo arba gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai. Tuo atveju, jeigu siūlomos prekės oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, tuomet reikalinga pateikti gamintojo įgaliojimą suteikiantį teisę jam atstovauti.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūloma (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

Lentelė

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 skiltyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Prekės – mobilūs keltuvai pacientams (10 vnt.), komplektuojami su 2 kėlimo diržais |  | Mobilus keltuvas pacientams Gamintojas/prekės ženklas (nurodyti): ....................................... Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): ....................................... Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... Kėlimo diržas Gamintojas/prekės ženklas (nurodyti): ....................................... Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): ....................................... Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti)......... |
| 2. | Paskirtis | 2.1. Pacientams pakelti ir perkelti; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
| 3. | Maksimalus keliamas svoris | 3.1. Ne mažiau kaip 200 kg ir ne daugiau kaip 250 kg.; | Atitinka (įrašyti konkrečią reikšmę):…… | (įrašyti)......... |
| 4. | Kėlimo aukštis | 4.1. Bendras kėlimo diapazonas: 35-165 (±15) cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 4.2. Ne mažiau kaip 3 galimos aukščio reguliavimo padėtys | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 5. | Kėlimo greitis | 5.1. Ne mažiau kaip 34 mm/s be apkrovos; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 6. | Ratukai | 6.1. 4 ratukai; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 6.2. Galiniai ratukai su stabdžiais; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 6.3. Ratukų diametras – ne daugiau 110 mm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 7. | Avarinis stabdymas ir nuleidimas | 7.1. Elektrinis ir rankinis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 8. | Keltuvo valdymas | 8.1. Su pulteliu; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 9. | Keltuvo rėmas | 9.1. Aliuminis ar aliuminio lydinio; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 9.2. Dviejų dalių, kad keltuvą patogu būtų surinkti ir išrinkti; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
| 10. | Keltuvo manevravimas | 10.1. Dviem rankenomis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 11. | Pagrindo kojos | 11.1. Reguliuojamo pločio ir reguliavimas tolygus, belaipsnis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 11.2. Plotis reguliuojamas su pulteliu; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 12. | Pagrindo kojų reguliavimas | 12.1. Vidiniai išmatavimai nuo 58 iki 88 (±2) cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 12.2. Išoriniai išmatavimai nuo 68 iki 98 (±2) cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 13. | Pagrindo ilgis | 13.1. Ne daugiau kaip 132 cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 14. | Pagrindo aukštis | 14.1. Ne daugiau kaip 12 cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 15. | Keltuvo apsisukimo spindulys | 15.1. Ne daugiau kaip 145 cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 16. | Bendras keltuvo svoris | 16.1. Ne daugiau kaip 45 kg; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 17. | Maksimalus keltuvo aukštis (esant pakeltai „gervei“) | 17.1. Ne daugiau 200 (±5) cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 18. | Apsaugos klasė | 18.1. Ne žemesnė nei IPX4; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 19. | Triukšmas | 19.1. Keltuvo keliamas darbinis triukšmas ne didesnis nei 75 dB; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 20. | Keltuvo komplektacija | 20.1. Keltuvas; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 20.2. Keltuvo baterija; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 20.3. Baterijos įkroviklis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 20.4. Kėlimo diržo laikiklis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 20.5. 2 kėlimo diržai | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
| 21. | Kėlimo diržo laikiklis | 21.1. Pagamintas iš aliuminio ar aliuminio lydinio; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 21.2. Plotis – 45 (±2) cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 21.3. Kėlimo kabliukuose įmontuota saugos skląstis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 21.4. Maksimalus išlaikomas svoris ne mažiau 250 kg; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 22. | Kėlimo diržas | 22.1. Skirtas gulintiems, sėdintiems pacientams kelti ir perkelti; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 22.2. Kėlimo diržas, prilaikantis paciento galvą; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 22.3. Su dviem sustiprintomis kojų prilaikymo juostomis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 22.4. Su kišene, palengvinančia diržo uždėjimą; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 22.5. Su pagalbinėmis prilaikymo rankenomis slaugytojams išorinėje diržo pusėje; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 22.6. Pagamintas iš tvirto, poliesterio audinio; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 22.7. Maksimalus keliamas svoris ne mažiau kaip 200 kg; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 22.8. Galimybė rinktis iš 3 dydžių (M, L, XL); | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 22.9. Tinkamas siūlomo modelio mobilus keltuvas pacientams | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
| 23. | Žymėjimas CE ženklu | 23. Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 24. | Atsarginių dalių prieinamumo reikalavimas | 24.1. Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikti tiekėjo ir / ar gamintojo patvirtinimą / deklaraciją, patvirtinančią galimybę įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio*. | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |

*Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 papunkčiu.

6. Prekių garantinis terminas.

6.1. Visoms techninės specifikacijos 5 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.2. Tiekėjas, siekdamas gauti papildomų kokybės balų, techninės specifikacijos 5 punkto lentelės 1 eilutėje nurodytai prekei – mobilus keltuvas pacientams – gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę, ir pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, turi būti pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Techninės specifikacijos 5 punkto lentelės 1 eilutėje nurodytai prekei – mobilus keltuvas pacientams – gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | (įrašyti) |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos ir surinktos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

_________________________________________________                          ___________________                           _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)**                                           (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)

**Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui atstovauti tiekėjui.