TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pastabos / pasiūlymai / komentarai |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Mobilus operacinis stalas su priedais | 1 vnt. |  |
| 1. | Operacinio stalo valdymas | Elektrohidraulinis (arba lygiavertis) |  |
| 2. | Operacinio stalo maksimali (didžiausia gamintojo leistina) darbinė apkrova (normalioje ir visose padėtyse) | Ne mažiau kaip 275 kg |  |
| 3. | Reikalavimai operacinio stalo stalviršiui: | - Sudarytas iš ≥ 5 atskirų dalių (sekcijų): galvos sekcija, viršutinės nugaros dalies sekcija, apatinės nugaros dalies sekcija, dubens sekcija, 2-jų dalių kojų sekcija; - Visi operacinio stalo stalviršio segmentai pagaminti iš anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos; - Stalviršio aukščio (be čiužinio) reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 700 mm iki 1030 mm; - Operacinio stalo stalviršio ilgis ≥ 2050 mm; - Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų sumontuotas bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti. |  |
| 4. | Operacinio stalo plotis | - Be šoninių bėgelių ≥ 520 mm; - Su šoniniais bėgeliais ≥ 570 mm. |  |
| 5. | Stalviršio padėties reguliavimas: | - Trendelenburgo/ Anti-Trendelenburgo padėtis ≥ 30°; - Lateralinio pasvirimo kampas nuo ≤ –20°iki ≥ +20°; - Galvinės dalies reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo -50° iki +45°; - Nugarinės dalies kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo -35° iki +70°; - Kojų segmento reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo – 90° iki +25°; - Išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm; - Išlenkimo padėties nustatymas – „Reflex“ ≥ 100°(pasiekiama vieno mygtuko paspaudimu); - Sulenkimo padėties nustatymas – „Flex“ ≥ 220° (pasiekiama vieno mygtuko paspaudimu); - Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija (vieno mygtuko paspaudimu). |  |
| 6. | Operacinis stalas valdomas | - Belaidžiu valdymo pulteliu; - Valdymo pultu, esančiu stalo pagrinde. |  |
| 7. | Reikalavimai čiužiniui: | - Pagamintas iš viskoelastinės ir Goretex (arba lygiaverčių) medžiagų; - Pritaikytas siūlomo operacinio stalo pločiui (≥ 520 mm); - Čiužinio storis turi būti 75±15 mm. |  |
| 8. | Operacinio stalo maitinimo šaltinis | - 230 V, 50Hz elektros tinklas; - Įkraunamas akumuliatorius. |  |
| 9. | Atramos rankoms – 2 vnt. | - Tvirtinamos prie operacinio stalo; - Su rankos fiksavimo diržais. |  |
| 10. | Lankas anesteziologo zonos atskyrimui – 1 vnt. | „L“ formos, vientisas. |  |
| 11. | Diržas paciento fiksavimui prie operacinio stalo – 2 vnt. | Būtina |  |
| 12. | Laidiniai ir bevieliai stalo valdymo pultai | Būtina |  |
| 13. | Gelinių paciento pozicionavimo priedų rinkinys | Rinkinį sudaro: gelinis volelis paciento pozicionavimui, gelinė pagalvėlė paciento pozicionavimui tarpslankstelinių diskų operacijoms atlikti, gelinis arba lygiavertės medžiagos padas paciento galvos pozicionavimui. |  |
| 14. | Kojų tempimo priedas klubo ir šlaunies operacijoms su vežimėliu | Būtina |  |
| 15. | Priedas peties sąnario operacijoms | 3-jų dalių su galvos laikikliu priedas peties sąnario operacijoms, su anatominės formos laikančiaisiais elementais ir tvirtinimais prie stalo. |  |
| 16. | Kojos fiksavimo žiedas kelio artroskopnėms operacijoms | Būtina |  |
| 17. | Menisko pozicionavimo priedas | Būtina |  |
| 18. | Žasto ištempimo/pozicionavimo priedas | Būtina |  |
| 19. | Dilbio ištempimo/pozicionavimo priedas | Būtina |  |
| 20. | Atrama viršutinei paciento rankai padėti, pacientą guldant ant šono – 1 vnt. | Tvirtinama prie operacinio stalo šoninio bėgelio, su rankos fiksavimo diržais. |  |
| 21. | Operacinis stalelis, skirtas rankos chirurgijai | Būtina |  |
| 22. | Gaktikaulio ir dubens atramos – 2 vnt. | Būtina |  |
| 23. | Stalo praplatinimo priedas | Būtina |  |
| 24. | Ginekologinės kojų atramos (komplekte 2 vnt.) | Būtina |  |
| 25. | Drenažinis nerūdijančio plieno indas | Būtina |  |
| 26. | Vežimėlis, skirtas priedams susidėti | Būtina |  |
| 27. | Infuzinių maišų laikiklis | Būtina |  |
| 28. | Operacinio stalo valymas ir dezinfekcija | Operacinio stalo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |
| 29. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 30. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 31. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 32. | Garantinis laikotarpisoperaciniam stalui | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 33. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su preke būtina pateikti galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |