TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pastabos / pasiūlymai / komentarai |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Operacinis stalas su priedais | 1 vnt. |  |
| 1. | Operacinis stalas | - Mobilus operacinis stalas su integruotais ≥ 4 pasukamais ratukais stalo pagrinde; - Darbinėje padėtyje operacinis stalas fiksuojamas stabdžiu; - Elektrohidraulinis (arba lygiavertis) stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas; - Stalo didžiausia gamintojo leistina apkrova normalioje padėtyje ≥ 400 kg; - Stalo didžiausia leistina apkrova visose padėtyse ≥ 250 kg. |  |
| 2. | Operacinio stalo maitinimo šaltinis | - 230 V, 50Hz elektros tinklas; - Integruotas vidinis įkraunamas akumuliatorius. |  |
| 3. | Reikalavimai stalviršiui: | - Stalviršis modulinės konstrukcijos, sudarytas iš ne mažiau kaip 5 sekcijų: išmontuojama galvos sekcija, stalo prailginimo sekcija, apatinės nugaros sekcija, dubens sekcija, išmontuojamos dviejų dalių kojų sekcijos su nusileidimo ir pakėlimo funkcija; - Stalviršio sekcijos išmontuojamos su nuėmimo – uždėjimo mechanizmais; - Abiejose stalo pusėse prie stalviršio kraštų primontuotas europinio (arba lygiaverčio) tipo bėgelis stalo priedams tvirtinti; - Operacinio stalo stalviršio ilgis ≥ 2050 mm; - Stalviršio plotis su šoniniais bėgeliais ≥ 570 mm; - Stalviršio plotis be šoninių bėgelių ≥ 520 mm. |  |
| 4. | Reikalavimai čiužiniui: | - Čiužinys turi būti pralaidusrentgeno spinduliams; - Pagamintas iš viskoelastinės arba lygiavertės medžiagos, apsaugančios nuo pragulų; - Čiužinio storis 60-90 mm; - Čiužinio paviršius neperšlampamas, atsparus valymui ir dezinfekcijai. |  |
| 5. | Stalviršio padėties reguliavimas: | - Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 30°; - Motorizuotas Anti-Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 30°; - Motorizuotas lateralinės pozicijos nustatymas ≥ 20° į abi puses; - Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas (be čiužinio) ne siauresnėse ribose kaip nuo 700 iki 1030 mm; - Motorizuotas nugarinės sekcijos reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip nuo -35° iki +70°; - Motorizuotos kojinės sekcijos dalių reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip nuo – 90° iki +25°; - Motorizuotas išilginis stalviršio poslinkis ≥ 300 mm; - Motorizuotas stalviršio „0“ padėties nustatymas; - Galimybė galvos ir kojų stalviršio pusių sekcijas sukeisti vietomis ir jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus; - Normali ir reversinė stalviršio padėtis (padėties nustatymas). |  |
| 6. | Operacinis stalas valdomas | - Belaidžiu valdymo pulteliu; - Valdymo pultu, esančiu stalo pagrinde. |  |
| 7. | Nuotolinio valdymo pultas belaidis – 1 vnt. | Būtinas |  |
| 8. | Lankas anesteziologo zonos atskyrimui – 1 vnt. | „L“ formos |  |
| 9. | Atramos rankoms – 2 vnt. | - Tvirtinamos prie operacinio stalo bėgelio; - Su rankos tvirtinimo diržais. |  |
| 10. | Diržas paciento fiksavimui prie operacinio stalo – 2 vnt. | Būtinas |  |
| 11. | Vežimėlis, skirtas priedams susidėti – 1 vnt. | Būtina |  |
| 12. | Priedas peties sąnario operacijoms su fiksavimo diržu – 1 vnt. | 3-jų dalių su galvos laikikliu priedas peties sąnario operacijoms, su anatominės formos laikančiaisiais elementais ir tvirtinimais prie stalo. |  |
| 13. | Kojos fiksavimo žiedas kelio artroskopinėms operacijoms, kuris pritvirtina ir palaiko paciento kelius, – 1 vnt. | Būtinas |  |
| 14. | Menisko pozicionavimo priedas su atrama paciento šlaunims ar pėdai, atliekant kelio sąnario operacijas – 1 vnt. | Būtinas |  |
| 15. | Žasto ištempimo/pozicionavimo priedas – 1 vnt. | Būtinas |  |
| 16. | Dilbio ištempimo/pozicionavimo priedas – 1 vnt. | Būtinas |  |
| 17. | Atrama viršutinei paciento rankai padėti, pacientą guldant ant šono – 1 vnt. | Būtina |  |
| 18. | Gaktikaulio ir dubens atramos – 1 kompl. | Būtina |  |
| 19. | Ginekologinės kojų atramos – 1 kompl. | Būtina |  |
| 20. | Drenažinis nerūdijančio plieno indas – 1 vnt. | Būtinas |  |
| 21. | Infuzinių maišų laikiklis–2 vnt. | Būtinas |  |
| 22. | Operacinis stalelis, skirtas rankos chirurgijai – 1 vnt. | Stalelio matmenys: plotis ne mažiau 350 mm, ilgis ne mažiau 800 mm. |  |
| 23. | Gelinė pagalvėlė galvai paciento pozicionavimui– 1 vnt. | Būtina |  |
| 24. | Gelinis volelis paciento pozicionavimui – 1 vnt. | Būtina |  |
| 25. | Gelinis volelis paciento pozicionavimui – 1 vnt. | Būtina |  |
| 26. | Gelinė pagalvėlė paciento pozicionavimui tarpslankstelinių diskų operacijoms atlikti – 1 vnt. | Būtina |  |
| 27. | Operacinio stalo valymas ir dezinfekcija | Operacinio stalo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |
| 28. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 29. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 30. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 31. | Garantinis laikotarpis operaciniam stalui | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 32. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su preke būtina pateikti galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |