TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali  pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

* netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas | Perkančiosios organizacijos reikalaujama prekės techninė specifikacija | Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuterinis tomografas | Kūginio pluošto (CBCT) |  |
| 1.1. | Panoraminis modalumas | būtina |  |
| 1.2. | 3D modalumas | būtina |  |
| 1.3. | Cefalometrinis modalumas | būtina |  |
| 1.4. | 3D sistema pritaikyta žandikaulių silikoninių atspaudų ir gipso modelių skenavimui, skirtų eksportuoti į CAD/CAM sistemą | STL formatu |  |
| 1.5. | Maksimali rentgeno spindulių generatoriaus vamzdžio įtampa | ≥ 100 kV |  |
| 1.6. | Maksimalus rentgeno spindulių generatoriaus srovės stiprumas | ≥ 14 mA |  |
| 1.7. | Rentgeno spindulių generatoriaus dažnis | ≥ 120 kHz |  |
| 1.8. | Rentgeno spindulių generatoriaus minimali vamzdio židinio dėmė | ≤ 0,5 mm |  |
| 1.9. | To paties paciento, kuriam kartojamas tyrimas, nustatymo parametrų įsiminimas (aparato aukščio, morfologinių nustatymų) parametrų įsiminimas. | būtina |  |
| 1.10. | 2D ir 3D modalumo automatinė paciento morfologijos nustatymo technologija | būtina |  |
| 1.11. | Panoraminio jutiklio technologija | CMOS arba lygiavertė |  |
| 1.12. | Panoraminio jutiklio pilkumo skalė | ne mažiau nei 14 bitų |  |
| 1.13. | Panoraminio modalumo pasirinkimai ne mažiau kaip: | a) Pilna panoraminė; b)Segmentas panoraminis; c) Sąnarių 2 ir sąnarių 4 vaizdai; d) Sukandimo; e) Sinusų |  |
| 1.14. | 3D modalumo jutiklio technologija | CMOS arba lygiavertė |  |
| 1.15. | 3D jutiklio pilkumo skalė | ≥ 14 bitų |  |
| 1.16. | 3D jutiklio maksimalus matymo laukas | ≥ 16 x16 cm |  |
| 1.17. | Minimalus 3D jutiklio matymo laukas | ≤ 4 x 4 cm |  |
| 1.18. | 3D modalumo pasirinkimai ne mažiau kaip: | a) Dantų segmentai; b)Viršutinis/apatinis žandikauliai; c) Abu žandikauliai; d) Sąnarių; e) LOR (ENT) (vidinės ausies ir sinusų); f) Realūs 3D veido vaizdai (Face scan); |  |
| 1.19. | Minimalus 3D tūrinio vaizdo elemento dydis (voxel) | ≤ 76 µm prie 10 x 10 cm jutiklio matymo lauko |  |
| 1.20. | Cefalometrinio modalumo pasirinkimai ne mažiau kaip: | - galvos šoninė (galimybė pasirinkti pasukimo kampą); - galvos priekinė; - galvos pakaušio, - galvos iš apačios |  |
| 1.21. | Cefalometrinis jutiklis | atskiras, integruotas, nekaitaliojamas |  |
| 1.22. | Cefalometrinio modalumo jutiklio technologija | CMOS arba lygiavertė |  |
| 1.23. | Cefalometrinio jutiklio pilkumo skalė | ≥ 14 bitų |  |
| 1.24. | Didžiausias cefalometrinio vaizdo formatas | ≥ 24 x 24 cm |  |
| 1.25. | Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa | būtina |  |
| 1.26. | Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa turi turėti lietuvių kalbos pasirinkimo galimybę | būtina |  |
| 1.27. | Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programą privalo sudaryti moduliai ne mažiau kaip: | a) Pacientų duomenų bazė; b) Išsaugomi ir apdorojami 2D radiologiniai tyrimai; c) Išsaugomi ir apdorojami 3D radiologiniai tyrimai; d) Išsaugomi ir apdorojami skaitmeninių modelių/atspaudų radiologiniai tyrimai (STL formatas); - visų tyrimų eksportavimo galimybė; - Visų tyrimų atspausdinimo galimybė. |  |
| 1.28. | 3D programa privalo turėti: | - Implantų pasirinkimą - ne mažiau nei 50 implantų gamintojų bibliotekos pasirinkimas; - Metalo atšvaitų 3D tyrime sumažinimo modulis. |  |
| 1.29. | Veido (Face scan) trimačio filmavimo vaizdo sutapdinimo su paciento radiologiniu 3D tyrimu modulis; | būtina |  |
| 1.30. | DICOM vaizdų siuntimo programa gautų ekstraoralinių vaizdų siuntimui į PACS serverius | DICOM būtini moduliai: DICOM Worklist (darbų sąrašas); DICOM Store (saugojimas); DICOM Query/Retrieve (užklausimas/gavimas); DICOM Print (spausdinimas). |  |
| 1.31. | Kompiuteris, pagal gamintojo rekomendacijas, pritaikytas valdyti aparatą ir apdoroti gaunamas rentgenogramas | būtinas |  |
| 1.32. | Operacinė sistema Windows 11 Pro arba lygiavertė | Būtina |  |
| 1.33. | Monitorius | Ekranas matinis. Įstrižainė ne mažiau 27“ Tipas: LED IPS. Apžvalgos kampas ne mažiau 178º/178º |  |
| 1.34. | Išorinė duomenų saugykla | Su automatiniu duomenų kopijavimu RAID |  |
| 1.35. | HDD diskų talpa | ≥ 6TB kiekviename |  |
| 1.36. | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangos garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

ŽALIEJI (APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI):

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu, nes tyrimų metu yra nenaudojamas popierius, bet nuotraukos pateikiamos elektroniniu būdu duomenų bazėje.