Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__ VšĮ „Visagino ligoninė“____

PASIŪLYMAS

DĖL LABORATORINIŲ REAGENTŲ ir laboratorijos priemonių PIRKIMO

| _____________ (Data) _________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Sudarymo vieta) |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai] |  |  |  |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |
| Telefono numeris, el. pašto adresas |  |  |  |  |

# Asmuo atsakingas už pasiūlymą:

| Vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Adresas |  |
| Telefonas |  |
| El. paštas |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti žinomus subtiekėjus, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Sutarties dalis (paslaugos ar kt.), kuriai bus pasitelktas subtiekėjas | Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Informacija apie žinomus subtiekėjus, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui* |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

*Pateikiama subtiekėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

# Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **

| Eil.Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas); |
| --- | --- | --- |

# **Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai.

# Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą

Vadovaudamiesi Konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis bei terminais, mes siūlome teikti laboratorinius reagentus ir laboratorijos priemones, pagal visus dokumentų reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir visus mokesčius, kuriuos teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą.

Mes siūlome šias prekes:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Vieneto kaina Eur, be PVM | Preliminarus poreikis 36 mėn.* | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM (3x4) | PVM (5 %), Eur** | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM*** | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Plastikiniai mėgintuvėliai I Vienkartiniai, ne ≤ 13x75 | Vnt. |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| II | Plastikiniai mėgintuvėliai II Vienkartiniai, ne ≤ 12x75 mm | Vnt. |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| III | Antgaliai dozavimo pipetėms I Eppendorfo tipas,vienkartiniai, 0-200 µl | Vnt. |  | 10000 |  |  |  |  |  |
| IV | Antgaliai dozavimo pipetėms II Eppendorfo tipas,vienkartiniai, 200-1000 µl | Vnt. |  | 10000 |  |  |  |  |  |
| V | Antgaliai dozavimo pipetėms III Gilsono tipas, vienkartiniai, 0-200 µl | Vnt. |  | 40000 |  |  |  |  |  |
| VI | Antgaliai dozavimo pipetėms IV Gilsono tipas, vienkartiniai, 200-1000 µl | Vnt. |  | 15000 |  |  |  |  |  |
| VII | Objektiniai stikleliai 76x26 mm (±1 mm), su šlifuotu kraštu | Vnt. |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| VIII | Stikleliai dengiamieji 18x18 mm (±1 mm) | Vnt. |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| IX | Stikliniai mėgintuvėliai su stikliniais kamšteliais. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojami, nuo 5 iki 10 ml | Vnt. |  | 50 |  |  |  |  |  |
| X | Eppendorfo mėgintuvėliai Ne ≤ 1,5 ml | Vnt. |  | 40000 |  |  |  |  |  |
| XI | Pastero pipetės I Vienkartinės, plastikinės, 3 ml/8 mm (graduotos) | Vnt. |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| XII | Pastero pipetės II Vienkartinės, plastikinės, 5 ml/5 mm (graduotos) | Vnt. |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| XIII | Plokštelės kraujo grupės ir RhD faktoriaus nustatymui Vienkartinės, plastikinės plokštelės | Vnt. |  | 300 |  |  |  |  |  |
| XIV | Šlapimo konteineriai I Su užsukamu kamšteliu, nesterilūs, ne ≤ 120 ml | Vnt. |  | 22000 |  |  |  |  |  |
| XV | Šlapimo konteineriai II Su užsukamu kamšteliu, sterilūs, ne ≤ 60 ml | Vnt. |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| XVI | Išmatų konteineriai Su užsukamu kamšteliu ir šaukšteliu, nuo 25 iki 60 ml | Vnt. |  | 600 |  |  |  |  |  |
| XVII | Inokuliacinės kilpelės Kilpelės sterilios 10 µl | Vnt. |  | 300 |  |  |  |  |  |

* Nurodyti prekių kiekiai, yra preliminarūs, kurie gali ± 20 proc. kisti, todėl Tiekėjui bus apmokama už faktiškai pristatytas prekes pagal pasiūlyme nurodytus prekių įkainius. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių kiekio.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _________________________________

***Šis dydis yra naudojamas tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, į pirkimo sutartį jis nerašomas.

XVIII pirkimo objekto dalis - Reagentai ir priemonės troponino i, D-Dimero, CRB, HbA1c, PT (INR), iFOB kiekybiniam nustatymui (atliekamu analizatoriumi, tiekėjo siūlomu panaudai)

| REIKALAVIMAI ANALIZATORIUI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą į analizatoriaus gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomo analizatoriaus gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. |
| 1. | Analizatorius – 1 vnt. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |  |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | Troponino I, C-reaktyvinio baltymo, PT (INR), D-dimero, HbA1c kiekybiniams tyrimams atlikti iš kapiliarinio, veninio kraujo ar serumo, iFOB |  |  |
| 3. | Metodas | Imunoturbidimetrinė reakcija (LED fotometras) arba lygiavertis metodas |  |  |
| 4. | Automatinė hematokrito korekcija | Automatinė hematokrito korekcija CRB tyrimui būtina |  |  |
| 5. | Kokybės kontrolė (QC) | Būtina kiekvienam parametrui, 1 arba 2 lygių |  |  |
| 6. | Kalibravimas | RFID arba lygiavertė technologija, iš anksto nustatyta kalibracinė kreivė, LOT Nr. ir galiojimo laiko atpažinimas |  |  |
| 7. | Duomenų išsaugojimas ir galimybė archyvuoti | Ne mažiau nei 5000 pacientų tyrimų rezultatų |  |  |
| 8. | Rezultatų pateikimas | Galimybė rezultatus perkelti į laikmeną ir archyvuoti internetiniame archyve, galimybė siųsti atsakymus elektroniniu paštu |  |  |
| 9. | Duomenų įvedimas | Galimybė įvesti paciento vardą ir pavardę bei operatoriaus ID |  |  |
| 10. | Integruota kokybės kontrolės savitikros sistema | Būtina |  |  |
| 11. | Servisas | Būtina nuotolinio serviso galimybė |  |  |
| 12. | Rezultatų archyvavimas ir perdavimas | Galimybė rezultatus perkelti į laikmeną, galimybė rezultatus siųsti gydytojui elektroniniu paštu, galimybė rezultatus archyvuoti internetiniame archyve |  |  |
| 13. | Matavimo metodas | Troponino I-imunoturbidimetrinė reakcija; D-dimero - kinetinis matavimas (LED fotometras); CRB - imunoturbidimetrinė reakcija (LED fotometras); HbA1c- turbidimetrinis matavimas; PT (INR) - fotometrinis krešulio aptikimas (Owreno metodas); iFOB - imunoturbidimetrinė reakcija |  |  |

| REAGENTAI IR PRIEMONĖS TROPONINO I, D-DIMERO, CRB, HbA1c, PT (INR), iFOB TYRIMAMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reagento pavadinimas | Minimalūs prekių techniniai parametrai ir joms keliami reikalavimai | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn. | Kokybės kontrolės rinkinių kiekis 4 stulpelyje nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM (7x8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Troponino I nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka serumas | 5800 | - |  |  |  |  |
| 2 | Kokybės kontrolė Troponino I tyrimams |  | 3 kartus per savaitę |  |  |  |  |  |
| 3 | D-dimero nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka plazma | 400 | - |  |  |  |  |
| 4 | Kokybės kontrolė D-dimero tyrimams |  | 1 kartą per savaitę |  |  |  |  |  |
| 5 | CRB nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, su integruotais kapiliarais kraujo paėmimui, tinka veniniam, kapiliariniam kraujui ir serumui | 5250 | - |  |  |  |  |
| 6 | Kokybės kontrolė CRB tyrimams |  | 3 kartus per savaitę |  |  |  |  |  |
| 7 | HbA1c (glikozilintas hemoglobinas) nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka kapiliarinis kraujas iš piršto arba veninis su EDTA | 300 | - |  |  |  |  |
| 8 | Kokybės kontrolė HbA1C tyrimams |  | 1 kartą per savaitę |  |  |  |  |  |
| 9 | PT (protrombino laikas) (INR) nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka šviežias kapiliarinis arba veninis kraujas su citratu | 200 | - |  |  |  |  |
| 10 | Kokybės kontrolė PT (INR) tyrimams |  | 1 kartą per savaitę |  |  |  |  |  |
| 11 | iFOB (slapto kraujo išmatose) nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka išmatų mėginys | 250 | - |  |  |  |  |
| 12 | Kokybės kontrolė iFOB tyrimams |  | 1 kartą per savaitę |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM (5 %), Eur* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _________________________________

IX pirkimo objekto dalis - „Reagentai ir priemonės Prokalcitonino (PCT), antistreptolizino O (ASO), C-reaktyvinio baltymo, Kombinuoto Covid-19 ir gripo, Roto, Noro viruso nustatymui (atliekamu analizatoriumi, tiekėjo siūlomu panaudai)“

| REIKALAVIMAI ANALIZATORIUI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą į analizatoriaus gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomo analizatoriaus gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. |
| 1. | Analizatorius – 1 vnt. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |  |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | Prokalcitoninas (PCT), Antistreptolizinas-O (ASO), C-reaktyvinis baltymas, kombinuotas Covid-19 ir gripo testas, Roto ir Noro viruso nustatymas |  |  |
| 3. | Metodas | Sausos chemijos analizatorius , pusiau automatinis. Imuno tyrimo testai, kurie paremti antigeno-antikūno reakcija ir fluorescencijos ar lygiavertis analizatorius |  |  |
| 4. | Kokybės kontrolė (QC) | Būtina kiekvienam parametrui, 1 arba 2 lygių |  |  |
| 5. | Prietaiso sudėtinės dalys | Analizatorius, brūkšninių kodų skanavimo įrenginys, AC adapteris ir maitinimo laidas |  |  |
| 6. | Analizatoriuje įmontuotas laikmatis tyrimo trukmės sekimui arba lygiavertė priemonė | Būtina |  |  |
| 7. | Spausdintuvas (gali būti įmontuotas į analizatorių arba pastatomas šalia) | Būtina |  |  |
| 8. | Temperatūros jutiklis | Būtina |  |  |
| 9. | Testo rezultatų išsaugojimas | Paciento testai- ne < nei 500 rezultatų |  |  |
| 10. | Automatinė analizatoriaus savitikra kaskart įjungiant prietaisą | Būtina |  |  |
| 11. | Komunikacijos jungtys | USB ne < 2 jungtys, LAN jungtis arba RS232 jungtis, skirta duomenų perdavimui į išorinę sistemą, sąsaja su LIS. |  |  |

| REAGENTAI IR PRIEMONĖS TROPONINO I, D-DIMERO, CRB, HbA1c, PT (INR), iFOB TYRIMAMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reagento pavadinimas | Minimalūs prekių techniniai parametrai ir joms keliami reikalavimai | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn. | Kokybės kontrolės rinkinių kiekis 4 stulpelyje nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM (7x8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Prokalcitonino (PCT) nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka kraujas, serumas, plazma | 1200 | - |  |  |  |  |
| 2 | Kokybės kontrolė Prokalcitonino (PCT) tyrimams |  | 1 kartą per savaitę |  |  |  |  |  |
| 3 | Antistreptolizino O (ASO) nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka serumas, plazma | 750 | - |  |  |  |  |
| 4 | Kokybės kontrolė Antistreptolizino O (ASO) tyrimams |  | 2 kartus per savaitę |  |  |  |  |  |
| 5 | C-reaktyvinio baltymo (CRB) nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka kraujas, serumas, plazma | 600 | - |  |  |  |  |
| 6 | Kokybės kontrolė C-reaktyvinio baltymo (CRB) tyrimams |  | 3 kartus per savaitę |  |  |  |  |  |
| 7 | Kombinuoto Covid-19 ir gripo nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, ėminys iš nosiaryklės | 300 | - |  |  |  |  |
| 8 | Kokybės kontrolė Covid-19 ir gripo tyrimams |  | 1 kartą per savaitę |  |  |  |  |  |
| 9 | Roto viruso nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, išmatų ėminys | 150 | - |  |  |  |  |
| 10 | Kokybės kontrolė Roto viruso tyrimams |  | 2 kartus per mėnesį |  |  |  |  |  |
| 11 | Noro viruso nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, išmatų mėginys | 150 | - |  |  |  |  |
| 12 | Kokybės kontrolė Noro viruso tyrimams |  | 2 kartus per mėnesį |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM (5 %), Eur* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _________________________________

Pasiūlymų atitiktis visiems techniniams reikalavimams, kurie gali būti įrodyti pasiūlymų vertinimo metu, privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais dokumentais.

Tiekėjas, teikdamas dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos atitiktį techninei specifikacijai, privalo pateikti juos lietuvių kalba. Jei informacija yra parengta kita kalba, tiekėjas privalo pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Visuose pateikiamuose dokumentuose tiekėjas privalo grafiškai pažymėti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ) tas vietas, kuriose nurodomos techninės charakteristikos, atitinkančios techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Prie kiekvienos tokios pažymėtos vietos turi būti aiškiai nurodytas atitinkamas techninės specifikacijos punktas, kuriam ši informacija skirta. Tiekėjas atsako už vertimo tikslumą ir dokumentų aiškumą. Neaiškiai pažymėta ar nepažymėta informacija gali būti nevertinama kaip atitikties įrodymas.

Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra konfidencialus/ nekonfidencialus (įrašyti) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas |  |  |
| 2. | ........... |  |  |

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo vadovo ir jo

įgalioto asmens pareigos)	                               (parašas)                                         (vardas, pavardė)

__________