KP-3908 Reagentai ir eksploatacinės medžiagos bendro hematologinio tyrimo atlikimui bei įrangos įsigijimas panaudos būdu

techninė specifikacija

BVPŽ kodai: pagrindinis - 33696500-0 Laboratoriniai reagentai; papildomi - 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga; 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai; 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos; 50312000: Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas

I. Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas savo sąskaita pristato įrangą / analizatorius Pirkėjui šiais adresais: Erfurto g. 15 (1 vnt.) ir Karaliaučiaus g. 11 (1 vnt.), Vilnius.

- Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas Pirkėjo nurodytu adresu, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, metodų verifikavimas, medicinos prietaiso paso užpildymas, Pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu, teikimas lietuvių kalba, programinės įrangos versijos atnaujinimai ar pakeitimai.

- Tiekėjas įsipareigoja lietuvių kalba supažindinti / apmokyti Pirkėjo darbuotojus (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir lietuvių kalba konsultuoti įrangos naudojimo klausimais visą sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).

- Visas bendravimas ir susirašinėjimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo, įskaitant bet neapsiribojant Pirkėjo personalo apmokymu dirbti su įranga, konsultacijų teikimu, bendravimu visais įrangos remonto ir techninės priežiūros klausimais, turi vykti lietuvių kalba.

- Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją įrangos tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu ir patvirtina, kad jo siūloma įranga visiškai suderinama su Pirkėjo naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų  techninių kliūčių pajungimui.

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos naudojimo instrukcijos ir gamintojo parengti techniniai aprašai anglų ir lietuvių kalba, ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį techniniams reikalavimams. Pasiūlymo formoje ir Techninių reikalavimų įrangai lentelėje turi būti pateiktos aiškios nuorodos į dokumentus lietuvių kalba, techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančiuose dokumentuose turi būti paženklintas konkretus techninės specifikacijos punktą atitinkantis tekstas.

- Siūloma įranga, reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti ženklintos CE ženklu ir turėti galiojančius CE sertifikatus  arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Su pasiūlymu pateikti įrangos galiojantį CE ženklinimo sertifikatą ar galiojančią EB atitikties deklaraciją originalo ir lietuvių kalbomis.

- Reagentai ir papildomos priemonės turi būti patvirtintos įrangos gamintojo, skirtos tiekėjo siūlomiems analizatoriams. Po sutarties pasirašymo, prekių pristatymo metu turi būti pateikiamos anglų ir lietuvių kalba reagentų ir eksploatacinių priemonių instrukcijos, saugos duomenų lapai, CE arba lygiaverčiai sertifikatai.

- Į vieno tyrimo kainą pacientui turi būti įskaičiuota reagentų, kontrolinių medžiagų (5 dienas per savaitę atliekama ne mažiau kaip dviejų lygių kontrolė – norma ir patologija), kalibracinių bei eksploatacinių medžiagų kaina. Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei kitų eksploatacinių medžiagų galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (dead volume), sutarties galiojimo trukmė (60 mėn.), siūlomas analizatorių skaičius. Daryti prielaidą, kad tyrimai abiem analizatoriais bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties laikotarpiu. Kasdien atliekamos kokybės kontrolės (dirbama 5 dienas per savaitę), kalibracijų (jei reikalinga), metodų verifikavimo, įrangos priežiūros sąnaudas įskaičiuoti į vieno tyrimo kainą pacientui.

- Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatorių darbas. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas nurodo vieno tyrimo kainą be PVM.

II. Techniniai reikalavimai

| Nr. | Reikalavimai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įranga | Automatinis hematologinis analizatorius (5 Diff, 2 vnt.). Įranga nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m. | įrašo tiekėjas (Nurodyti siūlomų analizatorių gamintoją, modelį, kilmės šalį, pagaminimo metus, įrangos kiekį) | Įrangos pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu. |
|  | Matuojami ne mažiau kaip šie klinikiniai parametrai | RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDV-CV, PLT, PDW, MPV, PCT, WBC, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), eozinofilai (#, %), neutrofilai (#, %), bazofilai (#, %). | įrašo tiekėjas |  |
|  | Atrankiniai parametrai kraujo tepinėliams | Matuojami nesubrendę granulocitai, pakitę limfocitai, blastai, branduolėti eritrocitai arba lygiaverčiai parametrai, arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (flags). | įrašo tiekėjas |  |
|  | Mėginys | Veninis, kapiliarinis kraujas. | įrašo tiekėjas |  |
|  | Mėgintuvėliai | Galimybė matuoti iš: a) veninio kraujo mėgintuvėlių (13x75 mm); b) kapiliarinio kraujo mikromėgintuvėlių. | įrašo tiekėjas |  |
|  | Tyrimui atlikti reikalingas mėginio tūris | Ne daugiau 110 μl | įrašo tiekėjas |  |
|  | Mėginių talpa | Padėklas automatiniam mėginių padavimui: - ne mažiau kaip 50 veninio kraujo mėgintuvėlių - nepertraukiamas mėginių talpinimas. | įrašo tiekėjas |  |
|  | Našumas | Ne mažiau 90 tyrimų per valandą dirbant automatiniu režimu. | įrašo tiekėjas |  |
|  | Mėginio paėmimas | a) iš uždarų veninio kraujo mėgintuvėlių automatiniame režime, automatiškai adata praduriant kamštį; b) iš uždarų arba atvirų kapiliarinio kraujo mėgintuvėlių rankiniame režime. | įrašo tiekėjas |  |
|  | Kokybės kontrolės atlikimas | Kontrolinio kraujo matavimai automatiniame režime atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį. | įrašo tiekėjas |  |
|  | Skubūs (STAT) mėginiai | Privaloma funkcija | įrašo tiekėjas |  |
|  | Tyrimo kartojimas | Automatinis tyrimo kartojimas pagal užprogramuotus kriterijus atliekamas iš karto suradus patologiją. | įrašo tiekėjas |  |
|  | Reagentų monitoringas | a) reagentų likučio skaičiavimas; b) automatinis reagentų stabilumo arba galiojimo laiko stebėjimas; c) įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. | įrašo tiekėjas |  |
|  | Mėginių identifikavimas | a) pacientų mėginių identifikavimas nuskaitant brūkšninį kodą; b) kontrolinio kraujo mėginių identifikavimas nuskaitant brūkšninį kodą arba QR kodą arba atpažinimas integruotu radijo dažnio skaitytuvu (RFID). | įrašo tiekėjas |  |
|  | Galimybė įvesti paciento duomenis | Vardas, pavardė, gimimo data, lytis. | įrašo tiekėjas |  |
|  | Kokybės kontrolė | a) kasdien (dirbama 5 dienas per savaitę) atliekama ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija (aukšta ir / arba /žema)); b) Levey-Jennings grafikai. | įrašo tiekėjas |  |
|  | Matavimo ribos | Ne siauresnės kaip: WBC 0,5 – 299 (109/L) RBC 0,5 – 8 (1012/L) HGB 8 – 240 (g/l) HCT 2 – 60 (%) PLT 20 – 1450 (109/L) | įrašo tiekėjas |  |
|  | Atmintis | ne mažiau 10 000 paciento rezultatų su histogramomis. | įrašo tiekėjas |  |
|  | Prietaisas autonominis arba jungiamas prie nuotekų sistemos. Jei analizatorius jungiamas prie nuotekų sistemos, tiekėjas įsipareigoja pristatyti visą reikiamą papildomą įrangą ir pajungia analizatorius savo lėšomis*. |  | įrašo tiekėjas | Įrodymų nereikalaujama, tiekėjas nurodo pajungimo būdą |
|  | Analizatorius turi dvikryptę sąsają integravimui su Pirkėjo laboratorinę informacinę sistemą (toliau – LIS), paciento duomenų, užsakymo ir rezultatų perdavimui. Pirkėjo naudojama LIS - OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija (oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Asanmeda“) (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) |  |  | Pateikiamas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė dvikrypčiu ryšiu. |
|  | Kartu su įranga teikiama papildoma įranga: - brūkšninių kodų skaitytuvas, - nepertraukiamo maitinimo šaltinis (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai), - spausdintuvas, - programine įranga (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos), - kita papildoma įranga, užtikrinanti sklandų įrangos darbą (jei reikia). Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu ir jo priedais (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga). |  | įrašo tiekėjas (pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį). Papildomai nurodyti siūlomų nepertraukiamo maitinimo šaltinio, programinės įrangos, išorinio kompiuterio (jei siūloma), pavadinimus, tipus / modelius, gamintojo pavadinimus ir kilmės šalis. |  |
|  | Saugus nuotolinis prisijungimas techniniam aptarnavimui (papildomas BVPŽ kodas 50312000: Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas) |  | Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įgyvendinti B2B VPN (angl. Busness to Busness Virtual Private Network) sujungimą tarp Perkančiosios ir tiekėjo organizacijų. - Tiekėjas taip pat turi užtikrinti, kad prie nutolusio valdymo sistemos galėtų prieiti tik tiekėjo autorizuoti darbuotojai iš tiekėjo valdomų ir autorizuotų įrenginių. - Tiekėjas turi užtikrinti, kad nutolusio valdymo sistema generuotų įvykių žurnalą. Įvykių žurnalai turi registruoti visas prisijungimo sesijas ir registruoti ne mažiau kaip įrenginio informaciją, vartotojo informaciją ir sesijos pradžios ir pabaigos laikus. | Pateikiama tiekėjo laisvos formos savo ir/ar nuotolinės pagalbos teikimo centro patvirtinimas, kad toks pagalbos teikimo centras egzistuoja ir funkcionuoja ir bus užtikrinami saugaus nuotolinio prisijungimo reikalavimai. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai: - Planuojamo įgyvendinti B2B VPN (Business-to-Business VPN) sprendimo aprašą, kuriame būtų nurodytas ryšio tipas, šifravimo metodai, autentifikavimo būdai, tinklo apsaugos mechanizmai, taip pat pateikta nuoroda į oficialią sprendimo techninę dokumentaciją. - Nuorodą į oficialią naudojamo sprendimo prieigos kontrolės dokumentaciją, kurioje būtų aiškiai aprašyta, kaip valdomi autorizuoti darbuotojai, kokie įrenginiai gali prisijungti, bei kokie taikomi saugumo reikalavimai (MFA, sertifikatai, rolės ir kt.). - Nuorodą į sprendimo įvykių žurnalų (audit log / event log) funkcionalumo aprašą, kuriame būtų pateikta informacija apie registruojamus prisijungimus, įrenginių identifikaciją, sesijų pradžios ir pabaigos laikus, taip pat logų apsaugos ir saugojimo politiką. |

* Tiekėjams bus suteikiama galimybė iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos apžiūrėti Pirkėjo patalpą, kurioje turės būti sumontuotas panaudai siūlomas (-i) analizatorius (-iai).

III. Tyrimų kiekis

| Nr. | Tyrimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu | 250 000 |