Konkurso sąlygų aprašo

3 priedas

II PIRKIMO DALIS. PROCEDŪRINĖ KĖDĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

3. Pristatant prekę būtina pateikti:

3.1. prekės priėmimo-perdavimo aktas;

3.2. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.3. serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba);

3.4. prekės priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.5. garantinio aptarnavimo sąlygos lietuvių kalba.

4. Įrangos pristatymas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PROCEDŪRINĖ KĖDĖ, 4 vnt. |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Elektra reguliuojamas: | 2.1. Aukštis; 2.2. Nugaros dalis; 2.3. Kojų dalis. | Elektra reguliuojamas: 2.1. Aukštis: [nurodyti taip/ne]; 2.2. Nugaros dalis: [nurodyti taip/ne]; 2.3. Kojų dalis: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Rankinis valdymo pultas | Būtina | Rankinis valdymo pultas: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Elektrinis reguliavimas leidžia savarankiškai reguliuoti kėdės padėtis | 4.1. Reguliuojama nugaros dalis: nuo horizontalios padėties (0°) iki vertikalios padėties (ne mažiau 70°); 4.2. Reguliuojama kojų dalis: nuo horizontalios padėties iki ne mažiau -30°; 4.3. Trendelenburgo padėtis. | Elektrinis reguliavimas leidžia savarankiškai reguliuoti kėdės padėtis: 5.1. Reguliuojama nugaros dalis: nuo [nurodyti konkrečiai] iki vertikalios padėties [nurodyti konkrečiai] °; 5.3. Trendelenburgo padėtis: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Visomis kryptimis reguliuojami šoniniai porankiai | 5.1. Pasukami į šonus; 5.2. Pakeliami; 5.3. Reguliuojamo posvyrio kampo. | Visomis kryptimis reguliuojami šoniniai porankiai: 5.1. Pasukami į šonus: [nurodyti taip/ne]; 5.2. Pakeliami: [nurodyti taip/ne]. 5.3. Reguliuojamo posvyrio kampo: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Gulimasis paviršius: | 6.1. Paminkštintas 6.2. Aptrauktas besiūle dirbtinės odos danga, atsparia trinčiai ir dezinfekcinėms medžiagoms | Gulimasis paviršius: 7.1. Paminkštintas: [nurodyti taip/ne]; 7.2. Aptrauktas besiūle dirbtinės odos danga, atsparia trinčiai ir dezinfekcinėms medžiagoms: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Komplektacija: | 7.1. Ne mažiau 4 ratukai; 7.2. Ne mažiau 2 ratukai su stabdžiais arba centriniu stabdžiu. | Komplektacija: 7.1. [nurodyti konkrečiai] ratukai. 7.2. [nurodyti konkrečiai] ratukai su stabdžiais [nurodyti taip/ne] arba centriniu stabdžiu: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Kėdės ilgis horizontalioje padėtyje | Ne mažiau 177 cm ir ne daugiau 200 cm | Kėdės ilgis horizontalioje padėtyje: [nurodyti konkrečiai] cm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Bendras kėdės plotis | ≤ 85 cm | Bendras kėdės plotis: [nurodyti konkrečiai] cm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Didžiausia leistina apkrova | ≥ 170 kg | Didžiausia leistina apkrova: [nurodyti konkrečiai] kg | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Prekės garantija | Ne mažiau 24 mėn. | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia |

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu: „4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

_________________________________