TSD-1256, VPP-7677

Reguliuojamo ilgio didelio diametro specifinės endosagos

techninė specifikacija (kiekis 50 vnt.)

| Eil. Nr. | ##### Parametrai ##### (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ##### Paskirtis | Specifinė reguliuojamo ilgio didelio diametro endosaga PKR transplanto blauzdinei fiksacijai (ir revizinėms operacijoms) |  |
| 2. | ##### Sterilumas | Endosaga pateikiama sterilioje pakuotėje kartu su sterilia reguliuojamo ilgio kilpa, skirta raiščio pritvirtinimui prie sagos ir dviem skirtingų spalvų - pravedančiu ir pasukančiu siūlais kraštinėse sagos angose |  |
| 3. | ##### Endosagos medžiaga | Titano lydinys (arba lygiavertė) |  |
| 4. | ##### Konstrukcija | 1. Pailgos ovalo formos; 2. Ne mažiau 4 kiaurymių. |  |
| 5. | ##### Reikalavimai endosagai | Endosaga su iš anksto paruošta vientisa raištine fiksavimo sistema, pritaikyta didelio diametro kanalo skersmeniui. Skirtingų spalvų siūlai "endosagą" iš kraštinių sagos angų turi leisti pasukti bei kilpiniu siūlu stabiliai ir rigidiškai užfiksuoti kanalo angos kraštuose, kad kilpa nepailgėtų po jos užfiksavimo, o saga neįkristų į blauzdikaulinį kanalą. |  |
| 6. | ##### Endosagos matmenys | Ilgis: 19-23 mm; Plotis: 3-5 mm; Storis: 2 mm ± 0,1 mm. |  |
| 7. | ##### Papildomi reikalavimai endosagai | 1. Būtina sąlyga, kad kryžminio raiščio blauzdikaulinei fiksacijai užtektų panaudoti vieną didelio diametro sagą ir būtų keturios angos, kurių kraštinėse sagos angose būtų skirtingų spalvų siūlai, leidžiantys pasukti sagą taip, kad ji stabiliai ir rigidiškai užsifiksuotų blauzdikaulio kanalo angos kraštuose. 2. Endosaga turi būti suderinama su „GraftTech“ raiščių rekonstrukcijos sistema. |  |
| 8. | ##### Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma patiekti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą ir/arba kitą gamintojo dokumentaciją, kurioje yra aprašyti konkursui siūlomi implantai. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge ir/arba kitoje gamintojo dokumentacijoje nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas vartotojų apmokymas dirbti su siūlomais implantais.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.