TSD-1174, VPP-3872

Skysto azoto šaldymo įrangos techninio aptarnavimo 
techninė specifikacija (1 vnt.)

| Eil. Nr. | ### Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkamų paslaugų apimtis (įskaičiuota į pasiūlymo kainą) | Gamintojo „Consarctic“ skysto azoto šaldymo įrangos: kontroliuojamo užšaldymo įrangos „Biofreeze BV45“ (inv. Nr. 13713341), skysto azoto talpos „MOVY 230“ (inv. Nr. 13713339), azoto fazės pernešimo indo „ASR25“ (inv. Nr. 13713340), skysto azoto talpos „NTR“ (inv. Nr. 1124869L), skysto azoto talpos „BSF 110“ (inv. Nr. 1124870L), skysto azoto talpos „BSF 110“ (inv. Nr. 1124871L), skysto azoto šaldytuvo su priedais „BSD 750“ (inv. Nr. 13717279), toliau vadinamos įranga, techninis aptarnavimas, apimantis: - profilaktinį techninį aptarnavimą; - remonto darbus (įskaitant keičiamas dalis, kalibravimą ir testavimą); - techninę pagalbą ir konsultacijas, susijusias su įrangos eksploatacija. |
| 1.1. | Profilaktinis techninis aptarnavimas: | - Techninė priežiūra pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas. - Gamintojo išleidžiamų FMI (vietoje atliekamų modifikacijų) instaliacija. - Visų temperatūros ir visų kontrolinių sensorių patikros, išvalymas ir kalibracija. - Solenoidinių vožtuvų patikra. - Filtrų patikra ir išvalymas. - Testų ir streso ciklų atlikimas. - Visų indų slėgio patikra. - Kalibracijos atlikimas ir sertifikatų surašymas visoms talpoms. - Aliarmų sistemų patikra. - Šaldiklių kritinių parametrų patikra. - Uždarymo dangčių sandarumo patikra. - Techninės ir programinės įrangos priežiūra ir atnaujinimas. - Periodiškas duomenų bazės suarchyvavimas ir išvalymas. |
| 1.2. | Remonto darbai: | - Įrangos gedimų diagnostika. - Sugedusių dalių keitimas (be papildomo užmokesčio pakeičiama bet kuri sugedusi dalis). Sugedusios dalys keičiamos be jokių apribojimų, išskyrus netinkamo įrangos naudojimo atvejus bei atvejus, kai detalės ir priedai natūraliai susidėvi. - Kalibravimo ir testavimo darbai. |
| 1.3. | Techninė pagalba ir konsultacijos, susijusios su įrangos eksploatacija: | - Nuotolinė techninė pagalba bet kuriuo paros metu. - Pirmo lygio pagalba (tiekėjo priskirtas serviso inžinierius teikia konsultacijas telefonu, esant įrangos gedimui). - Antro lygio pagalba (tiekėjo priskirto serviso inžinieriaus atvykimas į įrangos eksploatavimo vietą (LSMU ligoninėje Kauno klinikose)). |
| 2. | Darbingumo užtikrinimas: | Aptarnaujamos sistemos darbingumas metų bėgyje užtikrinamas: - eksploatuojant sistemą darbo dienomis – ne mažiau kaip 90% bendro darbo laiko; - eksploatuojant sistemą darbo, išeiginėmis ir švenčių dienomis - ne mažiau kaip 85% bendro darbo laiko. |
| 3. | Reikalavimas paslaugos teikėjui: |  |
| 3.1. | Bendradarbiavimas su LSMUL Kauno klinikų Medicininės technikos tarnyba | Techninės informacijos, reikalingos pilnaverčiam įrangos eksploatavimui, teikimas, taip pat konsultacijos šios įrangos profilaktinio aptarnavimo, gedimų nustatymo bei remonto klausimais. Konsultacijos teikiamos telefonu, tiesioginio bendravimo būdu, nuotolinio valdymo sistemos pagalba. |
| 4. | Įrangos aptarnavimo organizavimas: |  |
| 4.1. | Paklausimų bei iškvietimų priėmimas | Elektroniniu paštu, telefonu, gedimų registravimo informacine sistema. |
| 4.2. | Nuotolinio prisijungimo, specialisto atvykimo (tais atvejais, kai gedimo negalima pašalinti nuotoliniu būdu prisijungus prie sistemos) laikas | Reakcija į iškvietimą darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos: - nuotolinio prisijungimo pagalba - ne vėliau kaip per 2 valandas; - specialisto atvykimo atveju - ne vėliau kaip per vieną darbo dieną (8 darbo valandas). |
| 4.3. | LSMUL Kauno klinikų medicininės technikos inžinieriaus (-ių) dalyvavimas atliekant profilaktinio aptarnavimo ir remonto darbus | Įrangos aptarnavimo paslaugą teikiančios įmonės specialisto atvykimo laikas turi būti suderintas su LSMUL Kauno klinikų Medicininės technikos tarnyba bei sudaryta galimybė atliekant darbus dalyvauti šios tarnybos inžinieriui (-iams). |
| 5. | Skysto azoto šaldymo įrangos „Consarctic“ aptarnavimo pradžia | Įrangos aptarnavimas pradedamas nuo sutarties pasirašymo dienos. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas patvirtinimas, kad Tiekėjas sutinka su šioje techninėje specifikacijoje nurodytomis konkurso sąlygomis bei pateiktais reikalavimais.

- Tiekėjas turi būti oficialus Gamintojo atstovas arba turi turėti Gamintojo įgaliojimą dalyvauti pirkime dėl techninio aptarnavimo paslaugos suteikimo.