## Sheet1
1. Bendrieji reikalavimai:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) ir išversti į lietuvių kalbą konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį ir personalo apmokymas.
5. | Garantinis laikotarpis: Ne mažiau nei 24 mėn.
6. | Pristatant prekę būtina pateikti medicinos prietaisų naudojimo instrukciją lietuvių kalba.
7. | PO neįsipareigoja nupirkti visų kiekių. Kiekiai yra preliminarūs.
1 PD. Deguonies reguliatoriai ir jų dalys.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Siūlomos įrangos parametrai (Parametro reikšmė, dokumento pavadinimas, puslapis, kuriame yra pateikta informacija parametro atitikimui pagrįsti)
1. | Deguonies srauto reguliatorius-drėkintuvas
Modelis, markė, gamintojas, gamintojo šalis:
1.1 | Paskirtis | Skirtas tolygiam deguonies reguliavimui, indikavimui. Srauto matuoklis turi būti su dujų sraute plūduriuojančiu rutuliu.
1.2 | Deguonies srauto reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0 iki 15 litrų/min. (užsakovui pageidaujant, už tą pačią kainą gali būti tiekiami 5 litrų/min ir 1,5 litrų/min modeliai)
1.3 | Deguonies srauto reguliavimo ypatumai | Speciali skalės gradacija, leidžianti tiksliau nustatyti deguonies srautą 0 – 5 litrų/min ribose – šiose ribose gradacija kas 0.5 litro/min.
1.4 | Srauto matuoklio konstrukcija | Skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko.
1.5 | Deguonies reguliatoriaus-drėkintuvo jungimas į centralizuotą tiekimo sistemą | Reguliatorius-drėkintuvas jungiamas tiesiai į sistemos DIN arba čekiško standarto greito sujungimo deguonies lizdą. Kaina nesiskiria. Tipą nurodo užsakovas užsakymo metu.
1.6 | Filtras | Turi būti filtras mechaniškai filtruojantis gaunamą iš sistemos deguonį
1.7 | Jungtis su deguonies drėkintuvu | Turi būti 9/16" M jungtis deguonies drėkintuvui
1.8 | Reguliatoriaus identifikacija | Būtinas individualus serijinis numeris kiekvienam reguliatoriui.
1.9 | Konstrukcija | Daugkartiniam naudojimui, plastikinis 250 - 350 cm3 tūrio indas, skaidrus, autoklavuojamas prie ne mažiau kaip 121°C, nedūžtantis, su standžia 9/16" F jungtimi prijungiamas prie deguonies srauto reguliatoriaus ir laiptuota užmaunama jungtimi deguonies tiekimo vamzdeliui
1.10 | Garso slopinimas darbo metu | Būtinas, su specialiu smulkiai porėtu difuzoriumi garso slopinimui ir geresniam deguonies drėkinimui.
1.11 | Indas | Su "Min" ir "Max" pripildymo žymomis. Išgarinamo vandens kiekis ≥80 ml
1.12 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
2 | Deguonies srauto reguliatorių-drėkintuvų dalys:
2.1 | Matavimo skalė | Atitinkantis pasiūlytus deguonies srauto reguliatorius
2.2 | Gaubtelis | Atitinkantis pasiūlytus deguonies srauto reguliatorius
2.3 | Deguonies drėkintuvo buteliukas | Atitinkantis pasiūlytus deguonies srauto drėkintuvus
Tiekėjo siūloma kaina:
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetai | Preliminarūs kiekiai | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Viso kiekio kaina, Eur be PVM (4x5) | PVM tarifas, proc. | Viso kiekio kaina, Eur su PVM (4x5+PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Deguonies reguliatorius-drėkintuvas | Vnt | 100 | 0 | 0 | 21% | 0
2 | Deguonies drėkintuvų dalys:
2.1 | Deguonies reguliatoriaus skalė | Vnt | 10 | 0 | 0 | 21% | 0
2.2 | Deguonies reguliatoriaus skalės gaubtelis | Vnt | 25 | 0 | 0 | 21% | 0
2.3 | Deguonies drėkintuvo buteliukas | Vnt | 35 | 0 | 0 | 21% | 0
Iš viso: |  |  |  |  | 0 | ////////////////////////////// | 0
2 PD. Vakuumo reguliatoriai-atsiurbėjai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. | Vakuumo reguliatoriai-atsiurbėjai
Modelis, markė, gamintojas, gamintojo šalis (patp pat nurodyti ir prekės dalių modelį, markę, gamintoją, gamintojo šalį): |  |  |  | Siūlomos įrangos parametrai (Parametro reikšmė, dokumento pavadinimas, puslapis, kuriame yra pateikta informacija parametro atitikimui pagrįsti)
1.1 | Vakuumo reguliatoriaus paskirtis | Skirtas tolygiam vakuumo reguliavimui ir indikavimui (su vakuummetru) ne siauresnėse ribose, kaip nuo 0 iki -0,8 bar.
1.2 | Vakuumo įjungimo/išjungimo funkcija | Būtina. Atskiras valdymo elementas.
1.3 | Apsauginis indas | Plastikinis 50-200 cm3 talpos, skaidrus, autoklavuojamas ne mažesnėje kaip 134°C temperatūroje , nedūžtantis, su apsauga nuo perpylimo, jungiamas prie vakuumo reguliatoriaus, skirtas apsaugoti nuo skysčio patekimo į centralizuoto vakuumo tiekimo sistemą. Filto ir sujungimo vamzdelio jungtis šone, pasukama į norimą pusę
1.4 | Apsauginis antibakterinis filtras | Jungiamas prie apsauginio indo jo neardant
1.5 | Reguliatoriaus konstrukcija | Ekstriniu atveju reguliatorių galima naudoti be filtro ir apsauginio indo. Vakuumo reguliatoriaus spalvinis kodavimas pagal DIN reikalavimus (jungties-kištuko spalvinis kodavimas nereikalingas).
1.6 | Reguliatoriaus jungimas į centralizuotą tiekimo sistemą. | Reguliatorius tiesiogiai jungiamas į sistemos DIN ar čekiško standarto greito sujungimo vakuumo lizdą arba su papildoma žarnele nuotoliniam pajungimui ir jungtimi į sistemos DIN ar čekiško standarto greito sujungimo vakuumo lizdą
1.7 | Reguliatoriaus identifikacija | Būtinas individualus serijinis numeris kiekvienam reguliatoriui.
1.8 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
2. | Vakuumo reguliatorių apsauginis indas | Atitinkantis pasiūlytus vakuumo reguliatorius-atsiurbėjus
3. | Atsiurbimo indas prijungiamas prie perkamų reguliatorių. Vidutinės talpos indas (2 -4 litrai) su dangteliu
3.1 | Skysčių surinkimo indas | Pagamintas iš skaidraus, atsparaus smūgiams plastiko (polisulfono ar lygiavertės medžiagos), autoklavuojamas ne mažesnėje kaip 134°C temperatūroje. Su tvirtinimo elementu įstatomu į indo laikiklį
3.2 | Indo talpa | 2 – 4 litrų
3.3 | Skysčio surinkimo indo dangtelis | Su sandarinimo žiedu. Su apsauga nuo indo persipildymo ir jungtimis žarnelių prijungimui.
3.4 | Indo laikiklis | Adapteris indo tvirtinimui prie bėgelio.
3.5 | Žarnelė sujungimui su reguliatoriumi | Silikoninė, ilgis ≥ 25m, 7x13 mm
Tiekėjo siūloma kaina:
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetai | Preliminarūs kiekiai | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Viso kiekio kaina, Eur be PVM (4x5) | PVM tarifas, proc. | Viso kiekio kaina, Eur su PVM (4x5+PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Vakuumo reguliatoriai | Vnt | 100 | 0 | 0 | 21% | 0
2 | Vakuumo reguliatorių apsauginis indas | Vnt | 10 | 0 | 0 | 21% | 0
3 | Atsiurbimo indas prijungiamas prie perkamų reguliatorių. Vidutinės talpos indas (2 -4 litrai) su dangteliu | Vnt | 100 | 0 | 0 | 21% | 0
Iš viso: |  |  |  |  | 0 | ////////////////////////////// | 0