## TS 1-2PD
SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Priemonės žaizdų neigiamo slėgio gydymui ir autotransfuzijos sistema
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. Prekėms nustatomas garantinis terminas, kuris yra pristatymo metu galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis 70 proc. nuo bendro galiojimo laiko. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo - priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo-priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
Planuojama pirkėjo | [7 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | PVM tarifas ٪ | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Priemonės žaizdų neigiamo slėgio gydymui | 33140000-3 | Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės. Laimėtojas panaudos būdu turi pateikti 12 vnt. įrenginių skirtu neigiamo slėgio žaizdų gydymui pagal principą 6+6. T.y. (6 įrenginiai pateikiami iš karto ir dar šeši pagal įstaigos poreikį per 24 val. nuo prašymo pateikimo)
1.1 |  | Mažas tvarstis neigiamo slėgio gydymui | 33140000-3 | Sterilus rinkinys, kurį sudaro: 1 - poliuretaninė hidrofobinė, porėtos struktūros kempinė 10cm. (±4cm.) x 10cm. (±4cm.) x ne mažiau 3cm. storio – 1vnt. 2 - slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis – 1 vnt. 3 - lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti ir drėgmei bei bakterijoms atspari plėvelė - 1 vnt. | vnt. | 170 | 5 |  | 0 |  | 0
1.2 |  | Vidutinis tvarstis neigiamo slėgio gydymui | 33140000-3 | Sterilus rinkinys, kurį sudaro: 1 - poliuretaninė hidrofobinė, porėtos struktūros kempinė 15cm. (±5cm.) x 10cm. (±5cm.) x ne mažiau 3cm. storio – 1vnt. 2 - nepaveikiama užspaudimo, užsilenkimo ar susiraizgymo slėgio perdavimo ir drenavimo linija su priklijuojamu „siurbtuku“ (lipnioji siurbtuko dalis turi būti vientisa su siurbtuku) – 1 vnt. 3 - lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti ir drėgmei bei bakterijoms atspari plėvelė - 1 vnt. | vnt. | 530 | 5 |  | 0 |  | 0
1.3 |  | Didelis tvarstis neigiamo slėgio gydymui | 33140000-3 | Sterilus rinkinys, kurį sudaro: 1 - poliuretaninė hidrofobinė, porėtos struktūros kempinė 25cm. (±2cm.) x 15cm. (±2cm.) x ne mažiau 3cm. storio - 1vnt. 2 - nepaveikiama užspaudimo, užsilenkimo ar susiraizgymo slėgio perdavimo ir drenavimo linija su priklijuojamu „siurbtuku“ (lipnioji siurbtuko dalis turi būti vientisa su siurbtuku) – 1 vnt. 3 - lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti ir drėgmei bei bakterijoms atspari plėvelė - 1 vnt. | vnt. | 500 | 5 |  | 0 |  | 0
1.4 |  | Hibridinis tvarstis Nr.1 | 33140000-3 | Sterilus rinkinys, kurį sudaro : 1 – tvarstis 10cm. x 30cm. (± 2cm.) sudarytas iš 3 sluoksnių : poliuretano plėvelė; poliuretano kempinė; silikono sluoksnis. 2 – slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis. 3 – plėvelės. | vnt. | 35 | 5 |  | 0 |  | 0
1.5 |  | Hibridinis tvarstis Nr.2 | 33140000-3 | Sterilus rinkinys, kurį sudaro : 1 – tvarstis 10cm. x 50cm. (± 2cm.) sudarytas iš 3 sluoksnių: poliuretano plėvelė; poliuretano kempinė; silikono sluoksnis. 2 – slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis. 3 – plėvelės. | vnt. | 35 | 5 |  | 0 |  | 0
1.6 |  | Papildoma jungtis | 33140000-3 | Y -jungtis, leidžianti vienu metu pajungti du tvarsčius (dviejų žaizdų gydymui). | vnt. | 35 | 5 |  | 0 |  | 0
1.7 |  | Skysčių surinkimo indas Nr.1 | 33140000-3 | Skysčio surinkimo talpa kurios tūris 400-450ml su talpos lygio žymomis. Talpa turi patogiai ir saugiai tvirtintis prie Neigiamo slėgio įrenginio. | vnt. | 320 | 5 |  | 0 |  | 0
1.8 |  | Skysčių surinkimo indas Nr.2 | 33140000-3 | Skysčio surinkimo talpa kurios tūris 800-850ml su talpos lygio žymomis. Talpa turi patogiai ir saugiai tvirtintis prie Neigiamo slėgio įrenginio. | vnt. | 770 | 5 |  | 0 |  | 0
1.9 |  | Skysčių surinkimo indas Nr.3 | 33140000-3 | Skysčio surinkimo talpa kurios tūris 250-300ml su talpos lygio žymomis. Talpa turi patogiai ir saugiai tvirtintis prie Neigiamo slėgio įrenginio. | vnt. | 65 | 5 |  | 0 |  | 0
1.10 |  | Skysčių surinkimo indas Nr.4 | 33140000-3 | Skysčio surinkimo talpa kurios tūris 1000-1100ml su talpos lygio žymomis. Talpa turi patogiai ir saugiai tvirtintis prie Neigiamo slėgio įrenginio. | vnt. | 55 | 5 |  | 0 |  | 0
Viso 1 p.d.:
2 |  | Autotransfuzijos sistema | 33140000-3 | Vienkartinė, sterili autotransfuzijos sistema, turi tikti Medtronic gamybos aparatui Autolog. | vnt. | 320 | 5 |  | 0 |  | 0
Viso 2 p.d.:

## reikalavimai Prietaisui
REIKALAVIMAI NEIGIAMO SLĖGIO TERAPIJOS PRIETAISUI
TS prietaiso
Eil. Nr. | Pavadinimas, funkcijos, reikalavimai | Specifikacija | Atitiktis reikalavimams (nurodyti)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Aparato svoris | Aparato svoris iki 1,5kg (su mažiausia skysčio surinkimo talpa)
2 | Slėgio diapazonas | Nuo - 25 iki ne žemiau nei -200 mmHg
3 | Garso lygis | Garso lygis 1 m nuo prietaiso <=55dB (nedidelio intensyvumo siurbimo rėžimu)
4 | Akumuliatoriaus naudojimo laikas | Aparatas turi akumuliatorius, su kuriais veikimo trukmė ne mažiau 8 h esant 100 mmHg neigiamam slėgiui
5 | Baterijos įkrovimo laikas | Iki 3 valandų 30 minučių
6 | Talpos dydis | Galimi ≥200ml, ≥800ml
7 | Talpos lygio žymeklis | TAIP
8 | Įrenginio suderinimas su talpa | TAIP
9 | Įrenginio valdymas | Vykdomas per liečiamą ekraną arba mygtukais esančiais šalia ekrano
10 | Nešiojamas | TAIP
11 | Galimi slėgio ciklai | Turi būti nuolatinio ir intermituojančio siurbimo rėžimai
12 | Nepertraukiamo siurbimo funkcija 7/24 | TAIP
13 | Žemo slėgio vaizdinis ir garsinis signalas | TAIP
14 | Slėgio nutekėjimo vaizdinis ir garsinis signalas | TAIP
15 | Pilnos talpos vaizdinis ir garsinis signalas | TAIP
16 | Žarnelės ( linijos) blokavimo vaizdinis ir garsinis signalas | TAIP
17 | Užrakto funkcija neleidžianti pacientui keisti slėgio parametrų | TAIP
18 | Elektros maitinimas | Maitinimas: 220-240vv, 50-60Hz, su prietaisu pateikiamas maitinimo laidas, elektros maitinimo kištukas LT rozetei
19 | Reikalavimai prietaiso priežiūrai: | 1) Tiekėjas atlieka prietaisų techninę priežiūrą, remonto darbus;
2) vykstant remonto/techniniams darbams pateikia pakaitinius prietaisus