TSD-1272, VPP-7601

Vaizdo teleskopo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija | 1. Šviesolaidis, kamera ir teleskopas integruoti į vieną prietaisą; 2. Distaliniame teleskopo gale integruotas vaizdo lustas. |  |
| 2. | Apžiūros laukas | ≥ 80 |  |
| 3. | Matymo kryptis | ≥ 30 |  |
| 4. | Apžiūros lauko gylis | Nuo ≤ 21 mm iki ≥ 200 mm |  |
| 5. | Distalinės dalies išorinis skersmuo | ≤ 5,4 mm |  |
| 6. | Darbinis ilgis | ≥ 300 mm |  |
| 7. | Vaizdo fokusavimas | Pastovus, automatinis vaizdo fokusavimas (angl. focus-free) |  |
| 8. | Matymo krypties reguliavimas | Vaizdo teleskopas turi rotuojamą ratuką, kuriuo reguliuojama matymo kryptis |  |
| 9. | Nuotolinis valdymas | Vaizdo teleskopas turi ≥ 3 laisvai programuojamus nuotolinio valdymo mygtukus |  |
| 10. | Specialios funkcijos | 1. Palaikomas susiaurinto šviesos spektro režimas (angl. Narrow Band Imaging (NBI)); 2. Aukštos raiškos ( HD) vaizdo perdavimas. |  |
| 11. | Prietaiso sterilizavimas | Prietaisas turi būti tinkamas sterilizuoti autoklavu |  |
| 12. | Techninis suderinamumas | Vaizdo teleskopas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Olympus“ vaizdo procesoriumi „OTV-S190“ ir šviesos šaltiniu „CLV-190“ (būtinas gamintojo „Olympus“ patvirtinimas) |  |
| 13. | Apsauga nuo skysčių | Ne žemesnė nei IPX7 klasė |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 16. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudotis prietaisu įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Prekės pristatymas | Prekės pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Kartu su vaizdo teleskopu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.