## TS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA "OFTALMOLOGIJOS ĮRANGA"
Tiekėjo pavadinimas
1. DALIS | DIOPTRIMETRAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Pastabos techninės specifikacijos reikalavimams
1. | Dioptrimetras
1.1. | Dioptrimetras | 1 | vnt.
1.1.1. | Prietaiso tipas Automatinis
1.1.2. | Sferinės refrakcijos matavimo ribos, ne siauresniame diapazone nei (-25,00) – (+25,00) D
1.1.3. | Sferinės refrakcijos žingsniai pasirenkami: 0,25D, 0,12D ir 0,01D
1.1.4. | Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos, ne siauresniame diapazone nei (-10,00) – (+10,00) D
1.1.5. | Cilindrinės refrakcijos žingsniai pasirenkami, ne mažiau: 0,25D, 0,12D ir 0,01D
1.1.6. | Cilindro ašies matavimo ribos, ne siauresniam diapazone nei 0° - 180°, ne mažiau negu 1° žingsniu
1.1.7. | Priedo skaitymui (ADD) matavimo ribos, ne siauresniame diapazone nei (0,00) – (+10,00) D
1.1.8. | Priedo skaitymui (ADD) žingsniai pasirenkami, ne mažiau: 0,25D, 0,12D ir 0,01D
1.1.9. | Multifokinių (progresinių) lęšių matavimo režimas
1.1.10. | Prizmių matavimo ribos, ne siauresniame diapazone nei 0 - 10,00 ∆
1.1.11. | Prizmių matavimo žingsniai pasirenkami, ne mažiau: 0,25∆, 0,12∆ ir 0,01∆
1.1.12. | Matuojamų lęšių diametras (Ø), ne siauresniame diapazone nei 20,0 - 90,0 mm
1.1.13. | Minkštų ir kietų kontaktinių lęšių matavimas
1.1.14. | Refrakcijos matavimui naudojamo šviesos šaltinio bangos ilgis 535 ±10 nm
1.1.15. | Prietaiso valdymas ir rezultatų atvaizdavimas ≥ 14 cm įstrižainės, spalvotame, lietimui jautriame ekrane
1.1.16. | Ekrano pasvirimo kampo reguliavimas
1.1.17. | Matavimų rezultatų atspausdinimas integruotu terminiu spausdintuvu
1.1.18. | Jungtis duomenų perdavimui
1.1.19. | Įranga suderinama su LR esamu elektros tinklu 230 V, 50 Hz
Suma be PVM
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KOMPIUTERINIS PERIMETRAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Pastabos techninės specifikacijos reikalavimams
2. | Kompiuterinis perimetras
2.1. | Kompiuterinis perimetras | 1 | vnt.
2.1.1. | Aparato paskirtis - paciento regos lauko (akipločio) įvertinimui bei akių ligų diagnostikai
2.1.2. | Perimetro ekrano diametras ≥ 30 cm
2.1.3. | Testavimo atstumas ≥ 30 cm
2.1.4. | Slenksčio testų ne mažiau negu: „10-2“, „24-2”, „30-2“, “Makula“, „60-4“, „Nosies laiptelis“ arba lygiaverčiai
2.1.5. | Slenksčio testo strategijų ne mažiau negu: standartinis interaktyvus slenksčio algoritmas, greitas interaktyvus slenksčio algoritmas, pilno slenksčio algoritmas, algoritmas sumažinantis pilno slenksčio testavimo laiką arba lygiaverčiai
2.1.6. | Virš slenkstinių testų ne mažiau negu „C-40“, „C-64“, „C-76“, „C-80“, „C-Armaly“, periferinio lauko arba lygiaverčiai
2.1.7. | Skryningo testo rėžimų ne mažiau negu: Koreguotas pagal amžių; Susietas su slenksčiu; Pastovaus intensyvumo
2.1.8. | Specialūs testai, ne mažiau negu: „Esterman monokuliarinis“, “Esterman binokuliarinis“, “Superior 36“, “Superior 64“, testavimas pagal gydytojo sudarytą programą (būtina galimybė sudaryti ir išsaugoti savo testavimo programas) arba lygiaverčiai
2.1.9. | Stimulo/fono spalva balta ant balto
2.1.10. | Stimulo dydžiai: ne mažiau negu keičiamo dydžio nuo I iki V pagal Goldmaną arba lygiaverčiai
2.1.11. | Sferos apšvietimo intensyvumas 31 ±1 ASB
2.1.12. | Stimulo trukmė ≥ 200 ms
2.1.13. | Tyrimo duomenų išsaugojimas: Prietaiso vidinėje atmintyje; Kompiuteriniu tinklu; DICOM suderinamumas;
2.1.14. | Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas: Aklosios dėmės monitoringas; Akies video monitorius
2.1.15. | Paciento pozicionavimas: motorizuota reguliuojamo aukščio paciento smakro atrama
2.1.16. | Regėjimo korekcija
2.1.17. | Specializuota programinė įranga : Vieno lauko analizė; Glaukomos pusinio lauko testas; Regos lauko indeksas; Valdoma progresijos analizė; Serijinė laukų apžvalga
2.1.18. | Tyrimo duomenų pateikimas integruotame ekrane
2.1.19. | Aparatas valdomas integruotu, prisilietimui jautriu, spalvotu ekranu
2.1.20. | Įranga suderinama su LR esamu elektros tinklu 230 V, 50 Hz
2.1.21. | Komplektuojama: Specialus keičiamo aukščio stalelis su elektros pavara, skirtas kompiuterinio perimetro sumontavimui; Klaviatūra kompiuterinio perimetro valdymui
Suma be PVM
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | OPTINĖS KOHERENTINĖS TOMOGRAFIJOS APARATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Pastabos techninės specifikacijos reikalavimams
3. | Optinės koherentinės tomografijos aparatas
3.1. | Optinės koherentinės tomografijos aparatas | 1 | vnt.
3.1.1. | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT - angiografijos (nenaudojant kontrasto); 3. spalvotos akių dugno fotografijos (fundus kamera)
3.1.2. | OKT tipas: spektro domeno optinės koherencijos tomografija (ang. spectral source domain - OCT) arba reguliuojamo lazerio bangos ilgio optinės koherencijos tomografija (ang. swept source – OCT)
3.1.3. | OKT skenavimo greitis ≥ 100000 A skenų per sekundę
3.1.4. | OKT skenavimo šoninė optinė rezoliucija ≤ 20 µm
3.1.5. | OKT skenavimo ašinė optinė rezoliucija ≤ 8 µm
3.1.6. | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje ≥ 12 mm
3.1.7. | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje ≥ 12 mm
3.1.8. | OKT skenavimo šablonai, ne mažiau negu: 3D skenavimas; Linijinis skenavimas (linijos, radialinis); Raster skenavimas
3.1.9. | Minimalus vyzdžio diametras OKT tyrimui ≤ 2.5 mm
3.1.10. | Spalvotas akies dugno vizualiazavimas ≥ 45° apžvalgos kampu
3.1.11. | OKT angiografijos tyrimas (tinklainės ir optinio nervo disko kraujagyslių vizualizacija nenaudojant kontrasto)
3.1.12. | Akies sekimo sistema: užtikrinanti artefaktų išvengimą skanavimo metu bei tikslų tos pačios skenuojamos vietos nustatymą vėlesnių vizitų metu
3.1.13. | Tos pačios vietos skenavimas (ang. follow-up)
3.1.14. | Automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas ≥ 7 sluoksnių
3.1.15. | Glaukomos analizės galimybės: Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angl. RNFL) storio optiniame diske ir makuloje ganglinių ląstelių komplekso (ang. GCL) storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze; Pokyčių tendencijų nustatymas
3.1.16. | Makulos analizės galimybės: Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze; Pokyčių tendencijų nustatymas
3.1.17. | Priekinio akies segmento skenavimas
3.1.18. | Integruotas arba papildomas to paties gamintojo kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui, ekrano įstrižainė ≥ 45 cm
3.1.19. | Tinklo jungtis
3.1.20. | DICOM suderinamumas
3.1.21. | Įranga suderinama su LR esamu elektros tinklu 230 V, 50 Hz
3.1.22. | Komplekte su OKT pateikiami priedai: OKT pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas (pritaikytas ir pacientams sėdintiems vežimėlyje); Bevielė optinė pelė ir bevielė klaviatūra
Suma be PVM
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0