TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DEFIBRILIATORIUS

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems šios specifikacijos lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Prekė privalo turėti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, jei šie dokumentai yra taikytini perkamai įrangai. Tokiu atveju, Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti dokumentus, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

4. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Prekės pristatomos naudojant netaršias (M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius.) ir (ar) mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“) ir ne kelių eismo piko valandomis, pavyzdžiui, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais 13:00 iki 14:00 val. Reikalavimui pagrįsti, tiekėjas (prekių pristatymo metu) turės pateikti automobilio techninį pasą, kuriame matytųsi keliamą reikalavimą pagrindžiantys duomenys ir automobilio nuotrauką, padarytą prekių pristatymo vietoje.

6. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DEFIBRILIATORIUS

| Eil. Nr. | Funkciniai - techniniai parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą |  |
| 2. | a) Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas; b) Energijos keitimo žingsnis | a) 2 – 360 J ne siauriau; b) ne daugiau 50 J intervale nuo 2 iki 360 J |  |
| 3. | Defibriliatoriaus darbo režimai | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas |  |
| 4. | Defibriliatoriaus elektrodai | a)Išorinės defibriliacijos daugkartinio naudojimo elektrodai b) Vienkartiniai defibriliavimo ir stimuliavimo elektrodai pralaidūs rentgeno spinduliams |  |
| 5. | Automatinis defibriliavimo režimas | Garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas ne ilgiau 9 s |  |
| 6. | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrautų akumuliatorių esančių defibriliatoriuje naudojant 360 J energiją | Ne mažiau 400 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo |  |
| 7. | Metronomo funkcija skirta vaikų ir suaugusių gaivinimui | Gaivinimo kompresijų dažnio nustatymui, pagal gaivinimo standartą AID ir rankiniame režimuose |  |
| 8. | Programuojama 3 defibriliacijų iškrovų seka | Būtina, eskaluojančios energijos pasirinkimui |  |
| 9. | Įranga defibriliatoriaus iškrovai patikrinti | Testinė įranga leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą |  |
|  | Transkutaninio stimuliatoriaus charakteristikos: |  |  |
| 10. | Stimuliacijos režimai | Sinchronizuotas ir nesichronnizuotas režimai. Galimybė atlikti stimuliaciją be EKG laido (atsijungus EKG laidui) |  |
| 11. | Stimuliacijos dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 40 iki 170 imp./min |  |
| 12. | Stimuliacijos dedikuotas mygtukas | Atskiru įjungimo mygtuku įjungiamas stimuliatorius |  |
| 13. | Stimuliavimo srovė | Siauriausias diapazonas nuo 0 iki 200 mA, ne siauresnis |  |
| 14. | Refrakterinis periodas | Diapazonas nuo 200 iki 280 ms, ne siauresnis |  |
|  | Gyvybinių funkcijų monitoriaus charakteristikos: |  |  |
| 15. | Ekranas | Integruotas LCD skystųjų kristalų. Spalvotas su galimybe pakeisti į didelio kontrasto priklausomai nuo aplinkos apšvietimo. |  |
| 16. | Gyvybinių parametrų tendencijų („Trend“) monitoravimas ekrane | 1. Ne mažiau 8 val. trukmės. 2. Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija. 3. SpO2. 4. Arterinis kraujo spaudimas. 5. SpCO matavimas. 6.Širdies susitraukimų dažnis. |  |
| 17. | Įstrižainė ir raiška | Ne mažiau 21 cm; 640x480 taškų |  |
| 18. | Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius | Ne mažiau 3 kreivių |  |
| 19. | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau 12 derivacijų |  |
| 20. | 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys | 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių. 2. ST segmento amplitudės išmatavimai. 3. Suvidurkinti QRS kompleksai. 4. Ritmo EKG. |  |
| 21. | EKG amplitudės dydžiai | Diapazonas ne siauresnis 0,25 – 4 cm/mV |  |
| 22. | ŠSD matavimų ribos ir impulsų aptikimas | 1. Ne siauresnis nei nuo 20 iki 280 k/min 2. Automatinis stimuliatoriaus impulsų aptikimas |  |
| 23. | Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas | VF/VT aliarmo nustatymas rankiniame režime |  |
| 24. | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau 6 valandų nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį arba išorinę atminties kortelę |  |
| 25. | Duomenų perdavimas | Bluetooth (tame tarpe 12 kanalų EKG) persiuntimui į kompiuterinę darbo stotį |  |
| 26. | Programinė įranga gaivinimo analizei ir efektyvumui įvertinti | Analizuojami parametrai: ventiliavimo efektyvumo analizė, krūtinės paspaudimų dažnis, dirbtinių įpūtimų dažnis |  |
|  | Spausdintuvo charakteristikos: |  |  |
| 27. | Spausdintuvas | Ne mažiau trijų kanalų terminis |  |
| 28. | Užrašymo greičiai | Ne mažiau dviejų EKG užrašymo greičių 25 mm/s ir 12.5 mm/s |  |
| 30. | Popieriaus plotis | Ne mažiau 100 mm ± 5 mm |  |
|  | SpO2 modulis su SpCO matavimo funkcija: |  |  |
| 31. | Matavimo ribos | Ne siauresnės nuo 70 iki 100% |  |
| 32. | Duomenų indikacija | SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su kreive ekrane |  |
| 33. | ŠSD dažnio matavimo ribos ne siauresnės | Nuo 25 iki 240 k/min |  |
| 34. | SpCO matavimas | Naudojant pirštinį daviklį |  |
|  | AKS matavimo modulis: |  |  |
| 35. | AKS matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 15 iki 255 mmHg. |  |
| 36. | Automatinis AKS matavimas | Laiko intervalas ne siauresnis nuo 2,5 iki 60 min |  |
| 37. | Manžetės apsauga nuo viršslėgio | Automatinis oro išleidimas viršijus 290 mmHg |  |
| 38. | Parametrų rodymas ekrane | Sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS ir likęs laikas iki sekančio nustatyto matavimo intervalo |  |
|  | Energijos šaltinis ir kiti: |  |  |
| 39. | Akumuliatoriai | 1. Vienu metu naudojami ne mažiau dviejų akumuliatorių. 2. Energijos lygio indikatorius ant akumuliatorių. 3. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus. 4. Garsinis signalas senkant akumuliatoriams. |  |
| 40. | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų 2 akumuliatorių instaliuotų aparate | Ne mažiau 6 val. nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo |  |
| 41. | Defibriliatoriaus priedų komplektacija | Du ličio jonų akumuliatoriai, AKS matavimo manžetės 3 vnt. (šlaunies ir žąsto L, M), SpO2 pirštinis daviklis, stimuliacijos kabelis, rentgenui pralaidūs elektrodai su paspaudimų registravimo funkcija 5 vnt., vidinės defibriliacijos elektrodų adapteris tinkamas prijungti turimus elektrodus, sąsaja duomenų persiuntimui |  |
| 42. | Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis lauko sąlygomis | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis nuo minus 20°C iki plius 50°C, santykinės drėgmės ne siauresnis nuo 5 iki 95% |  |
| 43. | Atitikimui standartams, pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją | a) Vandens rezistentiškumo standartas – ne blogiau IPX4 ir papildomose; b) Atsparumas smūgiams EN 1789 – atlaiko kritimą ne mažiau iš 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; c) Vibracija MIL-STD-810E arba MIL-STD-810F arba MIL-STD-810G, antžeminis transportas 8 kategorija; d) CE atitikties deklaracija; e) Atsparumas kietoms detalėms - ne blogiau IP4X; |  |
| 44. | Garantinis laikotarpis | 24 mėnesiai |  |