Pirkimo sąlygų 2 priedas

        - KP-3671 Fotelis-kėdė pacientui

        - techninė specifikacija

Perkamas kiekis – 5 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės tiksli parametro reikšmė (užpildo tiekėjas) | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose aprašoma siūloma prekė) * (užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terapinė / funkcinė paciento kėdė | Multifunkcinė paciento kėdė medicininėms procedūroms atlikti sėdimoje, gulimoje bei tarpinėje (-se) pozicijoje (-se). | įrašomas prekės modelis, gamintojas, kilmės šalis, paskirtis. |  |
| 2. | Kėdės rėmas | Kėdės rėmas dažytas milteliniu būdu |  |  |
| 3. | Būtinos kėdės dalys (sekcijos) | - Galvos-nugaros dalis - Sėdima dalis - Kojų dalis |  |  |
| 4. | Kėdės gulimosios dalies plotis | Nuo 51 cm iki 60 cm |  |  |
| 5. | Kėdės gulimos dalies paminkštinimo storis | 8 cm (± 2 cm) |  |  |
| 6. | Kėdės bendras ilgis gulimoje pozicijoje | 200 cm (±5 cm) |  |  |
| 7. | Kėdės dalių (sekcijų) pozicionavimas | Galvos-nugaros, sėdimosios ir kojų dalių padėtys iš sėdimos pozicijos į gulimą (ir atvirkščiai) keičiamos motorizuotai, komplekte pateikiamo rankinio valdymo pulto ir/arba kojinio pedalo pagalba. Ne mažiau 3 pozicijos: sėdima, poilsio, gulima. |  |  |
| 8. | Maksimali darbinė kėdės apkrova | 210 kg (±10 kg) |  |  |
| 9. | Apmušalai | - Visų kėdės dalių apmušalas turi būti iš dirbtinės sintetinės odos, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams. - Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau 6 spalvų. |  |  |
| 10. | Porankiai | - Su apmušalais, kurių spalva atitinka kėdės sekcijų apmušalų spalvą; - Reguliuojami – su galimybe: a) kiekvieną porankį nulenkti ir pasukti į šalį, suteikiant infuzijoms/transfuzijoms atlikti patogią padėtį (paciento plaštaka alkūnės atžvilgiu nuleidžiama žemiau ir atvedama į šalį); b) kiekvieną porankį atlenkti aukštyn (kad netrukdytų kai nenaudojamas). - Porankiai minkšti. |  |  |
| 11. | Kėdės sėdimosios dalies aukštis (sėdimoje pozicijoje) | Aukštis reguliuojamas ne siauresniame kaip 54-75 cm intervale. Gali būti siūlomas platesnis intervalas. |  |  |
| 12. | Kėdės mobilumas | Kėdės korpusas sumontuotas ant 4 ratukų, kurių diametras ne mažesnis kaip Ø 100 mm ir ne didesnis kaip Ø 130 mm diametro, su centriniu stabdžiu arba individualiais stabdžiais. |  |  |
| 13. | Terapinės / funkcinės paciento kėdės priedai: |  |  |  |
| 13.1 | Infuzinis stovas 1 vnt. | Stovas reguliuojamo aukščio, turintis ne mažiau kaip 2 kabliukus infuzinio skysčio talpų pakabinimui. Galima sumontuoti kairėje arba dešinėje kėdės pusėje. |  |  |
| 13.2 | Pagalvėlė galvai 1 vnt. | Pagalvėlė minkšta. |  |  |
| 13.3 | Skaidraus plastiko kojų dalies uždangalas, apsaugai nuo nešvarumų 1 vnt. | Atsparus dezinfekcinėms priemonėms. |  |  |
| 13.4 | Popieriaus rulono laikiklis | Būtina |  |  |
| 13.5 | Staliukas, montuojamas prie kėdės šono 1 vnt. | Būtina |  |  |
| 14. | Prekės žymėjimas CE ar lygiaverčiu ženklu | Būtina pateikti. |  | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos prekės atitinka ES direktyvų reikalavimus) kopiją. |
| 15. | Prekės garantinės priežiūros laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. | Nurodomas siūlomas konkretus prekės garantinis laikotarpis |  |

*dokumentai pateikiami originalo kalba  ir vertimu į lietuvių kalbą (išskyrus atvejus, kai originalo kalba yra anglų – tokiu atveju vertimo į lietuvių kalbą pateikti nereikia). Nurodoma aprašymo ir/ar katalogo pavadinimas, numeris, puslapis, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams.

Bendrieji reikalavimai:

- Su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, pristatytos prekės užnešimas, surinkimas, sumontavimas Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjo personalo apmokymas dirbti su preke, konsultacijų, susijusių su prekės naudojimu, teikimas (garantiniu laikotarpiu).

- Tiekėjas įsipareigoja supažindinti pirkėjo personalą (skyriaus, kuriam perduodamos prekės, personalą) su prekės naudojimo specifika, apmokyti dirbti su prekėmis Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. Mokymai rengiami pirkėjo patalpose adresu Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius.