TSD-1147, VPP-4137
Operacinio šviestuvo techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Šviesos šaltinis
	Didelio intensyvumo šviesą skleidžiantys diodai
	

	2. 
	Operacinio šviestuvo modulių („kupolų“) kiekis 
	Du moduliai (abu atitinkantys 3-14 punktuose pateiktus reikalavimus)
	

	3. 
	Operacinio šviestuvo modulio („kupolo“) konstrukcija 
	1. Daugiareflektorinė arba šviesą koncentruojančių linzių sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“;

2. Šviesos diodai su reflektoriais arba šviesą koncentruojančiomis linzėmis kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) mažiausiai trimis kryptimis (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių ir pan.) kupolai).
	

	4. 
	Automatinis apšvietimo sureguliavimas 
	Automatinis apšvietimo sureguliavimas (keičiant operacinio šviestuvo kupolo padėtį arba fokusuojant, chirurginio lauko apšvietimo intensyvumas centriniame taške išlieka nepakitęs)
	

	5. 
	Modulio maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume
	≥ 130 000 liuksų
	

	6. 
	Apšvietimo gylis 

(vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60 %)
	≥ 50 cm 
	

	7. 
	Apšvietimo gylis 

(vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20 %)
	≥ 92,5 cm
	

	8. 
	Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d10, matuojant 1 m atstume)
	Reguliuojamas nuo ≤ 20 cm iki ≥ 23 cm

	

	9. 
	Apšvietos reguliavimo ribos
	Nuo 100 % (maksimalios apšvietos vertės) iki 
≤ 40 %
	

	10. 
	Modulio pritaikymas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu 
	Būtinas modulio pritaikymas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu (endoskopinis darbo režimas)
	

	11. 
	Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra)
	≥ 95
	

	12. 
	Skleidžiamos šviesos spalvinės temperatūros keitimas
	≥ 3 skirtingos spalvinės temperatūros parinktys: 

3500±200 K, 5000±100 K ir ne mažiau kaip 1 tarpinė parinktis
	

	13. 
	Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas
	≥ 50 000 valandų
	

	14. 
	Sterilus operacinio šviestuvo modulio skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimas
	1. Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba;

2. Kiekvienam operacinio šviestuvo moduliui pateikiama po 3 vnt. rankenų (operaciniam šviestuvui – viso 6 vnt.).
	

	15. 
	Nuotolinio bevielio operacinio šviestuvo valdymo pultas
	Pageidautina, kad kartu su operaciniu šviestuvu būtų komplektuojamas nuotolinio bevielio operacinio šviestuvo valdymo pultas arba operaciniame šviestuve būtų įmontuotas bevielis nuotolinis operacinio šviestuvo valdymo pultas
	

	16. 
	Operacinio šviestuvo tvirtinimas
	Operacinis šviestuvas turi būti su jo tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais

Pastaba: daviniai apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti operacinio šviestuvo užsakymo metu.
	

	17. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	

	18. 
	Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimas/sumontavimas, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas
	Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	19. 
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	20. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	( 36 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
	


1
3

