2 priedas

OPTINIO KOHERENTINIO TOMOGRAFO

Techninė specifikacija

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai, patvirtinti gamintojo (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų, sertifikatai.  Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

3. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1 punkto reikalavimams. Atitiktis 2 punkte nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai prekėms:

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optinis koherentinis tomografas |  |  |
| 1.2 | Optinis koherentinis tomografas | Modelis, Gamintojas |  |
| 1.3. | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto); 3. spalvotos akių dugno fotografijos. |  |
| 1.4. | Prietaiso technologinis išpildymas ir komplektavimas | Prietaisas sudarytas iš diagnostinio OKT įrenginio su integruota skaitmenine foto kamera ir atskiro atitinkamos specifikacijos kompiuterio, monitoriaus, bei reguliuojamo aukščio elektrinio staliuko. |  |
| 1.5. | OKT skenavimo greitis | Ne mažiau 50000 A skenų per sekundę |  |
| 1.6. | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje | Ne mažiau 12 mm |  |
| 1.7. | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje | Ne mažiau 9 mm |  |
| 1.8. | OKT skenavimo ašinė rezoliucija | Ne daugiau 7 µm |  |
| 1.9. | OKT skenavimo šoninė rezoliucija | Ne daugiau 20 µm |  |
| 1.10. | OKT skenavimo šablonai | 3D tūrinis skenavimas; linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis) |  |
| 1.11. | Minimalus vyzdžio diametras OKT tyrimui | Ne daugiau 2,5 mm |  |
| 1.12. | Minimalus vyzdžio diametras akies dugno fotografijos tyrimui | Ne daugiau 3,3 mm |  |
| 1.13. | Akies dugno fotografijų tipai | Spalvota arba jai lygiaverčiai dugno atvaizdavimo tipai |  |
| 1.14. | Spalvoto akies dugno fotografavimo kampas | Ne mažiau 45° |  |
| 1.15. | Galimybė tyrimą atlikti pusiau automatiniu ir rankiniu režimu | Būtina |  |
| 1.16. | Specialus režimas pacientams su katarakta | Būtina |  |
| 1.17. | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, aukštos rezoliucijos skenavimas |  |
| 1.18. | Glaukomos analizės galimybės |  | - Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio apie optinį diską nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze; - Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze. |
| 1.19. | Priekinio akies segmento tyrimo modulis |  | Būtina |
| 1.20. | OKT angiografijos tyrimas |  | Būtinas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles, nenaudojant kontrasto |
| 1.21. | Programinė įranga |  | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM. |
| 1.22. | Kompiuteris, tinkamas OCT ir spalvotų vaizdų apdorojimui ir kaupimui |  | Kompiuteris ir monitorius (HD raiškos) gali būti ir integruoti vienas su kitu; klaviatūra ir pelė (optinė) – atskirai. |
| 1.23. | Staliukas OKT prietaisui, kompiuteriui ir monitoriui pastatyti |  | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas |
| 1.24. | Maitinimas |  | Iš ~220-240V, 50Hz elektros tinklo |
| 2. | Kiti reikalavimai: |  |  |
| 2.1. | Garantija |  | ≥24 mėn. |
| 2.1. | Atitiktis 93/42/EEC direktyvai/ ar lygiaverčiai |  | Būtina |
| 2.2. | Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą arba turi sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą garantijos termino metu |  | Būtina. |
| 2.3. | Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas |  | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
| 2.4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija |  | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. |

______________________________________________________________________