TSD-1150, VPP-3705

Medicininės įrangos techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Stacionarus kraujagyslinis echoskopas su pilviniu ir linijiniu davikliais, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos struktūra | 1. Pilnai skaitmeninė sistema; 2. Aktyvių daviklių jungtys ≥ 4; 3. Apdorojimo kanalų ≥ 8,5 mln.; 4. Palaikomas dažnių diapazonas ne siauresnis nei (1,0 – 21,0) MHz; 5. Bendras sistemos dinaminis diapozonas ≥ 330 dB 6. Linijų tankumas ≥ 512; 7. Fiksuojami ratukai ≥ 4 arba centrinis stabdis. |  |
| 2. | Tyrimų tipai | 1. Kraujotakos tyrimai; 2. Pilviniai tyrimai; 3. Smulkių dalių tyrimai. |  |
| 3. | Aparato monitorius | 1. Skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm (≥ 21,5"); 3. Transportavimo padėtyje nulenkiamas į priekį ≥ 90°; 4. Fiksuojamas monitorių laikantis rėmas. |  |
| 4. | Sistemos valdymas | 1. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; 2. Sukiojama į abu šonus po ≥ 45°; 3. Stiprinimo kompensavimo (angl. TGC) valdymas ≥ 8 lygių; 4. Integruoto jutiklinio ekrano įstrižainė ≥ 30 cm; 5. Skaitinė – raidinė klaviatūra. |  |
| 5. | Vaizdavimo režimai | 1. 2D režimas su harmonikų vaizdavimu; 2. Spalvinis Dopleris; 3. Galios Dopleris; 4. Nuolatinės bangos Dopleris; 5. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio (HPRF) pulsinės bangos Dopleris. |  |
| 6. | 2D vaizdavimo režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 40 cm; 2. Kadrų dažnis ≥ 2100 kadrų/sek.; 3. Stiprinimo diapazonas ne siauresnis nei (0 – +20) dB; 4. Nepertaukiama regėjimo lauko vaizdo optimizavimo funkcija, automatiškai keičianti dvimačio vaizdo stiprinimo kompensaciją ir stiprinimą arba vaizdo optimizavimo funkcija vieno mygtuko paspaudimu; 5. Technologija, naudojanti doplerio srautą triukšmų pašalinimui ir artefaktų sumažinimui, padidinanti audinių ir kraujagyslių sienelių ryškumą. |  |
| 7. | Spalvinio Doplerio vaizdavimo režimas | 1. Stiprinimo diapazonas ne siauresnis nei (-20 – +20) dB 2. Optimizavimas pagal pasirinktą tėkmės būseną; 3. PRF diapozonas ne siauresnis nei (100 – 17900) Hz |  |
| 8. | Spektrinio Doplerio vaizdavimo režimas | 1. Stiprinimo diapazonas ne siauresnis nei (0 – +30) dB; 2. PRF diapozonas ne siauresnis nei (400 – 35500) Hz 3. Tripleksas; 4. Doplerio vartelių dydžio diapozonas ne siauresnis nei (0,5 – 20,0) mm; 5. Kampo korekcijos diapazonas ne siauresnis nei 0- 85; 6. Spektrinio doplerio automatizacija vieno mygtuko paspaudimu. |  |
| 9. | Panoraminis vaizdavimas | Maksimalus vaizdo ilgis ≥ 160 cm. |  |
| 10. | Komplektuojami davikliai: |  |  |
| 10.1. | Konveksinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis nei (1,0 – 5,5) MHz; 2. Vienalyčio kristalo gamybos technologija; 3. Apžvalgos laukas ≥ 70o; 4. Darbinis elementų skaičius ≥ 180. |  |
| 10.2. | Linijinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei (5,0 - 13,5) MHz; 2. Apžvalgos laukas ≥ 35 mm; 3. Darbinis elementų skaičius ≥ 380. |  |
| 11. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas DICOM formatu | Palaikomos DICOM standarto funkcijos: 1. DICOM Storage (alternatyvūs pavadinimai – DICOM Store arba DICOM Send); 2. DICOM Print; 3. DICOM Modality Worklist; 4. DICOM Exchange Media. |  |
| 12. | Sistemos atmintis | 1. Vidinė atmintis ≥ 500 GB SSD diske; 2. Išsaugoti išorinėse laikmenose: USB; 3. Maksimali vaizdo įrašų trukmė ≥ 300 sek. |  |
| 13. | Sistemos sandara | 1. Šildomas gelio laikiklis; 2. Nespalvotas vaizdo spausdintuvas; 3. Bevielio ryšio modulis; 4. Galimybė ateityje įdiegti elastografinių tyrimų modulį; 5. Galimybė ateityje įdiegti kontrastinių tyrimų modulį; 6. Galimybė ateityje įdiegti 3D/4D vaizdavimo modulį. |  |
| 14. | Aparato maitinimas | 230V, 50Hz elektros tinklas |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 16. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 20. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 21. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Kraujotakos tyrimo aparatas kraujagyslių chirurgų poliklinikai, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Mobili neinvazinė visapusiškos kraujagyslių diagnostikos sistema |  |
| 2. | Konstrukcija | Visi sistemos komponentai patogiai išdėstyti viename mobiliame vežimėlyje |  |
| 3. | Matavimo metodai | Ne mažiau nei: - Segmentinė oscilografija, ≥ 8 kanalų; - Optinė pulso oscilografija (OPO); - Optinis arterinio slėgio matavimas (OAD); - Venų oro pletizmografija (Air VVP); - Venų okliuzijos pletizmografija (VOP); - D-PPG/LRR testavimas turniketo principu; - Audinių optinis perfuzijos slėgis (TOPP); - Krūtinės angos sindromo diagnostika / pečių juostos manevras (TOS). |  |
| 4. | Matavimo režimai/testai | Ne mažiau nei: - Kelių kanalų streso testai; - 8 kanalų segmentinis slėgio bandymas; - Arterijų patikra diferencinei diagnostikai; - Venų vožtuvo testas turniketo principu; - Muscular Pump testas, - Morbus Raynaud įvertinimas; - Intervalinio matavimo nustatymas. |  |
| 5. | Matuojami pagrindiniai parametrai | Ne mažiau nei: - Oscilometrinis ABI (oABI); - Doplerio ABI; - Pulso bangos indeksas (PWI); - TBI; - Širdies ritmo kintamumas su EKG trigeriu; - Pulso bangos greitis su EKG trigeriu; - Pulso bangos greitis su pneumatinėmis manžetėmis. |  |
| 6. | Autentiška pulso banga | Rizikingus pacientus, galima lengvai nustatyti įvertinus dikrotinę bangą bei apskaičiuojant RI (refleksijos indeksą) ir SI (standumo indeksą). |  |
| 7. | Matavimo programa flebologams | Matavimo programa flebologams, kurioje sistema pradeda nuolatinį D-PPG matavimą optinių jutiklių pagalba iki 200 sekundžių. |  |
| 8. | Išsamios ataskaitos spausdinimas | Pneumatinių matavimų oscilogramos, optinės impulsinės oscilografijos pulso banga, Doplerio indeksai ir venų vožtuvų testai gali būti atvaizduojami vienoje aiškioje ataskaitoje. |  |
| 9. | Sistemos sąsajos | Programinė įranga leidžia sklandžiai sąveikauti su visais sistemos moduliais bei suteikia centrinę pacientų duomenų bazę ir sąsajas su ligoninės informacinėms sistemoms. |  |
| 10. | Komplektacija | - Matavimo moduliai visiems nurodytiems parametrams, su pradiniais matavimo priedais; - Programinė įranga; - Mobilus vežimėlis su EKG laidų laikymo rankena; - Viskas viename (All-In-One) kompiuteris. |  |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 16. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |