TSD-1255, VPP-6909

Medicininės technikos infekcinių ligų korpusui techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Aparatas krūtinės ląstos paspaudimams (širdies kompresijai) atlikti gaivinimo metu, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato konstrukcija | Prietaisas tvirtinamas prie lentos – pagrindo, dedamo po gaivinamo paciento nugara |  |
| 2. | Veikimo principas | Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (krūtinės pakėlimas) |  |
| 3. | Dekompresijų atlikimo principas | Dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos |  |
| 4. | Kompresijų gylis diapazone | Ne mažiau kaip 5 cm, bet ne daugiau kaip 6 cm (pagal LR gaivinimo algoritmą) |  |
| 5. | Kompresijos-dekompresijos ciklas | Po 50% ± 5% |  |
| 6. | Kompresijų greičio nustatymo ribos | 1. Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai, bet ne mažiau 100 kartų/min ir ne daugiau kaip 120 kartų/min (pagal LR gaivinimo algoritmą); 2. Būtina galimybė pakeisti paspaudimų dažnį kompresijų metu. |  |
| 7. | Pasirenkami gaivinimo režimai: | 1. Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai); 2. Pastovios kompresijos režimas; 3. Pauzės režimas (kompresijos neatliekamos); 4. Krūtinės ląstos dekompresija oro įpūtimo (ventiliavimo) metu – paspaudėjo griebtuvas pakyla ne mažiau kaip 1 cm virš krūtinės ląstos paviršiaus. |  |
| 8. | Sistemos pritaikymas pacientui, stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu | 1. Plokščia nugarinė lenta (pagrindas), neturinti aštrių kampų, dedama po gulinčio paciento nugara; 2. Paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento; 3. Paciento rankų fiksavimo diržai pritvirtinti prie aparato korpuso, saugiam transportavimui. |  |
| 9. | Akumuliatorius (baterija) | 1. Pakraunamas, ličio jonų polimerų (arba lygiavertis); 2. Išimamas/įdedamas be papildomų įrankių; 3. Pakrovimo lygio indikatorius ant baterijos arba ant prietaiso korpuso; 4. Pilnai pakrauto akumuliatoriaus veikimo laikas ≥ 40 min.; 5. Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant akumuliatoriaus iš aparato. |  |
| 10. | Aliarmų sistema | 1. Vizualiniai ir garsiniai aliarmai; 2. Aliarmo statusas atvaizduojamas ekrane arba ant prietaiso panelės. |  |
| 11. | Savitikros sistema | Automatinė patikros sistema (angl. self-test) kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui. |  |
| 12. | Duomenų perdavimas į kompiuterį bevieliu būdu | 1. WiFi arba bluetooth būdu gaivinimo ir techninių duomenų perdavimas į el. paštą; 2. Ataskaitos generavimas pdf (arba lygiaverčiu) formatu. |  |
| 13. | Prietaiso svoris | Prietaiso svoris su akumuliatoriumi (be papildomų diržų ir kitų priedų) ne daugiau 8 kg |  |
| 14. | Apsaugos klasė | Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė nei IP33 klasė |  |
| 15. | Komplektacija | 1. Krūtinės ląstos paspaudėjas su lenta-pagrindu; 2. Akumuliatoriai (darbinis ir rezervinis) – 2 vnt.; 3. Akumuliatoriaus pakrovimo laidas; 4. Krepšys aparato su priedais nešimui. |  |
| 16. | Garantinis terminas | Aparatui su visais komplektuojamais priedais suteikiamas ≥ 24 mėnesių garantinis terminas |  |
| 17. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudotis prietaisu įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 19. | Prekių pristatymas ir instaliavimas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Išorinis intrakardinis širdies stimuliatorius, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stimuliacijos režimai | AAI, AOO, VVI, VOO |  |
| 2. | Bazinio stimuliavimo dažnio nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 30-200 k/min. |  |
| 3. | Greito prieširdžių stimuliavimo dažnio nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 80-800 k/min. |  |
| 4. | Amplitudės nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 0,1-25 mA |  |
| 5. | Impulso trukmė | 1,5 ms ± 0,1 ms |  |
| 6. | Jautrumo nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 0,4-20 mV |  |
| 7. | Refrakterinis (nejautrumo) periodas | 1. Nereagavimas po stimuliavimo 200 ms +5/30 ms; 2. Nereagavimas po registravimo 120 ms +2/30 ms. |  |
| 8. | Ekranas prietaiso darbinių parametrų atvaizdavimui | 1. Skystųjų kristalų; 2. Ekrane atvaizduojami parametrai: a) nustatytas stimuliacijos dažnis; b) amplitudės, jautrumo dydžiai; c) baterijos įkrovimo lygis; d) užrakto būsena. |  |
| 9. | Svoris | ≤ 550 g |  |
| 10. | Maitinimo šaltinis | 1. Standartiniai ne didesni kaip AA dydžio maitinimo elementai; 2. Maitinimo elementų tarnavimo laikas – ne mažiau 19 dienų nepertraukiamos stimuliacijos. |  |
| 11. | Prietaiso veikimas be baterijų | Nepertraukiamas prietaiso veikimas be baterijų ne mažiau kaip 25 s |  |
| 12. | Apsauga nuo išorinės defibriliacijos | Būtina apsauga nuo išorinės defibriliacijos |  |
| 13. | Komplektacija | 1. Stimuliacijos zondas – elektrodas su įvedimo sistema – 10 vnt.; 2. Stimuliacinio zondo – elektrodo prailginimo laidas – 1 vnt. |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti prietaisą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

3 pirkimo dalis. Kojų ir rankų treniruoklis su išplečiama važiuokle, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kojų ir rankų treniruoklis, skirtas reabilitacijai ir fizinės būklės gerinimui. Tinkamas profesionaliam naudojimui. |  |
| 2. | Konstrukcija | 1. Mobilus įrenginys su ratukais ir stabdžių sistema; 2. Tinkamas naudoti pacientams sėdimoje, pusiau gulimoje ir gulimoje padėtyse. |  |
| 3. | Programinė įranga | Įdiegtos terapinės ir motyvacinės programos: galimybė nustatyti treniruotės trukmę, pasipriešinimą. |  |
| 4. | Valdymo panelė (ekranas) | 1. Ekranas spalvotas, lietimui jautrus, ≥ 7" įstrižainės; 2. Skirtas terapinių ir motyvacinių programų, bei treniruotės duomenų atvaizdavimui; 3. Su nuotolinio valdymo pultu. |  |
| 5. | Treniruotės režimai | Pasyvi, aktyvi, aktyvi su pagalba |  |
| 6. | Aukščio reguliavimas | Treniruoklio aukštis reguliuojamas ne siauresniame kaip 131-158 cm intervale |  |
| 7. | Važiuoklės plotis | 1. Maksimalus važiuoklės plotis ne mažesnis kaip 93 cm; 2. Važiuoklės plotis reguliuojamas be papildomų įrankių, naudojant tik įrenginyje integruotą rankinį mechanizmą. |  |
| 8. | Maksimali leistina apkrova | Ne mažiau kaip 135 kg |  |
| 9. | Apsaugos funkcijos | 1. Greito sustojimo funkcija; 2. Spazmų kontrolės funkcija (aptinka raumenų spazmus ir sustabdo mechanizmą). |  |
| 10. | Komplektacija | Rankų fiksatoriai su dirželiais ir greito nuėmimo sistema – 1 pora |  |
| 11. | Maitinimo šaltinis | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 17. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

4 pirkimo dalis. Kompresinės terapijos aparatas, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Prietaisas skirtas pneumatinės kompresijos (presoterapijos) principu, kompresiniam limfodrenažui palengvinti - skatinti natūralią limfos ir kraujo cirkuliaciją |  |
| 2. | Kanalų skaičius | ≥ 12 kanalų |  |
| 3. | Ekranas | Skaitmeninis arba grafinis |  |
| 4. | Valdymas | Valdoma mygtukais arba lietimui jautriu ekranu |  |
| 5. | Kompresijos greičiai | Ne mažiau kaip 2 kompresijos greičiai |  |
| 6. | Procedūros trukmė | 1. Integruotas laikmatis; 2. Automatinis išsijungimas po procedūros. |  |
| 7. | Slėgio nustatymas | 1. Nuoseklus; 2. Ne siauresnėse ribose kaip 20-120 mmHg. |  |
| 8. | Oro pašalinimas | Automatinis oro pašalinimas iš aplikatoriaus po procedūros |  |
| 9. | Komplektuojami priedai: | 1. Kojų aplikatorius (L dydžio), ≥ 12-os kamerų – 2 vnt.; 2. Rankų aplikatorius, ≥ 12-os kamerų – 2 vnt.; 3. Klubų aplikatorius, ≥ 12-os kamerų – 1 vnt.; 4. Papildoma dalis kojų aplikatoriaus apimties didinimui – 2 vnt. |  |
| 10. | Elektros maitinimas | Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 11. | Garantinis terminas | 1. ≥ 24 mėnesiai kompresinės terapijos aparatui; 2. ≥ 12 mėnesių aplikatoriams. |  |
| 12. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

___________________________