TSD-1253, VPP-7197
Medicininių siurblių, jungiamų prie vakuumo tiekimo sistemos ir medicininių fokusuotos šviesos lempų  techninė specifikacija
1 pirkimo dalis. Medicininis siurblys, jungiamas prie vakuumo tiekimo sistemos (kiekis 50 kompl.)
	Eil. Nr.
	Parametrai 
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Komplektą sudaro:
	
	

	1.1.
	Vakuumo reguliatorius 
(1 vnt.)
	1. Skirtas tolygiam vakuumo reguliavimui ir indikavimui (su integruotu vakuummetru) ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 0,8 bar (esant pakankamam vakuumo lygiui centrinėje sistemoje);

2. Su jungikliu vakuumo įjungimui ir išjungimui;

3. Konstrukcija leidžia:

a) keisti vakuummetro nukreipimo į šoną kampą ≥ ( 45( ribose (patogiam vakuummetro parodymų stebėjimui);

b) ekstriniu atveju reguliatorių panaudoti be apsauginio filtro ir be apsauginio indo.
	

	1.2.
	Apsauginis indas (1 vnt.)
	1. Jungiamas prie vakuumo reguliatoriaus, skirtas apsaugoti nuo skysčio patekimo į centralizuoto vakuumo tiekimo sistemą;

2. 50 - 100 ml talpos;

3. Plastikinis (arba lygiavertis), nedūžtantis, skaidrus;

4. Autoklavuojamas 134°C temperatūroje.
	

	1.3.
	Skysčio surinkimo indas
(1 vnt.)
	1. 2-3 litrų talpos;

2. Plastikinis (arba lygiavertis), nedūžtantis;

3. Autoklavuojamas 134°C temperatūroje.
	

	1.4.
	Skysčio surinkimo indo dangtelis (1 vnt.)
	1. Plastikinis arba metalinis (arba lygiavertis);

2. Su apsauga nuo indo perpildymo, su jungtimis žarnelių prijungimui bei sandarinimo detalėmis.
	

	1.5.
	Dvigubas laikiklis kateteriams (1 vnt.)
	1. Kateterių laikiklis su dviem plastikiniais (arba lygiaverčiais) vamzdeliais;
2. Vamzdelių aukštis 40 cm ± 1 cm.
	

	1.6.
	Laikiklis (3 vnt.)
	1. Skirtas vakuumo reguliatorių, skysčio surinkimo indų ir dvigubų laikiklių tvirtinimui prie medicininio bėgelio, atitinkančio europinį standartą EN ISO 19054 (arba lygiavertį); 

2. Plastikinis (arba lygiavertis).
	

	1.7.
	Žarnelė atsiurbiklio prijungimui prie centralizuoto vakuumo tiekimo sistemos (1 vnt.)
	1. Armuota;

2. Ilgis ≥ 1,5 m;

3. Su prijungimui prie vakuumo tiekimo sistemos skirta jungtimi;

4. Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais centrinio vakuumo tiekimo sistemos lizdais (reikiamos jungties tipas suderinamas užsakymo metu).
	

	1.8.
	Antibakterinis filtras
(10 vnt.)
	Skirtas vienkartiniam naudojimui (kol užsiteršia)
	

	2.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis
	

	3.
	Prekių pristatymas
	Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	4.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis


	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	


Papildomas reikalavimas:
1. Siūlomoms prekėms, išskyrus antibakterinius filtrus, suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija (nurodyti suteikiamos garantijos trukmę).
2 pirkimo dalis. Medicininė fokusuotos šviesos lempa (kiekis 24 vnt.)

	Eil.

Nr.
	Parametrai

(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Šviesos šaltinis
	Šviesos diodai LED arba lygiaverčiai
	

	2.
	Apšvietimo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 25 % iki 100 %
	

	3.
	Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas
	≥ 40 000 valandų
	

	4.
	Maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstumu
	≥ 30 000 lx
	

	5.
	Minimalus sufokusuojamas apšvietimo lauko dydis (d10, matuojamas 1 m atstumu)
	≥ 17 cm
	

	6.
	Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra)
	≥ 95
	

	7.
	Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra
	≥ 4500 K
	

	8.
	Šviestuvo laikiklis
	Šviestuvas su universaliu laikikliu DIN/EURO bėgeliui
	

	9.
	Šviestuvo skleidžiamos šviesos intensyvumo reguliavimas
	Šviestuvo skleidžiamos šviesos intensyvumas reguliuojamas ant lempos korpuso integruotu ratuku arba mygtukais
	

	10.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	11.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	12.
	Prekių pristatymas
	Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	13.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis


	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	


_______________________
PAGE  
2

