Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

CHEMINĖS DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS

2025-__-__

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, el. pašto adresas: |  |

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1. Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pridedamuose dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms prekėms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, jie yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam.

2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo (siūlomų priemonių, įrangos) technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.).

3. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant tiekėjo pateiktus gamintojo dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu prašoma).

4. Pasiūlymų vertinimo metu tiekėjas per 10 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos prašymo pateikimo CVP IS priemonėmis dienos turės neatlygintinai pateikti siūlomų prekių pavyzdžius (pavyzdžių kiekiai nurodyti pirkimo dalių aprašymuose) įvertinimui.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių parametrai bei tiekėjo siūlomi įkainiai:

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui | Mato vienetas | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Mato vnt. įkainis Eur, be PVM | PVM proc. | Bendra kaina Eur, be PVM |  | Atitikimas techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus | Prekės gamintojas, Prekės kodas (jei taikoma) Nuoroda į prekės kodą dokumentacijoje, psl. Nr. Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RANKŲ HIGIENOS PRIEMONĖS (sieniniai laikikliai panaudai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rankų antiseptikas | 1. Priemonė yra skirta higieninei ir chirurginei rankų antiseptikai. 2. Priemonės forma - paruoštas naudojimui skystis. 3. Pagrindinė veiklioji priemonės medžiaga – etilo alkoholis arba isopropanolis arba jų mišinys (koncentracija 70-90 %). 4. Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, butandiolio, triklozano, dažiklių. 5. Priemonės ekspozicijos laikas: higieninės rankų dezinfekcijos ekspozicijos laikas - iki 30 sekundžių, chirurginės rankų antiseptikos ekspozicijos laikas - iki 1,5 minutės. 6. Sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros minkštinančių komponentų, drėgmę palaikančių priedų. 7. Talpa: 500 ml - 1 l (kaina skaičiuojama 1 l antiseptiko kartu su visais priedais). 8. Priemonė arba atitinka vienkartinės rankų paruošimo sistemos reikalavimus arba pompa ir tirpalo indas naudojami vienkartinai (išnaudoti antiseptiko indas ir pompa keičiami nauju antiseptiko indu ir pompa). 9. Priemonė pasižymi baktericidiniu (veikia MRSA, TBC) (veikia per 30 sek.), fungicidiniu (veikia per 30 sek.), virusidiniu (veikia ŽIV, HBV, HCV, Rota, polio, Adeno, gripo virusus) (ŽIV, HBV, HCV, gripo virusus veikia per 30 sek.) - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 10. Pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams: EN 1500, EN12791, EN 14476, EN 14348, EN 13624 arba lygiaverčiams standartams. 11. Pateikti priemonės biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą; duomenų saugos lapus (lietuvių kalba), naudojimo instrukciją (lietuvių bei originalo kalba). 12. Kartu su prekėmis pateikti neatlygintinai ne didesnes kaip A5 formato laminuotas chirurginio (30 vnt.) ir higieninio (200 vnt.) rankų paruošimo schemas (instrukcijas) lietuvių kalba, atitinkančias Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 nustatytus rankų paruošimo ir chirurginio rankų paruošimo reikalavimus - skanuotus pavyzdžius pateikti kartu su pasiūlymu. 13. Priemonės 1.1 - 1.3 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. 14. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | l | 15400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Priemonės rankų plovimui | 1. Priemonės PH neutralus (5-8). 2. Sudėtyje nėra dažiklių, parabenų. 3. Priemonė nėra antimikrobinė. 4. Priemonė paruošta naudojimui. 5. Priemonė arba atitinka vienkartinės rankų paruošimo sistemos reikalavimus arba pompa ir tirpalo indas naudojami vienkartinai (išnaudoti muilo indas ir pompa keičiami nauju muilo indu ir pompa). 6. Talpa: 500 ml - 1 l (kaina skaičiuojama 1 l muilo kartu su visais priedais). Jei naudojamos pomputės - kaina pateikiama įskaičiuojant pomputę. 7. Kartu su prekėmis pateikti neatlygintinai ne didesnes kaip A5 formato laminuotas chirurginio rankų plovimo schemas (instrukcijas) (40 vnt.) lietuvių kalba ir higieninio rankų plovimo schemas (100 vnt.), atitinkančias Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 nustatytus rankų paruošimo ir chirurginio rankų apruošimo reikalavimus. 8. Kartu su prekėmis Pateikti produkto duomenų saugos lapus ir naudojimo instrukciją (lietuvių kalba). 10. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | l | 11400 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Sieninis laikiklis su dozatoriumi | 1. Tvirtinamas prie sienos. 2. Turi dozavimo įrenginį (dozatorių/ pompą). 3. Spaudžiant dozatorių/ pompą, rankos nesiliečia su antiseptiko ar muilo talpa. 4. Dozatorius/ pompa neleidžia priemonei ištekėti. 5. Korpuso paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno ar metalo, atsparaus valymo ir dezinfekcijos priemonėms. 6. Laikiklio paviršius lygus, lengvai valomas, dezinfekuojamas, nėra sunkiai išvalomų, dezinfekuojamų paviršių, kuriuose galėtų kauptis nešvarumai. 7. Į laikiklį rankų higienos priemonė įsistato paprastai, nereikia laikiklio atidarinėti, kitaip ardyti. 8. Komplekte turi būti laikiklis ir visi laikiklio tvirtinimui ir veikimui reikalingi elementai 9. Laikikliai teikiami kaip 1.1 - 1.2 priemonių priedai (panaudai). 10. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | Vnt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rankų antiseptikas vienkartinėse fasuotėse su laikikliais, kabinamais ant lovos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Rankų antiseptikas | 1. Priemonė yra skirta higieninei ir chirurginei rankų antiseptikai. 2. Priemonės forma - paruoštas naudojimui skystis. 3. Pagrindinė veiklioji priemonės medžiaga – etilo alkoholis arba isopropanolis arba jų mišinys (koncentracija 70-90 %). 4. Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, butandiolio, triklozano, dažiklių. 5. Priemonės higieninės rankų dezinfekcijos ekspozicijos laikas - iki 30 sekundžių, chirurginės rankų antiseptikos ekspozicijos laikas - iki 1,5 minutės. 6. Sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros minkštinančių komponentų, drėgmę palaikančių priedų. 7. Talpa: 500 ml - 1 l (kaina skaičiuojama 1 l antiseptiko kartu su visais priedais). 8. Priemonė arba atitinka vienkartinės rankų paruošimo sistemos reikalavimus arba pompa ir tirpalo indas naudojami vienkartinai (išnaudoti antiseptiko indas ir pompa keičiami nauju antiseptiko indu ir pompa). 9. Priemonė pasižymi baktericidiniu (veikia MRSA, TBC) (veikia per 30 sek.), fungicidiniu (veikia per 30 sek.), virusidiniu (veikia ŽIV, HBV, HCV, Rota, polio, Adeno, gripo virusus) (ŽIV, HBV, HCV, gripo virusus veikia per 30 sek.) - pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus. 10. Pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams: EN 1500, EN12791, EN 14476, EN 14348, EN 13624 arba lygiaverčiams standartams. 11. Kartu su pasiūlymu pateikti priemonės biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą; duomenų saugos lapus (lietuvių kalba), naudojimo instrukciją (lietuvių bei originalo kalba). 12. Kartu su prekėmis pateikti neatlygintinai ne didesnes kaip A5 formato laminuotas chirurginio (25 vnt.) ir higieninio (50 vnt.) rankų paruošimo schemas (instrukcijas) lietuvių kalba, atitinkančias Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 nustatytus rankų paruošimo ir chirurginio rankų apruošimo reikalavimus - skanuotus pavyzdžius pateikti kartu su pasiūlymu. 13. Priemonės 2.1-2.2 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. 14. Kaina skaičiuojama 1 l antiseptiko kartu su visais priedais. Jei naudojamos pomputės - kaina pateikiama, įskaičiuojant pomputę. 15. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | l | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Laikikliai rankų antiseptikui | 1. Laikikliai skirti pakabinimui ant lovos. laikiklio pakabinimo ant lovos rankenos gylis 46mm ±2mm. 2.Laikiklis turi pilnai užsikabinti ant lovos rėmo. 3. Laikikliai turi turėti rankeną (jeigu dozuojama ne pompa) tinkamą paspaudimui išorine delno puse / alkūniniam paspaudimui. 4. Laikikliai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno arba metalo. 5. Lengvai valomi ir dezinfekuojami, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms, nėra sunkiai išvalomų, dezinfekuojamų paviršių, kuriuose galėtų kauptis nešvarumai 6. Komplekte su laikikliu turi būti visi laikiklio kabinimui ir naudojimui reikalingi priedai. 7. Į laikiklį rankų higienos priemonė įsistato paprastai, nereikia laikiklio atidarinėti, kitaip ardyti. 8. Turi dozavimo įrenginį. 9. Dozatorius neleidžia priemonei ištekėti. 10. Laikikliai teikiami kaip 2.1 priemonės priedai panaudai. 11. Pateikti pavyzdį (1 vnt.). | Vnt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Spalvota priemonė odos dezinfekcijai | 1. Veikliosios sudėtinės medžiagos: alkoholiai (ne mažiau 70 proc.), spalvota dažanti medžiaga ir alkoholio aktyvumą prailginančios medžiagos. 2. Tinka odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. 3. Antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (veikia MRSA), tuberkuliocidiniu, fungicidiniu, virucidiniu (ŽIV, HBV, Rota) – kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams kartu su produkto tyrimais (testais): EN 13727, EN 13624 (arba lygiaverčiams). 4. Sudėtyje nėra triklozano, kvapiųjų medžiagų. 5. Paruošta naudojimui. 6. Priemonė turi biocido pažymėjimą (pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei duomenų saugos lapus kartu su pasiūlymu). 7. Pateikti naudojimo instrukcijas lietuvių kalba kartu su preke. 8. Tūris 500 - 1000 ml. 9. Įpakavimas be purkštuko. | l | 8640 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai | 1. Veikliosios sudėtinės medžiagos: alkoholiai (ne mažiau 70 proc.) ir alkoholio aktyvumą prailginančios medžiagos. 2. Tinka odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. 3. Antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (veikia MRSA), tuberkuliocidiniu, fungicidiniu, virucidiniu (ŽIV, HBV, Rota) - pateikti dokumentus, patvirtinančius priemonės atitiktį Europos darniesiems standartams kartu su produkto tyrimais (testais): EN 13727, EN 13624 (arba lygiaverčiams). 4. Sudėtyje nėra triklozano, kvapiųjų medžiagų. 5. Paruošta naudojimui. 6. Pateikti naudojimo instrukcijas lietuvių kalba. 7. Priemonė turi biocido pažymėjimą (pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei duomenų saugos lapus). 8. Tūris 100 - 300 ml. 9. Įpakavimas su purkštuku. 10. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) | l | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Servetėlės, skirtos odos antiseptikai prieš injekcijas | 1. Servetėlės skirtos odos antiseptikai prieš injekcijas bei prieš paimant kraujo ėminius. 2. Servetėlės yra sterilios. 3. Servetėlės pagamintos iš neaustinės medžiagos. 4. Servėtėlės impregnuotos alkoholio junginiais (etilo arba isopropilo), alkoholių koncentracija ≥70%. 5. Servetėlės pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu, tuberkuliocidiniu, fungicidiniu, virucidiniu (veikia ŽIV, HBV). 6. Servetėlės arba supakuotos į vieną sandarią pakuotę iš kurios išsitraukia po vieną servėtėlę arba kiekviena sterili servetėlė supakuota į atskirą atplėšiamą pakuotę. 7. Servetėlės išmatavimai kraštinė 5±2 cm. 8. Pateikti naudojimo instrukcijas lietuvių kalba. 9. Pateikti duomenų saugos lapus. 10. Skaičiuojamas vienos servetėlės įkainis | Vnt. | 144000 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | SERVETĖLĖS KATETERIŲ JUNGČIŲ DEZINFEKCIJAI | 1. Servetėlės skirtos kateterių (centrinių, periferinių venų) jungtims (angl. hubs) dezinfekuoti. 2. Neaustinio pluošto servetėlės impregnuotos alkoholiais junginiais (ne mažiau 70 % alkoholio) arba alkoholiniu (alkoholio ne mažiau 70 %) chlorheksidino (ne mažiau 0,5 %) tirpalu. 3. Sudėtyje nėra aldehidų. 4. Pasižymi veikimu: baktericidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 13727), tuberkuliocidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 14348), fungicidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 13624), virusidiniu (atitiktis darniajam standartui EN 14476) (pateikti atitiktį nurodytiems darniesiems standartams arba lygiaverčiams standartams patvirtinančius dokumentus). 5. Priemonės ekspozicijos laikas iki 30 sekundžių. 6. Servetėlės yra sterilios. 7. Servetėlė valymo metu ant paviršiaus nepalieka "pūkų", neplyšta. 8. Vienos servetėlės dydis 5 cm x 5 cm ( ± 2 cm). 9. Servetėlės supakuotos į hermetišką pakuotę po vieną arba servetėlės supakuotos į hermetišką talpą. 10. Pateikti priemonės naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba. 11. Priemonė atitinka medicinos prietaisų Priemonė atitinka reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 12. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) 13. Skaičiuojama vienos servetėlės kaina. | Vnt. | 36000 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Paviršių (aplinkos ir medicinos prietaisų) dezinfekcijos priemonė su automatiniu dozatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Paviršių (aplinkos ir medicinos prietaisų) dezinfekcijos priemonė | 1. Pateikti 1 litro darbinio tirpalo kainą ir tirpalo koncentraciją, kuriai esant tirpalas suveikia baktericidiškai (baktericidinis poveikis turi būti pagrįstas standartu EN 13727 arba lygiaverčiu) ir virucidiškai prieš apvalkalinius virusus (virucidinis poveikis turi būti pagrįstas standartu EN 14476 arba lygiaverčiu) per 15 min. Darbinio tirpalo koncentracija skaičiuojama pagal biocidinio produkto autorizacijos liudijime pateiktą rekomenduojamą ekspozicijos laiką nešvariomis sąlygomis naudojant didžiausią tirpalo koncentracijos reikšmę. 2. Priemonės pavidalas – skystas skiedžiamas koncentratas iš kurio gaminamas darbinis tirpalas. 3. Pagrindinės veikliosios medžiagos: ne mažiau kaip du ketvirtiniai amonio junginiai ir papildomai ne mažiau kaip viena papildoma veiklioji medžiaga, plovimo priemonės. 4. Į sudėtį negali įeiti gliuteralaldehidai ir balinimo priemonės. 5. Priemonė tinkama valyti, dezinfekuoti įvairius paviršius: plastikinius, metalinius, nerūdijančio plieno. 6. Pasižyminti poveikiu: baktericidiniu (EN 13727), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virucidiniu (EN 14476), aktyvumu, veikia HBV, HCV ŽIV virusus. (Pateikti atitiktį nurodytiems darniesiems standartams arba lygiaverčiams standartams patvirtinančius dokumentus). 7. Priemonė tinka sveikatos priežiūros įstaigų operacinių bei grindų valymui, dezinfekcijai. 8. Nuvalius aplinkos paviršius, nepalieka dėmių, nuosėdų. 9. Nereikia nuplauti vandeniu po dezinfekcijos. 10. Priemonė ne aerozolinė (ne purškiama). 11. Darbinio tirpalo ekspozicijos laikas (baktericidinis poveikis) - 15-30 min. 12. Tirpalo gamybai iš koncentrato tinka vandentiekio vanduo. 13. Fasuotė – 1-10 l su dangteliu. 14. Pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei saugos duomenų lapus. 15. Priemonė ženklinta CE ir atitinka medicinos prietaisų reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 16. Pateikti naudojimo instrukcijas kartu su tirpalo ruošimo rekomendacijomis (koncentrato procentais, reikalingais darbiniam tirpalui pagaminti). 17. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) 18. Priemonė teikiama kartu su 7.2 aprašytu įrenginiu ir tinkama jame naudoti. 19. Pateikti koncentrato 1 litro kainą. 20. Perkančiajai organizacijai paprašius neatlygintinai pristatyti dozavimo pompą su kas 6 koncentrato talpa. | Darbiniai litrai | 330000 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Įrenginys darbinio tirpalo paruošimui panaudai | 1. Mikroprocesorinis valdymas 2. Tinkamas darbinio tirpalo (iki 5 proc.) paruošimui 3. Automatinis išsijungimas, esant nepakankamam koncentrato likučiui arba vandens spaudimui. 4. Galingumas - iki 75 W. 5. Įrenginys valdomas suvedant parametrus į monitoriaus langą. 6. Įrenginys nereikalauja specialaus integravimo, išorinis. 7. Įrenginys tirpalui gaminti naudoja vandentiekio vandenį ir elektrą. | Vnt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Paviršių (aplinkos ir medicinos prietaisų) dezinfekcijos priemonė (skyriams) | 1. Pateikti 1 litro darbinio tirpalo kainą ir tirpalo koncentraciją, kuriai esant tirpalas suveikia baktericidiškai (baktericidinis poveikis turi būti pagrįstas standartu EN 13727 arba lygiaverčiu) ir virucidiškai prieš virusus HBV, HCV ir ŽIV (virucidinis poveikis turi būti pagrįstas standartu EN 14476 arba lygiaverčiu) per 30 min. Darbinio tirpalo koncentracija skaičiuojama pagal biocidinio produkto autorizacijos liudijime pateiktą rekomenduojamą ekspozicijos laiką nešvariomis sąlygomis naudojant didžiausią tirpalo koncentracijos reikšmę 2. Priemonės pavidalas – skystas skiedžiamas koncentratas iš kurio gaminamas darbinis tirpalas. 3. Pagrindinės veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai ir papildomai ne mažiau kaip viena papildoma veiklioji medžiaga, plovimo priemonės. 4. Į sudėtį negali įeiti gliuteralaldehidai ir balinimo priemonės. 5. Priemonė tinkama valyti, dezinfekuoti įvairius paviršius: plastikinius, metalinius, nerūdijančio plieno. 6. Pasižyminti poveikiu: baktericidiniu (EN 13727), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virucidiniu (EN 14476), aktyvumu, veikia HBV, HCV ŽIV virusus. (Pateikti atitiktį nurodytiems darniesiems standartams arba lygiaverčiams standartams patvirtinančius dokumentus). 7. Priemonė tinka sveikatos priežiūros įstaigų paviršių bei grindų valymui, dezinfekcijai. 8. Nuvalius paviršius, nepalieka dėmių, nuosėdų. 9. Nereikia nuplauti vandeniu po dezinfekcijos. 10. Priemonė ne aerozolinė (ne purškiama). 11. Darbinio tirpalo ekspozicijos laikas (baktericinis poveikis) - 15-30 min. 12. Tirpalo gamybai iš koncentrato tinka vandentiekio vanduo. 13. Fasuotė – 1-10 l su dangteliu. 14. Pateikti biocido autorizacijos ir registracijos pažymėjimą bei saugos duomenų lapus. 15. Priemonė ženklinta CE ir atitinka medicinos prietaisų reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 16. Pateikti naudojimo instrukcijas kartu su tirpalo ruošimo rekomendacijomis (koncentrato procentais, reikalingais darbiniam tirpalui pagaminti). 17. Prie fasuotės turi būti pateikta dozavimo pompa (pateikiama ne mažiau kaip 200 pompų) arba fasuotė yra su dozavimo sistema. 18. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) 19. Pateikti koncentrato 1 litro kainą. | Darbiniai litrai | 2500000 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dezinfekcijos priemonė, veikianti bakterijų sporas | 1. Pateikti 1 servetėlės kainą. 2. Paskirtis - priemonė tinkama bakterijų ir bakterijų sporų (įskaitant Clostridium difficile), virusų dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigoje (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Sudėtyje neturi gliuteralaldehido. 4. Pagrindinė veiklioji medžiaga - vandenilio peroksidas. 5. Pasižyminti sporocidiniu poveikiu, veikia Clostridium difficile sporas per 30 min. (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 6. Po panaudojimo nereikia nuplauti vandeniu. 7. Servetėlės perforuotos ir vienu judesiu išsitraukia viena servetėlė, kuri plyšta per perforacijos liniją. 8. Servetėlė valymo metu ant paviršiaus nepalieka "pūkų", neplyšta, sugeria drėgmę. 9. Pateikti priemonės naudojimo instrukciją ir duomenų saugos lapus originalo ir lietuvių kalba. 10. Priemonė atitinka medicinos reglamentą 2017/745 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 11. Servetėlės supakuotos į hermetišką pakuotę / talpą arba servetėlės supakuotos į hermetišką užpildą, kuriuo papildoma pakuotė / talpa. 12. Pateikti pavyzdį (1 servetėlių pakuotė). | Vnt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Vaistinės ir laboratorinių indų plovimo priemonė | 1. Tinkamas rankiniam indų plovimui, koncentratas. 2. Tinkantis jautrių įvairioms cheminėms priemonėms indų paruošimui. 3. Priemonė nepažeidžia valomų paviršių. 4. Priemonė gerai nusiskalauja. 5. Išdžiūvus, nelieka ploviklio nuosėdų ir žymių. 6. Priemonė veiksminga šaltame vandentiekio vandenyje. 7. Mažai putojanti. 8. Tūris - iki 1 litrų. 9. Pateikti pvz. (1 vnt.) | l | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MEDICINOS PRIETAISŲ Instrumentų sutepimo priemonė | 1. Aliejus, skirtas medicinos priemonių ir instrumentų priežiūrai. 2. Be dažų ir kvapų priedų. 3. Paruoštas tirpalas, purškiamas. 4. Nepalieka jokių likučių. 5. Apsaugo metalus nuo oksidacijos. 6. Neturi neigiamos įtakos sterilizavimo procesui iki 200 °C 7. Pateikti priemonės naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba. 8. Talpa:150-500 ml. Su specialia mova. 9. Pateikti pavyzdį (1 vnt.) | Litrai | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio, o mato vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių pristatymu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |