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[bookmark: _Hlk92785659]Kvietimas suteikti rinkos konsultaciją VŠĮ PLUNGĖS LIGONINĖS PLANUOJAMAME „OPERACINS STALAS“ viešajame pirkime

Kviečiame tiekėjus suteikti rinkos konsultaciją iki 2025 m. sausio 2d. 16.00 dėl planuojamos įsigyti prekių, kurių preliminari techninė specifikacija pateikiama  prieduose. 
Konsultacijos tikslas:	
Siekiame pristatyti būsimą pirkimą galimiems teikėjams ir gauti konsultacijas kaip perkančiajai organizacijai įsigyti jos poreikius atitinkančią prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu. 
Konsultacija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsniu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Tiekėjai kviečiami pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas. Rinkos konsultaciją prašome pateikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija: atsiųsti pranešimą su prisegta žemiau pateikiamos formos lentele su atsakymais.

Perkančioji organizacija neplanuos susitikimų su rinkos dalyviais. Rinkos konsultacijos vykdymo metu bus atsižvelgta tik į raštu rinkos dalyvių pateiktas pastabas. 
Tiekėjo pateikti atsakymai, įskaitant kainą, nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

Prašome atsakyti į šiuos klausimus:
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjo atsakymas
	Konfidencialu[footnoteRef:1] [1:  Jei tiekėjas nepažymės informacijos kaip konfidencialios, perkančioji organziacija turi teisę ją viešinti rinkos konsultacijos ir tyrimo suvestinėje, kurią turi teisę patalpinti CVP IS ir savo svetainėje bei kitose svetainėse. Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims.] 


	1. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, kodėl?
	
	☐
	2. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti?

	
	☐
	3. 
	Planuojamas prekės pristatymo terminas nuo sutarties įsigaliojimo– 3 mėn 
Ar pristatymo terminas pakankamas? Jei ne, koks, Jūsų nuomone, jis turėtų būti?
	
	☐
	4. 
	Kokio modelio prekę, atitinkančią pateikiamos techninės specifikacijos reikalavimus, galėtumėte pasiūlyti?
Jegu galite, prašome pateikti nuorodą į viešai prienamoje interneto svetainėje skelbiamas technines charakteristikas ar pridėkite gamintojo dokumentaciją.
	
	☐
	5. 
	Kokia Jūsų nuomone preliminari kaina Eur su PVM

	
	☐
	6. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	
	☐
	7. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą.  
	
	☐




Operacinis stalas (techninė specifikacija)

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Aprašymas
	Universalus  operacinis stalas, tinkamas naudoti įvairių operacijų metu, pritaikytas pagal visus reikalavimus šiose srityse: kraujagyslių chirurgija, urologija ir ortopedija. Operacinis stalas su elektriniu išilginiu paslinkimu, kad garantuotų geriausią įmanomą prieigą rentgeno C lankui.
	

	2. 
	Bendrieji reikalavimai stalui:
	1. Stalas mobilus, su ratukais, su iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis, stabilizuojančiomis stalą;
2. Stalo kolona – teleskopinė, iš išorės padengta stumdomomis plokštėmis. 
3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis arba elektrinis – hidraulinis;
4. Operacinio stalo valdymas laidiniu arba belaidžiu rankiniu valdymo pultu.
5. Didžiausia leistina apkrova  ≥ 450 kg
6. Išoriniai (gabaritiniai) matmenys:
a) Ilgis ≥ 2050 mm;
b) Plotis (įskaitant šoninius bėgelius) ≥ 570 mm;
7. Su integruotu akumuliatoriumi ir įkrovos likučio indikatoriumi;
8. Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms.
	

	3. 
	Reikalavimai stalviršiui:
	1. Sudarytas iš ≥ 5 atskirai valdomų segmentų:
a) Galvos;
b) Nugaros viršutinės dalies;
c) Nugaros apatinės dalies;
d) Sėdmenų;
e) Kojų dalies (atskirai kiekvienai kojai);
2. Atskiros kojų atramos kiekvienai kojai, su reguliuojamu išskėtimo kampu. Su galimybe elektriškai reguliuoti pakėlimo kampą tiek abejoms kojoms kartu, tiek kiekvienai kojai atskirai;
	

	4. 
	Reikalavimai čiužiniui:
	1. Pralaidus rentgeno spinduliams;
2. Antistatinis;
3. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos, nuimamas nenaudojant įrankių;
4. Nepralaidus skysčiams;
5. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms;
6. Čiužinio storis 60-90 mm.
	

	5. 
	Pozicijų reguliavimo diapazonai:
	Elektriniu būdu:
1. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nuo ≤ 680 mm iki ≥ 1050 mm;
2. Trendelenburgo/ Anti-Trendelenburgo padėtis ≥ ±30°; 
3. Šoninis (lateralinis) pavertimas ≥ ±20°; 
4. Nugaros segmento reguliavimas nuo ≤ -30° iki  ≥ + 75°;
5. Kojų dalies segmento reguliavimas nuo ≤ -90° iki  ≥ + 25°
6. Išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 320 mm;

Elektriniu arba rankiniu būdu:
11. Galvos segmento nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas nuo ≤ -90° iki  ≥ + 45°;
12. Kojų atramų išskėtimo kampas ≥ 180°.
	

	6. 
	Operacinio stalo komplektacija:
	
	

	6.1
	Anestezijos rėmas
	1. Tvirtinamas prie operacinio stalo
	

	6.2
	Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai – 2 vnt.
	1. Tvirtinama prie operacinio stalo;
2. Su laisvai šarnyrine alkūninio guolio konstrukcija visomis kryptimis, turinčia bent tris šarnyrines alkūnes, leidžiančias keisti atramos aukštį, jos padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą, atrama pasislenka bet kuria kryptimi, palyginti su tvirtinimo prie operacinio stalo tašku (tinka pritvirtinti pakeltą ranką, kai pacientas yra šoninėje padėtyje). Visos konstrukcijos padėtį greitai užfiksuoja vienas centrinis fiksavimo mechanizmas;
3. Padengta antistatine minkšta danga.
4. Su rankos fiksavimo diržu.
	

	6.3
	Atrama, skirta ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros ar krūtinės pusės – 2 vnt.
	1. Tvirtinama prie operacinio stalo;
2. Padengta minkšta danga;
3. Reguliuojamo aukščio ir atstumo iki paciento;

	

	6.8
	Ortopedini priedas atlikti peties operacijas
	1. Skirtas atlikti peties operacijas, kai pacientas sėdimoje padėtyje.

	

	6.9
	Diržas paciento fiksavimui – 1 vnt.
	Diržas, skirtas paciento liemens fiksavimui.
	

	6.10
	Gelinis paminkštinimas galvai – 1 vnt.
	1. Gelinis paminkštinimas galvai;
2. Skirtas naudoti pacientui gulint ant pilvo;
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