## Sheet1
Eil. Nr. | Techninis reikalavimas |  |  |  | Dokumentai, kuriais turi būti įrodinėjama pasiūlymo atitiktis techniniam reikalavimui
1. | Sistema susidedanti iš prietaisų atliekančių tyrimus nurodytus tyrimų sąraše, mėginių paruošimo sistemos ir konvejerio/mėginių transportavimo linijos tarpusavyje sujungiančios prietaisus. Visi šie prietaisai/sistemos turi būti sujungti į vieną sistemą tiek mechaniškai tiek programiškai. |  |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia brėžinį, kuriame turi būti įvardinta siūloma įranga. Brėžinyje pateikti nepertraukiamos galios šaltinių nereikia.
| 1.1. | Šioje sistemoje turi būti ne mažiau kaip po du identiškus prietaisus/analizatorius atliekančius tyrimus nurodytus tyrimų sąraše. Prietaisai/analizatoriai ir nepertraukiamos galios šaltinis (-iai) (angl. UPS) suteikiami panaudai. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti: jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą; dokumente "TS Pasiulymo_teikimo_forma 2025-09-29" išvardinti siūlomą įrangą.
|  | 1.1.1. | Prietaisai/analizatoriai pagaminti ne seniau kaip 2025 metais. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti tiekėjo arba gamintojo patvirtinimą, kuriame turi būti nurodyti prietaisų/analizatorių pagaminimo metai.
|  | 1.1.2. | Ne mažiau kaip dviejų identiškų prietaisų/analizatorių bendras našumas yra ≥1200 potenciometrinių tyrimų per valandą. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaisų/analizatorių naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
|  | 1.1.3. | Ne mažiau kaip dviejų identiškų prietaisų/analizatorių bendras našumas yra ≥1800 fotometrinių tyrimų per valandą. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaisų/analizatorių naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
|  | 1.1.4. | Ne mažiau kaip dviejų identiškų prietaisų/analizatorių bendras našumas yra ≥600 imunocheminių tyrimų per valandą. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaisų/analizatorių naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
|  | 1.1.5. | Ne mažiau kaip dviejų identiškų prietaisų/analizatorių bendra talpa yra ≥100 pozicijų reagentams, kuriais atliekami fotometriniai tyrimai (prietaise laikomų reagentų aplinkos temperatūra yra kontroliuojama prietaiso). |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaisų/analizatorių naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
|  | 1.1.6. | Ne mažiau kaip dviejų identiškų prietaisų/analizatorių bendra talpa yra ≥ 90 pozicijų reagentams, kuriais atliekami imunocheminiai tyrimai. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaisų/analizatorių naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
|  | 1.1.7. | Reagentus tiek fotometriniams tiek imunocheminiams tyrimams galima įdėti į prietaisą/analizatorių kai jis atlieka tyrimus. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo patvirtinimą
|  | 1.1.8. | Sistemoje esantys prietaisai/analizatoriai visiškai automatizuotai/be vartotojo įsikišimo pasiima mėginį ar mėginio dalį tyrimams atlikti iš konvejerio/mėginių transportavimo linijos. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo patvirtinimą
|  | 1.1.9. | Visi siūlomi prietaisai/analizatoriai turi būti įjungti į elektros tinklą tik naudojant atitinkamo pajėgumo (tokio pajėgumo, kuris (-ie) eliminuotų didelius elektros tinklo įtampos svyravimus/viršįtampius ir taip apsaugotų prietaisus/analizatorius nuo sugadinimo ir užtikrintų prietaisų/analizatorių veikimą darbiniu rėžimu (angl. running) neatliekant tyrimų ne mažiau kaip 1 valandą nutrūkus elektros tiekimui) nepertraukiamos galios šaltinį (-ius) (angl. UPS). |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka/įvykdys šį reikalavimą
| 1.2. | Šioje sistemoje turi būti mėginių paruošimo sistema ir konvejeris/mėginių transportavimo linija. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti: jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą; dokumente "TS Pasiulymo_teikimo_forma 2025-09-29" išvardinti siūlomą įrangą.
|  | 1.2.1. | Mėginių paruošimo sistema ir konvejeris/mėginių transportavimo linija pagaminta ne seniau kaip 2024 metais. Mėginių paruošimo sistema ir konvejeris/mėginių transportavimo linija suteikiama panaudai. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti tiekėjo arba gamintojo patvirtinimą, kuriame turi būti nurodyti prietaisų pagaminimo metai.
|  | 1.2.2. | Konvejeris/mėginių transportavimo linija dvipuse kryptimi sujungia prietaisus/analizatorius su mėginių paruošimo sistema. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo patvirtinimą
|  | 1.2.3. | Mėginių paruošimo sistemos paruoštus mėginius konvejeris/mėginių transportavimo linija visiškai automatizuotai/be vartotojo įsikišimo turi pristatyti sistemą sudarantiems prietaisams/analizatoriams atliekantiems tyrimus nurodytus tyrimų sąraše. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo patvirtinimą
|  | 1.2.4. | Mėginių paruošimo sistemos centrifugos (≥2 vnt.) nucentrifuguoja ≥300 mėginių per 1 valandą, kai vieno centrifugavimo trukmė yra 10 minučių. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
|  | 1.2.5. | Mėginių paruošimo sistemos bent viena centrifuga turi šaldymo funkciją. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
|  | 1.2.6. | Mėginių paruošimo sistemos centrifugos reguliuojamas RCF ≥ 2700. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
|  | 1.2.7. | Mėginių paruošimo sistemos centrifugos reguliuojamas centrifugavimo laikas. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
|  | 1.2.8. | Mėginių paruošimo sistema turi nuimti kamštelius nuo mėgintuvėlių. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
|  | 1.2.9. | Mėginių paruošimo sistema turi dalį mėginio įpilti į kitą (antrinį) mėgintuvėlį ir jį paženklinti tokiu brūkšniniu kodu, kokiu yra ženklintas originalus (pirminis) mėgintuvėlis arba jį paženklinti kitu brūkšniniu kodu (pirminio brūkšninio kodo pradžioje arba pabaigoje pridedant papildomus simbolius), tačiau pagal šį kodą tiekėjo siūloma informacinė sistema turi gebėti atsekti pirminį mėginį, o į siūlomą sistemą neprijungti prietaisai gauti informaciją apie užsakytus tyrimus nepriklausomai nuo to, kad brūkšniniai kodai skiriasi tarp pirminio ir antrinio mėgintuvėlių. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo patvirtinimą
|  | 1.2.10. | Mėginių paruošimo sistema, jei reikia, automatiškai dalį mėginio turi įpilti į kitą (-us) antrinį (-ius) mėgintuvėlį (-ius) pagal užsakytus tyrimus. Tokia į kitą mėgintuvėlį įpilta mėginio dalis/porcija/antrinis mėgintuvėlis bus naudojama ne siūloma automatizuota sistema atliekamiems tyrimams arba kitais tikslais, pvz. paruošti mėginius biobankui. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo patvirtinimą
|  | 1.2.11. | Mėginių paruošimo sistema paruoštus antrinius mėgintuvėlius turi uždengti dangteliu ar kamšteliu ar sandarinimo juosta ar kitokiu būdu/priemone, kuri mažina mėginio garavimą ir mėginio kontaktą su oru. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
|  | 1.2.12. | Mėginių paruošimo sistema suprogramuojama ruošti pirminio/originalaus mėginio atitinkamo tūrio, pagal užsakytus tyrimus atliekamus ne siūloma sistema, porcijas/antrinius mėgintuvėlius ir juos išrūšiuoti ir sugrupuoti pagal ne sistemoje esantį prietaisą ar tikslą, kuriuo ar dėl kurio bus atliekamas užsakytas tyrimas iš antrinio mėginio. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo patvirtinimą
|  | 1.2.13. | Mėginių paruošimo sistema turi paruošti mėginius tyrimams nurodytiems tyrimų sąraše ir juos visiškai automatizuotai/be vartotojo įsikišimo perduoti į konvejerį/mėginių transportavimo liniją, kuri šiuos mėginius pristato sistemoje esantiems prietaisams/analizatoriams. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo patvirtinimą
|  | 1.2.14. | Mėginių paruošimo sistema paruošti antriniai mėginiai ar pirminiai mėginiai, kuriems užsakyti tyrimai nėra atliekami siūloma sistema (kurių nėra nurodytame tyrimų sąraše) turi būti išrūšiuojami, sugrupuojami pagal vartotojo poreikį ir išduodami vartotojui. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo patvirtinimą. O dokumente "TS Pasiulymo_teikimo_forma 2025-09-29" įrašyti
|  |  |  | Mėginių paruošimo sistema per 9 mėnesius turės paruošti 60 000 vnt. antrinių mėgintuvėlių. | Dokumente "TS Pasiulymo_teikimo_forma 2025-09-29" tiekėjas turės išvardinti prekes (antriniai mėgintuvėliai, kamšteliai ar kitos uždengimo priemonės, antgaliai, lipdukai brūkšniniams kodamas ir, jei reikalingos, kitos vienkartinės priemonės), kad sistema galėtų paruošti mėginius tyrimams ir paruošti mėginius archyvavimui, ir nurodyti jų kiekius ir kainas.
Mėginių paruošimo sistema per 9 mėnesius turės paruošti 250 000 vnt. pirminių mėgintuvėlių, kurių matmenys yra (13x75) mm.
Mėginių paruošimo sistema per 9 mėnesius turės paruošti 80 000 vnt. pirminių mėgintuvėlių, kurių matmenys yra (13x100) mm.
Mėginių paruošimo sistema per 9 mėnesius turės paruošti 10 000 vnt. pirminių mėgintuvėlių, kurių matmenys yra (16x100) mm.
| 1.3. | Sistema susidedanti iš prietaisų/analizatorių atliekančių tyrimus nurodytus tyrimų sąraše, mėginių paruošimo sistemos ir konvejerio/mėginių transportavimo linijos tarpusavyje sujungiančios prietaisus turi tilpti į zoną, kuri yra nurodyta (apvesta žalia linija) dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai". |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia brėžinį, kuriame turi būti išdėstyta siūloma įranga nurodytoje zonoje. Šiame brėžinyje pateikti nepertraukiamos galios šaltinių nereikia.
|  | 1.3.1. | Dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai" žalia linija apvestoje zonoje yra raudona linija apvesta zona, kurioje jau yra panaudai suteikta sistema susidedanti iš prietaisų/analizatorių atliekančių sąraše nurodytus tyrimus, mėginių paruošimo sistemos ir konvejerio/mėginių transportavimo linijos. Galutinė sistema, susidedanti iš prietaisų/analizatorių, mėginių paruošimo sistemos ir konvejerio/mėginių transportavimo linijos, turi atitikti šio pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus. |  | Jei tiekėjas siūlo tuos pačius prietaisus/analizatorius, mėginių paruošimo sistemą, konvejerį/mėginių transportavimo liniją, jau esančius dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai" raudona linija apvestoje zonoje, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti savo patvirtinimą, kad šiame pirkime siūlo tuos pačius prietaisus ir pateikia galutinį visos sistemos brėžinį. Jei tiekėjas siūlo prietaisus/analizatorius, mėginių paruošimo sistemą, konvejerį/mėginių transportavimo liniją, kurių nėra dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai" raudona linija apvestoje zonoje, tuomet tiekėjas neteikia jokių dokumentų dėl šio punkto.
|  | 1.3.2. | Jei panaudai yra siūloma kita įranga, nei jau esanti dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai" raudona linija apvestoje zonoje, tuomet raudona linija apvestoje zonoje draudžiama išdėstyti siūlomą sistemą susidedančią iš prietaisų/analizatorių atliekančių tyrimus nurodytus tyrimų sąraše, mėginių paruošimo sistemos ir konvejerio/mėginių transportavimo linijos tarpusavyje sujungiančios prietaisus. |  | Jei tiekėjas siūlo prietaisus/analizatorius, mėginių paruošimo sistemą, konvejerį/mėginių transportavimo liniją, kurių nėra dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai" raudona linija apvestoje zonoje, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia sistemos, nepatenkančios į raudona linija apvestą zoną, brėžinį.
|  | 1.3.3. | Sistemos diegimo metu ir ją įdiegus žalia linija apvestoje zonoje turi būti paliktas ne siauresnis kaip 90 cm pločio laisvas koridorius sujungiantis A ir B išėjimą/įėjimą nurodytus dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai". Šis koridorius gali persidengti su laisva zona priėjimui (naudojimui, techninei priežiūrai, remontui) prie siūlomos sistemos, tačiau negali persidengti su dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai" raudona linija apvesta zona. |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti tiekėjo siūlomos sistemos brėžinį kartu su pavaizduotu laisvu koridoriumi sujungiačiu A ir B išėjimą/įėjimą. Brėžinyje turi būti matomi sistemos bei šio laisvo koridoriaus matmenys.
|  | 1.3.4. | Jei panaudai yra siūloma kita įranga, nei jau esanti dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai" raudona linija apvestoje zonoje, tuomet tiekėjas turi pateikti sistemos išdėstymo detalų projektą, kuriame turi būti visa reikiama informacija reikalinga patalpos/zonos infrastruktūrai parengti atitinkančiai sistemos poreikius (matmenys, elektros tinklo lizdai, galia, duomenų tinklo lizdai, taškai nuotekų prijungimui ir kt.). |  | Kartu su pasiūlymu pateikti patalpos tinkančios siūlomai sistemai parengimo projektą. Projekte turi būti nurodyti visi siūlomai sistemai instaliuoti reikalingi elementai, jų parametrai ir jų lokacija patalpoje.
| 1.4. | Programinė įranga skirta valdyti sistemai ir duomenų apsikeitimui su PO informacinėm sistemom
|  | 1.4.1 | Siūloma programinė įranga turi turėti galimybę būti prijungti prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) per Data Innovations Instrument Manager sąsajos programinę įrangą. Tiekėjas privalo suteikti visą reikalingą techninę pagalbą, kad prietaisai būtų sėkmingai prijungti prie laboratorinės informacinės sistemos per „Instrument Manager“. |  | Kartu su pasiūlymu pateikti Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad siūlomi prietaisai gali būti integruojami į Instrument Manager programinę įrangą, arba nuorodą į esamą prietaisams skirtą tvarkyklę, paskelbtą viešame Data Innovations tvarkyklių sąraše: https://datainnovations.my.site.com/s/drivers. Techninę dokumentaciją ar specifikaciją, kurioje nurodyti palaikomi duomenų perdavimo protokolai (ASTM, HL7 ir kt.). Jei reikalingas tvarkyklės sukūrimas – tiekėjas turi pateikti: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad tvarkyklė siūlomiems prietaisams bus sukurta, Atsakomybės deklaraciją, kad visas suderinamumo užtikrinimo darbas, įskaitant konfigūravimą ir testavimą su LIS per Data Innovations Instrument manager, bus atliktas tiekėjo sąskaita.
|  | 1.4.2 | Jeigu tiekėjo siūlomi programinė įranga šiuo metu neturi sukurtos „Instrument Manager“ (Data Innovations) tvarkyklės, tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad tokia tvarkyklė būtų sukurta. Tiekėjas turi organizuoti visus su tvarkyklės kūrimu susijusius veiksmus bendradarbiaujant su „Data Innovations“, taip užtikrinant visišką siūlomų prietaisų integraciją su „Instrument Manager“ programine įranga. Tvarkyklė turi būti tinkamai ištestuota, dokumentuota ir paruošta naudojimui.
|  | 1.4.3 | Tiekėjas turi pateikti tiek ir tokios kompiuterinės įrangos (angl. hardware), kad ji užtikrintų sklandų programinės įrangos (angl. software) veikimą, įskaitant ir informacinių sistemų konfigūravimo duomenų atsarginių kopijų saugojimą. Programinė įranga turi turėti pagrindinį ir veidrodinį serverius. Diegiamo sprendimo serveriai turi būti montuojami Perkančiosios organizacijos duomenų centruose (Santariškių g. 5 ir Santariškių g. 2) bei pajungti į esamus duomenų centro Cisco Catalyst 9500 serijos tinklo komutatorius (SFP+ jungtis) numatant reikalingus tinklo modulius, apjungimo kabelius ir nepertraukiamos srovės šaltinius. Santariškių g. 5 montuojamas serveris turi būti jungiamas prie esamo nepertraukino maitinimo šaltinio (papildomai numatyti nereikia). |  | Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos kompiuterinės įrangos techninę dokumentaciją su pažymėtomis vietomis įrodančiomis atitiktį šiame punkte keliamiems reikalavimams.
|  |  | 1.4.3.1 | Montuojama į 19“ spintą, ne daugiau 4U aukščio. Komplektuojama su bėgeliais skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos
|  |  | 1.4.3.2 | Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. tinklo prievadais palaikančiais RJ45. Serveris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 1 vnt. 1000base-T RJ45 prievadu, skirtu serverio valdymui (angl. management port).
|  |  | 1.4.3.3 | Tarnybinė stotis turi turėti dubliuotus maitinimo šaltinius ir aušintuvus ir vieno iš jų gedimas neturi sustabdyti tarnybinės stoties darbo.
|  |  | 1.4.3.4 | Nuotolinio valdymo adapteris. Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Leidžiantis nuotolinį tarnybinės stoties sisteminės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimą, operacinės sistemos diegimą; Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršylę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją. Tekstinė ir grafinė konsolės; Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; MS Active Directory palaikymas. Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje. Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas.
|  | 1.4.4 | Esant pagrindinio serverio veiklos sutrikimui, kai jame įdiegta programinė įranga nebegali valdyti automatizuotos linijos ar vykdyti duomenų apsikeitimo tarp laboratorinės įrangos ir LIS, sistemos valdymą automatiškai turi perimti veidrodinis serveris. Persijungimas neturi trukti ilgiau nei 5 minutes |  | Kartu su pasiūlymu pateikti techninę dokumentaciją su aiškiai pažymėtomis vietomis įrodančiomis atitiktį šiame punkte keliamiems reikalavimams.
|  | 1.4.5 | Programinė įranga be tyrimų duomenų papildomai turi gebėti išsiųsti kokybės kontrolės duomenis į LIS. |  | Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos programinės įrangos techninę dokumentaciją su pažymėtomis vietomis įrodančiomis atitiktį šiame punkte keliamiems reikalavimams.
|  | 1.4.6 | Turi būti galimybė į tinklinį diską eksportuoti kokybes kontrolės, kalibravimo ir piminių tyrimų rezultatų duomenis |  | Kartu su pasiūlymu pateikti tiekėjo arba gamintojo deklaraciją patvirtinančią pasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimui.
2. | Vandens gryninimo sistema aprūpinanti siūlomos sistemos prietaisus/analizatorius išgrynintu vandeniu. |  |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti: jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą; dokumente "TS Pasiulymo_teikimo_forma 2025-09-08" išvardinti siūlomą įrangą.
| 2.1. | Vandens gryninimo sistema suteikiama panaudai. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti tiekėjo arba gamintojo patvirtinimą, kuriame turi būti nurodyti įrangos pagaminimo metai.
| 2.2. | Vandens gryninimo sistema paruošia tokios kokybės vandenį: pašalinamos koloidinės dalelės ≥0,22 µm; varža ≥ 10 MΩ*cm; TOC < 500 ng/g (ppb); mikroorganizmai ≤ 10 CFU/ml. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
| 2.3. | Vandens gryninimo sistemos našumas turi būti toks, kad aprūpintų siūlomus prietaisus/analizatorius reikiamu kiekiu vandens kokį numato siūlomų prietaisų gamintojas + 60 l/h (kitiems prietaisams reikiamas kiekis). |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti tiekėjo arba gamintojo patvirtinimą, kad siūlomos įrangos našumas yra pakankamas aprūpinti siūlomą sistemą +60l/h išgrynintu vandeniu.
| 2.4. | Vandens gryninimo sistema tiesiogiai aprūpina siūlomus prietaisus/analizatorius. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad įvykdys šį reikalavimą ir jų siūlomas sprendimas jį atitiks.
| 2.5. | Turi būti palikta galimybė prietaisus/analizatorius reikiamos kokybės vandeniu aprūpinti esant kritiniam vandens gryninimo sistemos darbo sutrikdymui. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad įvykdys šį reikalavimą ir jų siūlomas sprendimas jį atitiks.
| 2.6. | Taip pat, vandens gryninimo sistema turi būti įrengta taip, kad būtų galima paruoštą vandenį naudoti ir kitiems prietaisams neprijungtiems prie vandens gryninimo sistemos. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad įvykdys šį reikalavimą ir jų siūlomas sprendimas jį atitiks.
| 2.7. | Jei panaudai teikiama kita analizatorių sistema negu dabar naudojama raudona linija apvestoje zonoje, tuomet vandens gryninimo sistemą tiekėjas turės įrengti dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai" geltona linija apvestoje zonoje. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad įvykdys šį reikalavimą ir jų siūlomas sprendimas jį atitiks.
| 2.8. | Jei panaudai teikiama kita analizatorių sistema negu dabar naudojama raudona linija apvestoje zonoje, tiekėjas turi pateikti dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai" geltona linija apvestos zonos detalų projektą, kuriame turi būti visa reikiama informacija reikalinga patalpos/zonos infrastruktūrai parengti atitinkančiai sistemos poreikius (matmenys, elektros tinklo lizdai, galia, duomenų tinklo lizdai, taškai nuotekų prijungimui, vandentiekis ir kt.). |  |  | Kartu su pasiūlymu pateikti patalpos tinkančios siūlomai sistemai parengimo projektą. Projekte turi būti nurodyti visi siūlomai sistemai instaliuoti reikalingi elementai, jų parametrai ir jų lokacija patalpoje.
3. | Kompresoriai (jei reikalinga siūlomai sistemai) |  |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti: jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą; dokumente "TS Pasiulymo_teikimo_forma 2025-09-08" išvardinti siūlomą įrangą.
| 3.1. | Kompresoriai pagaminti ne seniau kaip 2025 metais. Kompresoriai suteikiami panaudai. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti tiekėjo arba gamintojo patvirtinimą, kuriame turi būti nurodyti prietaisų pagaminimo metai.
| 3.2. | Kompresorius (jei reikalingi siūlomai sistemai) tiekėjas turi įrengti dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai" geltona linija apvestoje zonoje kartu su vandens gryninimo sistema. |  |  | Kartu su pasiūlymu pateikti patalpos tinkančios siūlomiems prietaisams parengimo projektą. Projekte turi būti nurodyti visi siūlomai sistemai instaliuoti reikalingi elementai, jų parametrai ir jų lokacija patalpoje. Projektas bendras tiek vandens gryninimo sistemai tiek kompresoriams, jei kompresoriai reikalaingi siūlomam sprendimui.
| 3.3. | Tiekėjas turi pateikti dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai" geltona linija apvestos zonos detalų projektą, kuriame turi būti visa reikiama informacija reikalinga patalpos/zonos infrastruktūrai parengti atitinkančiai sistemos poreikius (matmenys, elektros tinklo lizdai, galia, duomenų tinklo lizdai, taškai nuotekų prijungimui, vandentiekis ir kt.).
4. | Kondicionieriai |  |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti: jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą; dokumente "TS Pasiulymo_teikimo_forma 2025-09-08" išvardinti siūlomą įrangą.
| 4.1. | Kondicionieriai pagaminti ne seniau kaip 2025 metais. Kondicionieriai suteikiami panaudai. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti: jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka/įvykdys šį reikalavimą
| 4.2. | Tiekėjas panaudai pateikia ir įrengia tiek ir tokio pajėgumo kondicionierių, kad dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai" geltona linija apvestoje zonoje jo įrengtos vandens gryninimo sistemos ir, jei reikalinga, kompresorių generuojama šiluma būtų eliminuota. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti: jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka/įvykdys šį reikalavimą
| 4.3. | Tiekėjas panaudai pateikia ir įrengia tiek ir tokio pajėgumo kondicionierių, kad dokumente "zonos skirtos siulomai sistemai ir kitai irangai" žalia linija apvestoje zonoje jo įrengtos sistemos generuojama šiluma būtų eliminuota. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti: jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka/įvykdys šį reikalavimą
| 4.4. | Kondicionierius tiekėjas įrengia savo lėšomis, tačiau reikiama infrastruktūra (prijungimas į elektros tinklą) pasirūpina pati perkančioji organizacija pagal tiekėjo pateiktą detalų projektą. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti: jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka/įvykdys šį reikalavimą
5. | Atskira centrifuga |  |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti: jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą; dokumente "TS Pasiulymo_teikimo_forma 2025-09-08" išvardinti siūlomą įrangą.
| 5.1. | Centrifuga pagaminta ne seniau kaip 2025 metais. Centrifuga suteikiama panaudai (≥1 vnt.). |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti tiekėjo arba gamintojo patvirtinimą, kuriame turi būti nurodyti įrangos pagaminimo metai.
| 5.2. | Centrifuga talpina >50 mėgintuvėlių, kurių matmenys (13x75)mm. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
| 5.3. | Centrifugos rotorius laisvo kampo. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
| 5.4. | Centrifugos rotoriaus krepšiai tinkami ir 13mm ir 16mm skersmens mėgintuvėliams. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
| 5.5. | Reguliujama centrifugos RCF≥ 3500. |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją.
6. | Panaudai siūlomos įrangos, kuri paminėta šio pirkimo dokumentuose ir, jei būtina pagal pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus, tačiau pirkimo dokumentuose nepaminėta įranga, instaliavimu, technine priežiūra, remontu ir bet kokiais kitais veiksmais būtinais panaudai siūlomos įrangos funkcijoms užtikrinti reikiamais veiksmais, priemonėmis tiekėjas rūpinasi savo lėšomis visą sutarties galiojimo laiką. |  |  |  | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti: jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka/įvykdys šį reikalavimą