## Sheet1
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
1. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
2. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |  | Taip/Ne
3. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70 proc. nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko. |  |  | Taip/Ne
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
1. | Sterilizacijos kontrolės indikatoriai:
1.1. | Indikatorius cheminis Bowie&Dick | 1. Skirtas Bowie-Dick bandymui didiesiems garo sterilizatoriams, oro pašalinimo iš sterilizatoriaus ir garų prasiskverbimo į sterilizuojamus gaminius kontrolei. 2. Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Prietaisas (1 vnt.) suteikiamas nemokamai, prietaisas turi atlaikyti ne mažiau 250 sterilizacijos ciklų, o vėliau pagal užsakytų testų skaičių yra neatlygintinai pakeičiamas nauju. 3. Reikalavimai įtaisui: išbandymo įtaisas Bowie-Dick testui atlikti turi būti aiškiai identifikuojamas - ant įtaiso arba jo gamyklinės pakuotės turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas); atsparus sterilizacijai garais. 4. Indikatoriaus pavidalas: indikatorius turi būti aiškiai identifikuojamas - ant indikatoriaus arba ant indikatorinio lakšto turi būti įskaitomas testo pavadinimas (Bowie-Dick), atitiktis EN ISO 11140-1 (2 tipas) arba lygiaverčiui standartui, spalvos pasikeitimas. Gamintojo pavadinimas ir gamybinės partijos numeris nurodomi ant indikatoriaus ar jo pakuotės. 5. Indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu (po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus). 6. Indikatorinių dažų segmentų juostelė - lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų. 7. Turi atitikti LST EN 285, EN ISO 11140-1 (2 tipas), EN ISO 11140-4 arba lygiaverčius standartus. 8. Komplektacijoje turi būti aiškus, įskaitomas, laminuotas spalvos pasikeitimo etalonas su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. | (tikslus aprašymas)
1.2 | Indikatorius, krovinio kontrolės | 1. Skirtas naudoti frakcionuoto vakuumo sočiųjų vandens garų sterilizatoriuose kartu su išbandymo įtaisais medicinos prietaisų įkrovoms kontroliuoti. 2. Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Prietaisai suteikiami nemokamai. 3. Reikalavimai įtaisui: įtaisas turi būti pritaikytas įstaigos mišrioms (t.y. kiekvienas mišrus akytų gaminių (gumos, tekstilės) ir medicinos prietaisų be kanalų ir (ar) ertmių, medicinos prietaisų su kanalais ir (ar) ertmėmis krovinys (įkrova) tikrinamas su šiam kroviniui pritaikytu 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiu indikatoriumi) medicinos prietaisų įkrovoms kontroliuoti. 4. Įtaisas turi būti aiškiai identifikuojamas - ant įtaiso arba jo pakuotės turi būti aiškus ir įskaitomas pramoniniu būdu atliktas ženklinimas (gaminio pavadinimas/gamintojo pavadinimas); įtaisas turi būti atsparus sterilizacijai garais, atlaikyti ne mažiau kaip 250 sterilizacijos sočiaisiais garais ciklų. 5. Turi atitikti EN ISO 11140-1 (2 tipas), EN 867-5 arba lygiaverčius standartus. 6. Indikatorinė juostelė – lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų. Tas pats įtaisas ir indikatorius turi būti skirtas sterilizacijos procesų programoms 134°C - 3,5 min ir 121°C - 15 min. 7. Indikatorinė juostelė turi būti sudaryta iš 4 indikatorinių dažų brūkšnių, padengta apsauginiu sluoksniu (nedrėksta, neblunka, po sterilizacijos pasikeitusi spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus). 8. Komplektacijoje turi būti gamintojo originali, spalvota rezultatų vertinimo išaiškinimo lentelė lietuvių kalba. Lentelė turi būti laminuota. Indikatorių spalvos pasikeitimas turi atitikti rezultatų vertinimo aiškinimo lentelėje nurodytas spalvas. 9. Pageidautina pakuotė po 100-500 vnt. | (tikslus aprašymas)
1.3. | Indikatorius, sterilizacijos juostų užlydymo kontrolės | 1. Skirtas nuolatiniam užlydymo aparato tikrinimui bei veikimo kokybės užtikrinimui. 2. Indikatoriaus funkcinės dalies spalva - juoda. 3. Turi atitikti standarto EN 11607-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 4. Pageidautina pakuotė po 250 vnt. | (tikslus aprašymas)
2. | Rankinis spausdintuvas su proceso indikatoriais
2.1 | Rankinis spausdintuvas | 1. Mechaninis rankinis spausdintuvas skirtas spausdinti ant etikečių su cheminiais indikatoriais. 2. Spausdinimo eilučių skaičius: 3 eilutės, kiekvienoje ne mažiau 11 simbolių. Pirma eilutė turi talpinti ne mažiau kaip 11 simbolių (raidės ir skaičiai). 3. Skirti dvigubo lipnumo etiketėms/lipdukams ant paketų spausdinimui ir klijavimui. 4. Rankinis spausdintuvas turi būti pritaikytas indikatoriams, kurie susukti į ritinius po 500-800 vnt. 5. Garantinis terminas ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
2.2. | Indikatorius, lipdukas, duomenų saugojimo | 1. Ant etiketės-lipduko turi būti galimybė spausdinti reikalingą informaciją trimis eilutėmis, ne mažiau 33 simboliai. Pirma eilutė turi talpinti ne mažiau kaip 11 simbolių (raidės ir skaičiai). 2. Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso. 3. Turi tikti su siūlomu rankiniu spausdinimo ir klijavimo aparatu (markiratoriumi). 4. Kartu su indikatoriais turi būti teikiamos garų sterilizacijai atsparaus rašalo kasetės siūlomam spausdintuvui - pagal teikiamą etikečių-lipdukų rulonėlių skaičių turi būti teikiamas atitinkamas kiekis rašalo kasečių. 5. Lipdukas turi būti dvigubo lipumo, kad po sterilizacijos jį galima būtų įklijuoti į žurnalą nenaudojant klijų. 6. Ant lipduko turi būti: nuoroda į sterilizacijos būdą (vandens garai), žodinis spalvos pasikeitimo po sterilizacijos aprašymas, ant indikatoriaus turi būti aiškiai matoma skiriamoji žymėjimo spalvinė juosta. Gamintojo pavadinimas nurodomas ant lipduko arba ant gaminio pakuotės. 7. Turi atitikti EN 11140-1 (1 klasė) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 8. Matmenys: 33 mm (±4 mm) x 25 mm (±4 mm). 9. Pakuotė - ritinėlyje po 500-800 vnt. etikečių-lipdukų. | (tikslus aprašymas)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
4. Prekių ir prekių pakuočių ženklinimas turi atitikti II dalyje nurodytus ženklinimo reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
5. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip/Ne